| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ/model | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Wirówka | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie, szkolenie, gwarancja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Siła wirowania rcf 20913 x g (14000 rpm). | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji prędkości rpm w zakresie 200-14000, ze skokiem 10 rpm w zakresie 200 ‐ 5,000 rpm i skokiem 100 rpm w zakresie 5,000 ‐ 14,000 rpm. | TAK |  |
|  | Wysokość dostępu wynosząca 29 cm. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia promienia dla każdego stosowanego adaptera. | TAK |  |
|  | Pobór mocy maksymalnie 1650 W. | TAK |  |
|  | Automatyczne powiadamianie w przypadku źle wyważonego rotora. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia co najmniej 10 prędkości rozpędzania i hamowania rotora, by chronić bardziej wrażliwe próby. | TAK |  |
|  | Funkcja uruchamiania zegara po osiągnięciu ustawionej prędkości. | TAK |  |
|  | Możliwość instalacji 12 rotorów. | TAK |  |
|  | Maksymalna pojemność: 4 probówki po 250ml. | TAK |  |
|  | Awaryjne otwieranie pokrywy w przypadku braku zasilania. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia czasu w zakresie 1 - 99 min, funkcja pracy ciągłej. | TAK |  |
|  | Waga urządzenia 80 kg. | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji temperatury od -9 °C do +40°C. | TAK |  |
|  | Wysokość wirówki z otwartą pokrywą 74 cm. | TAK |  |
|  | Wymiary zewnętrzne (szer x głęb x wys) 64 x 55 x 34 cm. | TAK |  |
|  | Oddzielny przycisk funkcji szybkiego wirowania z możliwością ustawienia szybkości wirowania. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia i zapamiętania 35 programów wirowania. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V/50-60Hz. | TAK |  |
|  | Wirówka wyposażona w przycisk szybkiego schładzania komory. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawiania zarówno wartości rpm jak i rcf. | TAK |  |
|  | Możliwość wirowania bez ograniczenia czasowego. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego wyłączenia po 8 godzinach bezczynności. | TAK |  |
|  | Dren odprowadzający wilgoć oraz skropliny z komory. | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznego rozpoznawania zainstalowanego rotora oraz ograniczania prędkości wirowania dla zachowania maksymalnego bezpieczeństwa bez konieczności wpisywania przez użytkownika numeru rotora. | TAK |  |
|  | Wirówka wyposażona w rotor wychylny z czterema okrągłymi pojemnikami o pojemności 250 ml, w których mieści się co najmniej 16 probówek typu Falcon o pojemności 50 ml i 32 probówki stożkowe 15 ml. Posiadający możliwość zastosowania adapterów na probówki o pojemności od 0,2 ml do 250 ml. Maksymalna prędkość wirowania nie mniejsza niż 3 234 x g (4 200rpm). Możliwość sterylizacji koszy oraz adapterów w autoklawie (120°C, 20 min). Adaptery na probówki 15 ml oraz 50 ml w zestawie. Dodatkowo adaptery do probówek okrągłodennych 5,5-12 ml (16 mm x 112 mm), każdy adapter mieszczący 13 probówek, łącznie komplet 4 adapterów. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  | TAK |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |