Kraków dnia: 2024-08-16

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa odczynników, kontroli, kalibratorów 
i materiałów zużywalnych wraz z dzierżawą analizatorów w zakresie koagulologii” – znak sprawy ZP/44/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie 1 Dotyczy załącznika 1.2 punkt 8 Czy zamawiający zgodzi się na aparaty wykorzystujące wiskozymetryczną metodę wykrzepiania? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pytanie 2 Dotyczy załącznika 1.2 punkt 11 Czy zamawiający zgodzi się na aparaty bez możliwości przeliczania objętości odczynników na ilość wykonanych testów? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Pytanie 3 Dotyczy załącznika 1.2 punkt 12 Czy zamawiający odstąpi od wymogu przechowywania krzywych kalibracyjnych pod warunkiem, że odczynniki do PT, Fibrynogenu i D-Dimerów będą prekalibrowane przez producenta i nie będą wymagały kalibracji przez użytkownika? Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pytanie 4 Dotyczy załącznika 1.2 punkt 14 Czy zamawiający zgodzi się na aparaty nie powtarzającego automatycznie wyników budzących wątpliwości i poza liniowością metody ale flagującego takie pomiary do powtórzenia przez użytkownika? Takie rozwiązanie ogranicza niepotrzebne zużywanie odczynników na powtarzanie badań, które tego nie wymagają. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych warunków SWZ. Pytanie 5 Dotyczy załącznika 1.2 punkt 18 Czy zamawiający zgodzi się na tromboplastynę pochodzącą z mózgów króliczych o wymaganym ISI? Wszystkie dostępne na rynku tromboplastyny, niezależnie od pochodzenia, zestawiane są wobec międzynarodowego czynnika czułości, wobec tego ich pochodzenie nie powinno mieć wpływu na wynik INR. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Pytanie 6 Dotyczy załącznika 1.2 punkt 23 Czy zamawiający zgodzi się na wewnętrzny czytnik kodów kreskowych umożliwiający identyfikację próbek pacjenta przed włożeniem na pokład aparatu? Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski