| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ/model | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość netto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Termocykler | 2 komplety |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dostawa, montaż, instalacja, uruchomienie, szkolenie, gwarancja |  |  |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Blok grzejny 96-dołkowy wyposażony w 6 niezależnych bloków grzejnych działających w technologii Peltiera. | TAK |  |
|  | Pojemność stosowanych probówek, płytek: 0,2 ml. | TAK |  |
|  | Szybkość bloku co najmniej: 6,0 ºC/sek. | TAK |  |
|  | Pokrywa grzejna do pracy bezolejowej. | TAK |  |
|  | Temperatura pokrywy grzejnej regulowana. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia różnicy temperatur między strefami w bloku co najmniej 5ºC, jak i ustawienia jednorodnego profilu termicznego na całym bloku. | TAK |  |
|  | Autonomiczny system grzania i chłodzenia, bez wymogów zewnętrznego chłodzenia. | TAK |  |
|  | Zakres temperatury od 0ºC do 100ºC, ustawialna z dokładnością do 0,1ºC. | TAK |  |
|  | Czas ustawialny z dokładnością do 1 sekundy. | TAK |  |
|  | Aparat wyświetla temperaturę dla próbki. | TAK |  |
|  | Nazwa oraz hasło nadawane dla każdego użytkownika. Możliwość wyłączenia lub modyfikowania zabezpieczeń przez użytkownika. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania zmiennych szybkości przyrostu i opadania temperatury. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania przerw w procesie, wprowadzanych ręcznie lub programowanych jako etapy nieskończonego podtrzymywania. | TAK |  |
|  | Możliwość obserwowania na bieżąco realizowanego etapu programu. | TAK |  |
|  | Możliwość wglądu w dane dotyczące czasu przebiegu oraz komunikaty zapisywane w pliku dziennika, który może być wyświetlany na ekranie i drukowany na zakończenie przebiegu każdego procesu PCR. | TAK |  |
|  | Dane dotyczące czasu przebiegu obejmują nazwę metody, godzinę jej uruchomienia i całkowity czas przebiegu danego procesu. | TAK |  |
|  | Możliwość przenoszenia danych z jednego przyrządu na drugi przy użyciu pamięci ze złączem USB. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 72 h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych nie dłuższy niż 5 dni roboczych liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni roboczych liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Sprzęt zastępczy na czas naprawy przekraczający 7 dni kalendarzowych. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |