| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Zatapiarka | 2 komplety |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa za 2 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż za 2 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie za 2 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja za 2 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Dwumodułowa zatapiarka do bloczków/kasetek histopatologicznych | TAK |  |
|  | zbiornik na parafinę 5 litrowy, zapewniający całodzienną pracę bez dodatkowego uzupełniania parafiny | TAK |  |
|  | Komora na parafinę wyposażona w filtr | TAK |  |
|  | Pojemnik do przechowywania wanienek umieszczony z prawej strony dozownika parafiny, nad pojemnikiem na kasetki | TAK |  |
|  | Zbiornik do przechowywania kasetek o pojemności co najmniej 300 kasetek | TAK |  |
|  | Niezależna cyfrowa regulacja temperatury każdego zbiornika | TAK |  |
|  | Możliwość pracy z każdym rodzajem kasetek typu Standard, Mega oraz Super Mega | TAK |  |
|  | Wbudowanych w urządzenie10 podgrzewanych miejsc na różnej wielkości pęsety | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji ustawień temperatury wszystkich elementów podgrzewanych w zakresie od 50°C do 70°C | TAK |  |
|  | Moduł dozownika wyposażony w zimny punkt o temperaturze 5OC pozwalający na tymczasowe, szybkie chłodzenie kasetek (w tym kasetek typu Super Mega); | TAK |  |
|  | Zimny punkt oparty o moduł peltiera o przekątnej 8 cm | TAK |  |
|  | Oświetlenie LED - możliwość wybierania 5 intensywności światła | TAK/NIE 20 pkt |  |
|  | Osobne załączane oświetlenie LED dla obszaru roboczego oraz dla obszaru akcesoriów | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany położenia przycisku wylewu parafiny w celu ułatwienia pracy z kasetkami różnych rozmiarów, t.j. standardowych, mega i super mega | TAK |  |
|  | Możliwość programowania czasu pracy urządzenia w cyklu dobowym i tygodniowym | TAK |  |
|  | Duży czytelny ekran dotykowy, o przekątnej 13 cm pozwala na szybki dostęp do dokładnych nastaw oraz odczytów i kontroli temperatury we wszystkich zbiornikach i module chłodzącym | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji kontrastu wyświetlanych parametrów na ekranie urządzenia w skali od 1 do 5 | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | Możliwość ustawienia sygnału dźwiękowego tak aby pojawiał się przy każdym uruchomieniu ekranu dotykowego | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | Wbudowane gniazdo elektrycznej pęsety | TAK |  |
|  | Wbudowany w urządzenie trymer do kasetek, zlokalizowany z lewej strony dozownika parafiny | TAK |  |
|  | Moduł płyty chłodzącej z możliwością niezależnej pracy od modułu dozownika parafiny | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury płyty chłodzącej w zakresie od -3 do -12°C | TAK |  |
|  | W przypadku pracy płyty chłodzącej bez podłączenia do zatapiarki, możliwość sterowania temperaturą pracy manualnie za pomocą pokrętła w zakresie od -3 do -12°C | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia płyty chłodzącej zarówno z lewej jak i prawej strony dozownika parafiny | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | Półka na dokumenty medyczne i drobne akcesoria | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | Możliwość opróżnienia zbiornika na kasetki z parafiny przez zawór spustowy bezpośrednio do pojemnika na odpady | TAK |  |
|  | Oświetlenie kranika parafiny i przestrzeni do zatapiania załączane automatycznie wraz z naciśnięciem przycisku do wylewu parafiny | TAK |  |
|  | W zestawie dociskacze do materiału o wielkościach 12mm i 20mm | TAK |  |
|  | Profilowana, wbudowana w obudowę, podgrzewana rynienka umożliwiająca przechowywanie dociskaczy, wymiary rynienki 10 x 5 x 3 cm (szerokość x głębokość x wysokość | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | Wymiary modułu dozownika (szer. x gł. x wys.): 650 x 587 x 430 mm | TAK |  |
|  | Waga modułu dozownika max 25 kg | TAK |  |
|  | Wymiary płyty chłodzącej min (szer. x gł. x wys.): 430 x 585 x 365 mm; | TAK |  |
|  | Waga płyty chłodzącej max 20 kg | TAK |  |
|  | Wymiary pojemnik na kasetki 31 cm x 38 cm | TAK |  |
|  | Wyposażenie opcjonalne podgrzewane pęsety o końcówkach 1 i 2mm, znakowane kolorystycznie dla łatwego rozróżnienia pęset, Lupa, włącznik nożny | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2024. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 1 godziny]. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 h/dobę w dni pracy ( poniedziałek-piątek) | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |