| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Barwiarka | 2 komplety |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa za 2 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż za 2 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie za 2 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja za 2 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Barwiarka liniowa przeznaczona do barwienia rutynowego | TAK |  |
|  | Metalowa obudowa wykonana ze stali malowanej proszkowo | TAK |  |
|  | Pojemność koszyczka na szkiełka – 30 szkiełek, w komplecie 5 koszyków | TAK |  |
|  | Całkowita ilość stacji min 20 - 19 - stacji na odczynniki 1 - Stacja susząca z regulacją temperatury w zakresie 30 - 70° C 2 – staje załadowcze 2 – stacje wyładowcze | TAK |  |
|  | Pojemność stacji na odczynniki 300ml | TAK |  |
|  | Możliwość jednoczesnego barwienia do 5 koszyków | TAK |  |
|  | Pojemność koszyka – 30 szkiełek każdy | TAK |  |
|  | Pojemność koszyka – 30 szkiełek każdy | TAK |  |
|  | 2 czujniki wbudowane w stację wodną zapewniające utrzymanie odpowiedniego poziomu wody | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | Urządzenie pozwala na ustawienie czasu barwienia w zakresie od 1 sekundy do 59 minut 59 sekund | TAK |  |
|  | System agitacji koszyka wraz z możliwością ustawienia szybkości zanurzania, ilości powtórzeń zanurzenia oraz zakresu zanurzenia | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | Barwiarka wyposażona w układ filtrów węglowych oraz możliwość podpięcia do wentylacji zewnętrznej | TAK |  |
|  | Otwierana pokrywa podzielona na 3 sekcje umożliwiająca łatwy załadunek i wyładunek szkiełek oraz dostęp do pojemników w celu zminimalizowania narażenia użytkownika na ekspozycję na odczynniki | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | Urządzenie posiada system odciekania zapobiegający mieszaniu się odczynników w kolejnych stacjach | TAK |  |
|  | Wbudowany port USB pozwalający na zapis danych | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | Wbudowany system oszczędzania wody | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w system podtrzymywania awaryjnego, pozwalający na pracę urządzenia do 2 godzin | TAK |  |
|  | Urządzenie wyposażone w kolorowy wbudowany ekran posiadający graficzne odwzorowanie procesu barwienia | TAK |  |
|  | Możliwość wyposażenia w adapter do szkiełek typu mega | TAK |  |
|  | Wbudowany UPS z możliwością podtrzymywania bateryjnego do 2h | TAK |  |
|  | Wymiary całkowite: 120 x 44 x 36,8 cm (długość x głębokość x wysokość) | TAK |  |
|  | Waga aparatu max 55 kg | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2024. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 1 godziny]. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 h/dobę w dni pracy ( poniedziałek-piątek) | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |