| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Mikrotom | 2 komplety |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa za 2 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż za 2 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie za 2 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja za 2 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Mikrotom rotacyjny półautomatyczny z automatycznym / mechanicznym podprowadzeniem głowicy z preparatem do nożyka. | TAK |  |
|  | Możliwość cięcia precyzyjnego w zakresie od 0,5 do 100 µm nastawiana w krokach: - 0,5 – 5 µm w skokach co 0,5 µm - 5 – 20 µm w skokach co 1 µm - 20 – 60 µm w skokach co 5 µm - 60 – 100 µm w skokach co 10 µm | TAK |  |
|  | Możliwość trymowania w zakresie od 1 do 600 µm w krokach: - 1 – 10 µm w skokach co 1 µm - 10 – 20 µm w skokach co 2 µm - 20 – 50 µm w skokach co 5 µm - 50 – 100 µm w skokach co 10 µm - 100 – 600 µm w skokach co 50 µm | TAK |  |
|  | Kolorowy dotykowy ekran o przekątnej 7” | TAK |  |
|  | Wygodna wyprofilowana wysunięta krawędź obudowy ekranu ułatwiająca precyzyjną obsługę panelu | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | Możliwość łatwego wyboru grubości cięcia i trymowania czyli sterowania urządzeniem, możliwość stałego podglądu i kontroli ustawionych wartości (grubości skrawania, grubości trymowania, licznika skrawków, funkcja pamięci). | TAK |  |
|  | Bieżąca wartość wysuwu głowicy na ekranie mikrotomu wyrażona w µm | TAK |  |
|  | Aktualna pozycja głowicy pokazana graficznie za pomocą paska postępu na ekranie mikrotomu | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | Aparat z funkcją nastawy retrakcji od 5 do 250µm z możliwością jej wyłączenia | TAK |  |
|  | 6 predefiniowanych wartości retrakcji 20, 30, 40, 60, 80, 100 µm | TAK |  |
|  | Funkcja zapisu położenia głowicy | TAK |  |
|  | Trzy prędkości przesuwu: 300, 800, 1800 µm/s | TAK |  |
|  | Funkcja szybkiego przesuwu przód/tył o aktualnie ustawioną wartość cięcia i trymowania | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia poziomu jasności ekranu | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | Funkcja memory z możliwością zapamiętania pozycji głowicy z bloczkiem oraz z możliwością wyboru odległości bezpiecznej 500/1000/2000 µm lub bez | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | Koło obrotowe z możliwością zablokowania w dowolnej pozycji | TAK |  |
|  | Funkcja skrawania kołyskowego | TAK |  |
|  | Możliwość orientacji preparatu w uchwycie o kąt 8°, z możliwością obrotu o 360° z oznaczoną pozycją 0/0 | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji kąta nachylenia ostrza w zakresie od 0 do 16° | TAK |  |
|  | Uchwyt na ostrza mikrotomowe wyposażony w osłonę ostrza oraz blokadę uchwytu do ostrza | TAK |  |
|  | Ruch głowicy mikrotomu poziomy 28 mm | TAK |  |
|  | Ruch głowicy mikrotomu pionowy 72 mm | TAK |  |
|  | Samozaciskowy uchwyt do kasetek | TAK |  |
|  | Uchwyt do noży nisko i wysokprofilowych | TAK |  |
|  | Dedykowany magnetyczny uchwyt do wyjmowania noży, zabezpieczający całą powierzchnię wyjmowanego ostrza | TAK |  |
|  | Antystatyczna tacka na ścinki w zestawie, pasująca wymiarami do mikrotomu | TAK |  |
|  | Całość wykonana z tworzywa umożliwiającego łatwe utrzymanie mikrotomu i tacki w czystości. | TAK |  |
|  | Zasilanie : 230 V 50-60 Hz | TAK |  |
|  | Wymiary max (mm): 465 x 540 x 298 (szer. x gł. z tacką x wys.); | TAK |  |
|  | - Waga max 33,9 kg | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2024. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 1 godziny]. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 h/dobę w dni pracy ( poniedziałek-piątek) | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |