| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Mikrotom | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa za 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż za 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie za 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja za 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | mikrotom półautomatyczny z elektromechanicznym podprowadzaniem preparatu do noża | TAK |  |
|  | zakres grubości cięcia od 0,5 do 100 µm | TAK |  |
|  | cięcie nastawiane w zakresach od 0,5 do 5 µm skok co 0,5 µm od 5 do 20 µm skok co 1 µm od 20 do 30 µm skok co 2 µm od 30 do 60 µm skok co 5 µm od 60 do 100 µm skok co 10 µm | TAK |  |
|  | zakres trymowania (TRIM) od 5 do 500 µm | TAK |  |
|  | trymowanie nastawiane w zakresach od 5 do 30 µm skok co 5 µm od 30 do 100 µm skok co 10 µm od 100 do 200 µm skok co 20 µm od 200 do 500 µm skok co 50 µm | TAK |  |
|  | funkcja retrakcji podczas ruchu powrotnego głowicy mikrotomu 40 µm z możliwością wyłączenia | TAK |  |
|  | Sygnalizacja działania retrakcji wyświetlana na panelu sterowania | TAK |  |
|  | mocowanie próbki z regulacją w płaszczyźnie X i Y o kąt 8°, z oznaczonym punktem 0/00 | TAK |  |
|  | możliwość obrotu preparatu w uchwycie o 360° | TAK |  |
|  | pionowy zakres ruchu głowicy 72 mm | TAK |  |
|  | poziomy zakres ruchu głowicy 28 mm | TAK |  |
|  | funkcja zapamiętania pozycji głowicy, umożliwiająca przywrócenie zapamiętanej pozycji głowicy mikrotomu np. po zmianie bloczka lub noża | TAK |  |
|  | uchwyt do żyletek zamocowany na dwóch szynach, umożliwiających przesuw uchwytu do przodu/tyłu. | TAK |  |
|  | uchwyt do żyletek z regulacją kąta natarcia noża w zakresie od 4 do 16° | TAK |  |
|  | uchwyt do żyletek wyposażony w osłonę na nóż | TAK |  |
|  | uchwyt do kasetek szybkomocujący | TAK |  |
|  | hamulec koła zamachowego umożliwiający blokadę koła w dowolnej pozycji umiejscowiony pod kołem zamachowym | TAK |  |
|  | panel sterowania mikrotomu wyposażony w wyświetlacz LCD o przekątnej 7 cm, wyświetlający 8 wierszy | TAK |  |
|  | panel sterowania posiada: - - możliwość zmiany czcionki – 2 wielkości (standardowa i powiększona) - - możliwość ustawienia i wyświetlania daty i godziny - - licznik skrawków z możliwością resetowania licznika w dowolnym momencie - - sumowanie wartości skrojonego materiału wyrażona w µm - - wartość wysuwu głowicy wyświetlana na ekranie w µm od 0 do 28000 µm z dokładnością do 1µm | TAK |  |
|  | panel sterowania połączony z mikrotomem przewodem umożliwiającym umiejscowienie panelu w dowolnym miejscu w obszarze pracy mikrotomu | TAK |  |
|  | Mikrotom z wyprofilowaną półką przeznaczoną na przechowywanie panelu (oszczędność miejsca) | TAK |  |
|  | panel sterowania wyposażony w 2 gałki sterujące z możliwością umieszczenia ich po lewej lub prawej stronie panelu. | TAK |  |
|  | Minimalne funkcje gałki nr 1: regulacja grubości cięcia, trymowania, przeskok z trybu cięcia na trymowanie poprzez wciśnięcie gałki; nastawa wartości poprzez przekręcanie gałki | TAK |  |
|  | Minimalne funkcja gałki nr 2: Przesuw głowicy przód/tył. Automatyczny wysuw głowicy o zadaną wartość w trybie cięcia lub trymowania realizowana przez wciśnięcie gałki. Możliwość wyboru wartości wysuwu z całego zakresu cięcia i trymowania | TAK |  |
|  | System transportu skrawków po torze wodnym bezpośrednio do łaźni wodnej | TAK |  |
|  | Pojemność łaźni wodnej 800ml, | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury wody w łaźni do 50°C | TAK |  |
|  | Objętość zbiornika pompy 600ml z regulacją szybkości przepływu wody po torze wodnym | TAK |  |
|  | Tor wodny wyposażony w sitko na ścinki | TAK |  |
|  | Wbudowane podświetlenie łaźni wodnej typu LED (bez zewnętrznych przyłączy elektrycznych) załączane z panelu sterowania | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | Wbudowany czujnik temperatury w łaźni wodnej | TAK |  |
|  | Automatyczne wyłączenie podgrzewania po wyjęciu misy z łaźni | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2024. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 1 godziny]. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 h/dobę w dni pracy ( poniedziałek-piątek) | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |