| Lp. | Nazwa sprzętu |  | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | Wartość netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | # Kriostat Mikrotom | 1komplet |  |  |  |  |  |  |
|  | Dostawa za 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Montaż za 1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Szkolenie za 1kpl |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Gwarancja za1 kpl |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Półautomatyczny kriostat przeznaczony do wysokiej jakości krojenia zmrożonych wycinków tkanki w celu przygotowania preparatów mikroskopowych do badań śródoperacyjnych | TAK |  |
|  | Zakres grubości skrawków: 0,5 – 500 μm | TAK |  |
|  | Możliwość płynnej regulacji grubości cięcia 0,5-100 µm: - 0,5 µm do 5 µm w krokach co 0,5 µm - 5 µm do 10 µm w krokach co 1 µm - 10 µm do 20 µm w krokach co 2 µm - 20 µm do 50 µm w krokach co 5 µm - 50 µm do 100 µm w krokach co 10 µm | TAK |  |
|  | Funkcja trymowania regulowana w zakresie 5 – 500 µm: - 5 µm do 30 µm w krokach co 5 µm - 30 µm do 100 µm w krokach co 10 µm - 100 µm do 200 µm w krokach co 20 µm - 200 µm do 500 µm w krokach co 50 µm | TAK |  |
|  | Funkcja retrakcji próbki – 20 μm | TAK |  |
|  | Funkcja automatycznej retrakcji, którą można włączyć lub wyłączyć | TAK |  |
|  | Zakres ruchu pionowego głowicy – 64 mm | TAK |  |
|  | Zakres ruchu poziomego uchwytu ostrza – 48 mm | TAK |  |
|  | Interfejs z ekranem dotykowym i intuicyjne oprogramowanie umożliwiają użytkownikowi przeglądanie i regulację następujących parametrów: temperatura, grubość skrawka, pozostały zakres ruchu uchwytu ostrza, grubość skrawka i trymowanie oraz wszystkie inne ustawienia urządzenia | TAK |  |
|  | Tryb „stand by” zapewniający oszczędność energii i redukcję hałasu, 1 godzina (po 1 godzinie kriostat automatycznie przechodzi w tryb gotowości), temperatura utrzymywana: -15°C | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | Tryb uśpienia „Sleep Mode” – po 4 godzinach kriostat automatycznie przechodzi w tryb uśpienia), Utrzymywana temperatura: -10°C, Oszczędność energii: Około 30% | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | Kolorowy ekran dotykowy | TAK |  |
|  | Przekątna wyświetlacza 17 cm | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | Wyprofilowany kształt korpusu sprawia, że operator znajduje się bliżej komory i mikrotomu | TAK |  |
|  | Ręczna blokada koła zamachowego zabezpieczająca głowicę w górnej bezpiecznej pozycji | TAK |  |
|  | Duża kriokomora ze stali nierdzewnej o pojemności 42 l | TAK |  |
|  | Zintegrowana półka z punktem szybkiego chłodzenia, pozwalająca na chłodzenie do -57°C ± 3° osiągnięcie maksymalnej temp. zajmie około 2-3 minut | TAK |  |
|  | System zimnej dezynfekcji komory z wykorzystaniem płynu odkażającego o formule opartej na nadtlenku wodoru i jonach srebra | TAK |  |
|  | Półka wyposażona w 18 stacji zamrażania i jedną stację szybkiego zamrażania | TAK |  |
|  | Stale chłodzony uchwyt noża w temperaturze od -20°C do -25°C | TAK |  |
|  | Precyzyjna regulacja temperatury, dostosowuje się szybko do zmian ustawień i utrzymuje zadaną temperaturę | TAK |  |
|  | Regulacja temperatury próbki na głowicy w zakresie od -45°C do +10°C | TAK |  |
|  | Przesuwane szklane drzwi ze zintegrowanym oświetleniem LED | TAK |  |
|  | Możliwość regulacji oświetlenia wyrażona w % - możliwość wyboru z wstępnie ustawionych wartości (25%, 50%, 75% lub 100%) lub precyzyjne dostosowanie jasności | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | Funkcja natychmiastowego lub zaplanowanego odszraniania/rozmrażania | TAK |  |
|  | Kolorowe podstawki na próbki w kolorach zielony/czerwony/niebieski/żółty, które ułatwiają ich identyfikację | TAK |  |
|  | Dostępne rozmiary (średnica) podstawek: 30mm oraz 40 mm | TAK |  |
|  | Głowica próbki porusza się tylko w orientacji pionowej, redukując wibracje | TAK |  |
|  | Orientacja próbki: osie x - i y - uniwersalne 8° z pozycjonowaniem zerowym; oś z - do 360° | TAK |  |
|  | Mikrotom z precyzyjnym posuwem silnika krokowego | TAK |  |
|  | Elektromechaniczne manualne doprowadzenie noża do preparatu, szybkość zbliżania noża do preparatu w granicach 0 – 3 mm/s | TAK |  |
|  | Uchwyt do ostrzy jednorazowych niskoprofilowych lub jednorazowych ostrzy wysokoporfilowych | TAK |  |
|  | Dodatkowe szkiełko zapobiegające zwijaniu się skrawków | TAK |  |
|  | Możliwość nastawy kąta nachylenia noża w zakresie 8 – 16° | TAK |  |
|  | Magnetyczny uchwyt ułatwiający usunięcie zużytego nożyka | TAK/NIE 20pkt |  |
|  | Osłona ostrza | TAK |  |
|  | Wyjmowana taca na odpady | TAK |  |
|  | Port USB | TAK |  |
|  | Wymiary (szer. x gł. x wys.) 75,5 x 100 x 110 -140 cm - wersja z regulacją wysokości | TAK |  |
|  | Waga max : 200 kg | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Oferowany sprzęt jest fabrycznie nowy, nieużywany, nie powystawowy, rok produkcji 2024. Nie dopuszcza się egzemplarzy powystawowych, rekondycjonowanych, demonstracyjnych, itp. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa lub w wersji elektronicznej – płyta CD lub pendrive - dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia.; 1 szt. w wersji elektronicznej dołączyć do oferty przedmiotu zamówienia). | TAK |  |
|  | Wyrób medyczny oznaczony znakiem CE Załączyć do oferty przedmiotu zamówienia deklarację zgodności CE (WE) oraz potwierdzenie zgłoszenia (wpisu) do rejestru wyrobów medycznych (jeżeli dotyczy) | TAK |  |
|  | Paszport techniczny z informacjami zawierającymi datę zainstalowania aparatu i termin następnego przeglądu Dostarczyć wraz z dostawą przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
|  | Wszelkie posiadane materiały informacyjne na temat przedmiotu oferty min. prospekty, broszury, dane techniczne, itp. w języku polskim | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym przez zamawiającego miejscu - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia [Szkolenie personelu w wymiarze min. 1 godziny]. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące maksymalnie 60 miesięcy | TAK podać |  |
|  | Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia. Podać zalecaną przez producenta częstość przeglądów w okresie gwarancji i po gwarancji. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski | TAK Podać |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK Podać |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach | TAK Podać |  |
|  | Możliwość zgłaszania awarii przez 24 h/dobę w dni pracy ( poniedziałek-piątek) | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji | TAK Podać |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3) | TAK Podać |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia | TAK Podać |  |