Bydgoszcz dnia: 2024-09-10

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 7041/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 109/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - SPROSTOWANIE

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami oraz sprostowaniem odpowiedzi:

Sprostowane odpowiedzi zostały oznaczone kolorem żółtym

PYTANIE NR 1 - Prosimy o modyfikację zapisów § 8 ust. 1, 3, 7 w taki sposób, aby wysokość kary umownej naliczana była od wartości netto a nie brutto. VAT jest należnością publicznoprawną, którą wykonawca jest zobowiązany odprowadzić do urzędu skarbowego. Ponadto sama kwota podatku VAT wliczona do ceny oferty nie ma wpływu na korzyści ekonomiczne osiągane przez wykonawcę z tytułu wykonania zamówienia. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy. - Dotyczy wzoru umowy: W związku z tym iż zgodnie art. 431 ustawy PZP zarówno wykonawca jak i Zamawiający obowiązani są współdziałać przy wykonywaniu umowy w celu należytej realizacji zamówienia Wykonawca zwraca się z wnioskiem do Zamawiającego o dodanie zapisów projektu umowy w § 8, mając na względzie zgodną z prawem i równorzędną relację łączącą Zamawiającego z Wykonawcą o poniższej treści: Zamawiający zapłaci Wykonawcy kary umowne za: odstąpienie od umowy lub jej rozwiązanie z powodu okoliczności, za które odpowiada Zamawiający, w wysokości 10 % niezrealizowanej wartości netto umowy. Wskazany zapis jest istotny dla należytej realizacji zamówienia publicznego oraz współpracy pomiędzy Zamawiający a Wykonawcą. W stosunkach cywilnoprawnych bardzo ważna jest równowaga pomiędzy obiema stronami umowy oraz wzajemne kształtowanie jej postanowień w granicach zasady swobody umów (art. 3531 KC), pozwalające na uznanie wykonawcy za partnera, szanujące jego podstawowe prawa i pozwalające na zrównoważone i partnerskie relacje między zamawiającym i wykonawcą. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy 3) Czy Zamawiający wyrazi zgodę, aby łączna suma kar umownych nie przekroczyła poziomu 20% wartości netto umowy? Wykonawca zwraca uwagę, iż w świetle orzecznictwa, a także wyjaśnień umieszczonych na stronach Urzędu Zamówień Publicznych, za karę rażąco wygórowaną, nieproporcjonalną i nie spełniającą swej kompensacyjnej funkcji należy uznać karę w sytuacji, w której równa się ona bądź jest zbliżona do wysokości wykonanego z opóźnieniem zobowiązania. Wprowadzenie limitu zgodnie z powyższą propozycją pozwoli uniknąć takiej sytuacji. Wykonawca nadmienia, iż klauzula przewidująca kary umowne o wygórowanym została uznana przez Urząd Zamówień Publicznych za klauzulę kontrowersyjną, naruszająca równowagę stron w sposób nadmierny, a „kara umowna nie może być instrumentem służącym wzbogaceniu wierzyciela, a zatem przyznającym mu korzyść majątkową w istotny sposób przekraczającą wysokość poniesionej przez wierzyciela szkody” (wyrok SN z dn. 24 stycznia 2014 r., sygn. I CSK 124/13). Nadto zgodnie z przyjętym przez KIO stanowiskiem: „Nie można akceptować takich mechanizmów, które pozbawią wykonawcy przychodu z tytułu świadczonej usługi. Kara umowna powinna mieć wysokość, która będzie odczuwalna w stopniu dyscyplinującym stronę umowy, ale nie w stopniu prowadzącym do rażącego wzbogacenia jednej strony kosztem drugiej, a wręcz czyniącym niecelowym jej wykonywanie.” (wyrok z dn. 28.12.2018 r., sygn. akt 2574/18). W świetle powyższego zasadnym jest postulat Wykonawcy, aby już na etapie formułowania warunków umowy wprowadzić rozwiązania zabezpieczające przed zaistnieniem skrytykowanej przez KIO sytuacji. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający obniża wysokość łącznej maksymalnej wysokości kar umownych z 25% do 20% wartości umowy brutto. 4) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o zmianę zapisów w specyfikacji technicznej urządzeń pkt. 52 na „Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o czas przerwy w eksploatacji”. Okres wskazany jest okresem adekwatnym biorąc pod uwagę takie aspekty, jak odległość do Zamawiającego, czas oczekiwania na ewentualne części zamienne itp. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian 5) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o wykreślenie części zapisu w specyfikacji technicznej urządzeń pkt. 53 „Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3)”, w celu uniknięcia bezzasadnych wymian sprawnych podzespołów. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zgodnie ze specyfikacją techniczną i zapisami SWZ 6) Prośba o wyjaśnienie zapisów dotyczących wyceny gwarancji w formularzach cenowych specyfikacji technicznej. Zgodnie z zapisem pkt. 45: „Koszt pełnej obsługi serwisowej w okresie gwarancji; obejmującej przeglądy, w tym przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji, naprawy gwarancyjne i aktualizację oprogramowania; zawarty w cenie przedmiotu zamówienia”. Gwarancja jest związana bezpośrednio ze sprzedażą danego produktu, nie jest wyodrębniona. Czy w takim razie możliwe jest wpisanie wartości 0 zł, czy chodzi o gwarancję przedłużoną, a jeśli tak, to co miałaby obejmować (przeglądy techniczne/naprawy) i przez jaki okres? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Koszt gwarancji ma być wyceniony zgodnie z ilością zaoferowanych w formularzu oferty miesięcy gwarancji. 7) Zwracamy się z prośbą do Zamawiającego o odstąpienie od wymogu dostarczenia: „instrukcja obsługi przedmiotu zamówienia w języku polskim dla wszystkich zadań (dopuszcza się formę elektroniczną instrukcji na etapie składnia ofert)”. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający oczekuje instrukcji w języku polskim w formie elektronicznej na etapie składania ofert oraz w formie papierowej wraz z dostawą urządzenia. Pytanie techniczne Zadanie nr 9 Pozycja 29 „Uchwyt do ostrzy jednorazowych niskoprofilowych lub jednorazowych ostrzy wysokoporfilowych” Prosimy Zamawiającego o informację czy oczekuje dostawy kriostatu wyposażonego w uchwyt do noży niskoprofilowych? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Pytanie dotyczy pkt 32, a nie 29. Zamawiający potwierdza powyższe. 7) Pozycja 10 „6 predefiniowanych wartości retrakcji 20, 30, 40, 60, 80, 100 µm” prosimy o dopuszczenie urządzenia z 5 predefiniowanymi wartościami retrakcji 20, 30, 40, 60, 80µm oraz z szóstą wartością którą można dowolnie wybierać w zakresie od 5 do 250 µm. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę.

PYTANIE NR 2 Prośba o wykreślenie części zapisu w specyfikacji technicznej urządzeń pkt. 53 „Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3)”, w celu uniknięcia bezzasadnych wymian sprawnych podzespołów. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zgodnie ze specyfikacja techniczną i zapisami SWZ

PYTANIE NR 3 Dotyczy - Zadanie 1 = Załącznik 2A do SWZ - Procesor tkankowy Zadanie 1 pkt. 3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora wyposażonego w cztery stacje parafinowe, w tym trzy stacje robocze o pojemności 4,2 litra oraz jedną stację buforową o pojemności 5,6 litra. Proponowane przez nas rozwiązanie w przypadku zbyt małej objętości parafiny w stacjach roboczych pobierze brakującą objętość ze stacji buforowej. Operator zyskuje dzięki temu gwarancję każdorazowej pewności pełnej poprawności przeprocesowania cennego materiału tkankowego. Dodatkowo tego typu rozwiązanie poprawia jakość parafiny w stacjach roboczych w ciągły sposób. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zadanie 1 pkt. 4 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora wyposażonego w stacje parafinowe bez konieczności stosowania dodatkowego pojemnika jednorazowego na zużytą parafinę. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 1 pkt. 5 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w prostopadłościenną komorę reakcyjną zamykaną pokrywą. Inny od wymaganego kształt komory nie wpływa na jakość przeprowadzanego procesu. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 1 pkt. 7 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora wyposażonego w czujniki oparte o najlepszą technologię ultradźwiękową (która zawiera szereg zalet w stosunku do technologii optycznej) pozwalające na napełnieni komory w dwóch poziomach odczynnika w zależności od liczby próbek. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 1 pkt. 9 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora, który ze względu na swoją konstrukcję nie wymaga systemu odciągu oparów włączającego się automatycznie po otwarciu pokrywy. Proponowany przez nas procesor w najwydajniejszy sposób usuwa szkodliwe opary odczynnikowe poprzez technologię kondensacji, dzięki czemu środowisko pracy wolne jest od oparów. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 1 pkt. 13 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora wyposażonego we wbudowany system zarządzania odczynnikami, umożliwiający m.in. pełną kontrolę przebiegu procesu przeprowadzania tkanek informujący o konieczności wymiany określonego odczynnika, monitorujący stan odczynników, zliczający ilość przeprowadzanych preparatów, ilość cykli, monitorujący na bieżąco stan urządzenia bez konieczności pomiaru stężenia alkoholu. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 1 pkt. 17 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora wyposażonego w 10 łatwo dostępnych butli odczynnikowych z bezpośrednim, wygodnym dostępem od frontu urządzenia. Zaproponowane przez nas rozwiązanie jest dużo korzystniejsze od wymaganego, ponieważ umożliwia użytkownikowi wizualną ocenę czystości butli. Możliwość ta pozwala Użytkownikowi na samodzielne usunięcie zabrudzeń w przypadku zanieczyszczenia butli oraz łatwą wymianę w przypadku ich zużycia (bez konieczności interwencji serwisowej). ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 1 pkt. 18 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora wyposażonego w system automatycznej rotacji odczynników w obrębie poszczególnych zdefiniowanych grup odczynnikowych polegający na manualnej wymianie tylko najbardziej zużytego odczynnika bez konieczności stosowania wymiany odczynnika w trakcie trwania procesu. Wymieniony odczynnik automatycznie staje się ostatnim krokiem w obrębie swojej grupy. Jest to zarówno z punktu widzenia wygody pracy, bezpieczeństwa Użytkownika jak i jakości procesowanie najlepsze rozwiązanie. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 1 pkt. 19 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora z możliwością wyboru liczby stacji formalinowych spośród dostępnych, fabrycznych butli odczynnikowych o pojemności 5 litrów bez konieczności stosowania 5-litrowych ogólnodostępnych kanistrów. Jest to zarówno z punktu widzenia wygody pracy, bezpieczeństwa Użytkownika jak i jakości procesowanie najlepsze rozwiązanie. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 1 pkt. 20 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora z możliwością wymiany odczynników manualnie z ogólnodostępnych fabrycznych butli odczynnikowych, bez konieczności stosowania 5-litrowych ogólnodostępnych kanistrów. Jest to zarówno z punktu widzenia wygody pracy, bezpieczeństwa Użytkownika jak i jakości procesowanie najlepsze rozwiązanie. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 1 pkt. 21 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora wyposażonego w trzy fabryczne butle na odczynniki płuczące bez konieczności stosowania 5-litrowych ogólnodostępnych kanistrów. Jest to zarówno z punktu widzenia wygody pracy, bezpieczeństwa Użytkownika jak i jakości procesowanie najlepsze rozwiązanie. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian. Zadanie 1 pkt. 22 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora wyposażonego w system zamknięty obiegu odczynników w oparciu o szczelnie zamknięte butle odczynnikowe i płuczące. Butle wyposażone są w wykonane z wysokogatunkowego metalu szybkozłączki co eliminuje konieczność stosowania wyciągu oraz filtracji bezpośrednio z miejsca przechowywania odczynników. Proponowany przez nas system filtruje opary na etapie ich kondensacji. Jest to najlepsze rozwiązanie z punktu widzenia bezpieczeństwa Użytkownika. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zadanie 1 pkt. 26 Zwracamy się uprzejmie z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora wyposażonego w automatyczny system kontroli przepływu i odprowadzania odczynnika z komory reakcyjnej, który zapewnia bardzo wydajne osuszenie komory przed ponownym wypełnieniem kolejnym odczynnikiem. Dodatkowo zaproponowane rozwiązanie zapobiega mieszaniu się występujących po sobie odczynników w procesie przeprowadzania materiału tkankowego. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 1 pkt 30 Zwracamy uwagę, że przy obecnym zapisie system z zewnętrznym modułem UPS mogącym zagwarantować dużo dłuższe podtrzymanie parafiny w stanie ciekłym niż system z wbudowanym UPS, ze względu na punktację jest traktowany jako gorsze rozwiązanie. Dzieje się tak pomimo zdefiniowania przez Zamawiającego funkcjonalnych istotnych dla Zamawiającego cech tj. „podtrzymania parafiny w stanie ciekłym” i „podtrzymanie normalnej pracy urządzenia”. W wyniku tak zdefiniowanego parametru punktowanego dojść może do paradoksalnej i niekorzystnej dla Zamawiającego sytuacji, że system z wbudowanym modułem UPS pozwalającym na np. z 1 min. podtrzymaniem parafiny w stanie ciekłym zostanie oceniony wyżej niż system z zewnętrznym modułem UPS pozwalającym na 1godz. podtrzymanie parafiny w stanie ciekłym w wypadku dłuższej awarii prądu. Wnosimy o całkowitą rezygnację z tego wymogu lub zmianę punktacji na taką aby urządzenia o dłuższym czasie podtrzymania parafiny w stanie ciekłym uzyskiwały więcej punktów bez określania czy moduł UPS ma być wbudowany czy nie. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany Zadanie 1 pkt 33 Zwracamy się uprzejmie z prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora wyposażonego w zestaw 2 koszy do układania zorganizowanego na 150 kasetek każdy (Łączna pojemność 300 kasetek). Kosze mają możliwość wyjmowania organizerów stwarzając tym samym możliwość luźnego układania kasetek. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 1 pkt 35 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora o wymiarach zewnętrznych 620x640x1170 mm ( szer. x gł. x wys.). Proponowane przez nas rozwiązanie jest zaledwie 4 cm głębsze niż wymóg, ale za to istotnie węższe i niższe niż stawiany wymóg, a zatem nie zajmuje cennego miejsca w pracowni. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 1 pkt 36 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie procesora o wadze 180kg. Specjalnie zaprojektowane ułożyskowane koła zapewniają możliwość swobodnego przesunięcia urządzenia gdy zachodzi taka konieczność. Dodatkowo wbudowana blokada kół pozwala na skuteczne unieruchomienie urządzenia w czasie normalnej rutynowej pracy. Zwiększona waga jest efektem wykonania górnej powierzchni urządzenia z konglomeratu marmurowego co znacząco ułatwia utrzymanie urządzenia w czystości. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Dotyczy - Zadanie 2 = Załącznik 2B do SWZ - Zatapiarka Zadanie 2 pkt. 1 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie trój-modułowej zatapiarki do bloczków/kasetek histopatologicznych. Taka konstrukcja pozwala na większą dowolność w ustawieniu modułów grzewczego i chłodzącego po lewej lub prawej stornie w zależności od preferencji. Dodatkowo możliwość niezależnej konfiguracji pracy każdego z modułów pozwala podnieść ergonomię stanowiska pracy. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 2 pkt. 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w zbiornik 5,5L pozwalający na dłuższą pracę bez konieczności uzupełniania parafiny. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 2 pkt. 8 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w magnetycznie dołączane podgrzewane uchwyty z miejscem na 8 pęset różnej wielkości. Proponowany sposób przyłączenia uchwytu pozwala na jego lepsze umiejscowienie w obszarze wygodnym dla operatora a 8 gniazd jest liczbą z powodzeniem wystarczającą w rutynowej pracy na tym stanowisku pracy. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 2 pkt. 10 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w punkt schładzania o temperaturze -5 °C co jest rozwiązaniem lepszym. Temperatury dodatnie dla punktu schładzania bywają niewystarczające dla właściwego upozycjonowania materiału tkankowego w foremce na etapie zatapiania. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 2 pkt. 11 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w zimny punkt o średnicy 7cm. Proponowane pole zimnego punktu w rozmiarze 5x5 cm jest powszechnie stosowanym rozwiązaniem pozwalającym na wygodną pracę na tym stanowisku. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 2 pkt. 13 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w wydajny pojedynczy system oświetlenia obszaru pracy i akcesoriów. Proponowane urządzenie zostało zaprojektowane w sposób optymalny dla warunków pracy na tym stanowisku i jego budowa nie wymaga stosowanie dodatkowego systemu doświetlania. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 2 pkt. 14 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego ergonomiczną wydłużoną dźwignię pełniącą rolę przycisku bez konieczności regulacji jej położenia. Taka konstrukcja pozwala na ergonomiczną pracę i zwalnianie wylewu parafiny w różnych położeniach ręki. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 2 pkt. 16 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w mniejsze wyświetlacze typu LCD we frontowej części obudowy dla każdego z modułów niezależnie. Wyświetlacze wskazujący jednocześnie wszystkie niezbędne parametry pracy. Sterowanie funkcjami urządzenia za pomocą przycisków znajdujących się we frontowej części obudowy odpornych na zabrudzenia parafiną. Takie rozwiązanie jest bardzo czytelne i pozwala na szybką wzrokową kontrolę ustawionych parametrów pracy. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 2 pkt. 20 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w wygodny wbudowany trymer kasetek zlokalizowany po prawej stronie dozownika. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 2 pkt. 23 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia, które w przypadku osobnej niezależnej pracy, pozwala na kontrole wszystkich parametrów pracy w tym temperatury płyty chłodzącej przy pomocy wygodnych przycisków znajdujących się we frontowej części obudowy odpornych na zabrudzenia parafiną. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 2 pkt. 26 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w wyjmowaną tackę na kasetki, którą w sposób wygony można opróżnić z parafiny poza urządzeniem bez konieczności stosowania zaworu spustowego. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian Zadanie 2 pkt. 27 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w wydajny system oświetlenia obszaru pracy oraz obszaru dozowania parafiny z regulacją kąta jego padania z możliwością włączania i wyłączania poprzez centralny panel sterujący bez konieczności stosowania automatycznego włączania oświetlania poprzez naciśnięcie przycisku do wylewu parafiny. Proponowane urządzenie zostało zaprojektowane w sposób optymalny dla warunków pracy na tym stanowisku i jego budowa nie wymaga stosowanie dodatkowego systemu doświetlania. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 2 pkt. 30 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o nieznacznie innych wymiarach tj.(szer. x gł. x wys.) 450x600x290mm . Zwracamy uwagę, że podanie wymiarów w obecnej formie uniemożliwia złożenie konkurencyjnych ofert. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 2 pkt. 32 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o nieznacznie innych wymiarach tj.(szer. x gł. x wys.) 400x600x290mm. Zaproponowane urządzenie ma konstrukcję zapewniającą duży obszar roboczy tj. 370x270mm. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 2 pkt. 33 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o wadze 26 kg. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 2 pkt. 34 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o nieznacznie innych wymiarach pojemnika na kasetki wyposażonego w wyjmowaną tacę na kasetki wymiarach 255x265x55mm. Zachowana jest przy tym wymagana przez Zamawiającego pojemność powyżej 300 kasetek. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający pozostawia zapisy specyfikacji technicznej i SWZ bez zmian Dotyczy - Zadanie 3 = Załącznik 2C do SWZ - Barwiarka Zadanie 3 pkt. 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w stacje odczynnikowe umieszczone w 2 rzędach na jednym poziomie. Zaproponowane rozwiązanie gwarantuje swobodny dostęp do kuwet odczynnikowych od góry oraz łatwą wzrokową kontrolę: poziomu odczynników i poprawności przebiegu procesu. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 3 pkt. 3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia umożliwiającego rozbudowę o zaklejarkę bez konieczności stosowania dodatkowego modułu pośredniczącego. Pozwoli to ograniczyć koszty rozbudowy w przyszłości i oszczędzić miejsce konieczne do instalacji zaklejarki. Dodatkowo zwracamy uwagę, że Zamawiający w Zadaniu 6 dotyczącym nakrywarki/zaklejarki również nie wymaga dostarczenia modułu pośredniczącego a zatem brak będzie technicznej możliwości połączenia tych urządzeń. Pojawia się tam jednak wymóg kompatybilności z konkretnym typem barwiarki „Gemini AS” na którą wskazują parametry ujęte w OPZ dla zadania 3. Takie formułowanie SWZ ogranicza możliwość złożenia konkurencyjnych ofert a zatem konkurencję. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zadanie 3 pkt. 5 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w 26 stacji (w tym 1 stacja grzewcza, 4 stacje płuczące) oraz 4 stacje załadowczo/wyładowcze). Urządzenie pozwala zdefiniować 23 stacje jako odczynnikowe oraz zapewnia bezproblemowe wykonywanie rutynowych barwień histologicznych czy cytologicznych. Dodatkowo nie wymaga w przypadku rozbudowy o zaklejarkę zakupu dodatkowych modułów pośredniczących. Dodatkowo zwracamy uwagę, że sposób punktacji określony w pkt 5 w połączeniu z pozostałymi wymogami ( minimum 41 stacji oraz dokładne liczbowe określenie wymogu pozostałych typów stacji) powoduje że w praktyce jedynie urządzanie wyposażone w 41 stacji oraz punktowane 5 stacji roboczych spełnia wymogi SWZ. Dlatego dodatkowo wnosimy o zmianę opisu w tym punkcie lub wykreślenie tego wymagania. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany. Zadanie 3 pkt. 7 i 8 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie i uznanie jako spełniające wymagania urządzenia umożliwiającego jednoczesne barwienie do 11 koszyków i wydajności 360 szkiełek na godzinę przy standardowym barwieniu HE. Urządzenie wyposażone jest w koszyki o pojemności 30 preparatów co ułatwia pracę i umożliwia barwienie w jednym programie większej liczby preparatów niż wymagane 20. Eliminuje to tym samym konieczność jednoczesnego uruchamiania większej liczby programów. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 3 pkt. 14 Zwracamy się z prośbą o modyfikację wymogu i zmianę wymaganego zakresu czasu oraz dopuszczenie jako spełniające wymaganie urządzania oferującego możliwość programowania niezależnie dla każdej stacji czasu barwienia w zakresie od 1s do 59min 59s. Wymaganie regulacji czasu od 0 jest niezasadne. Czas zanurzenia 0s równoznaczny jest z brakiem zanurzenia koszyka do stacji. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 3 pkt. 22 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie jako spełniające wymagania urządzenia wyposażonego w zewnętrzny moduł UPS zapewniający wymagany lub dłuższy czas podtrzymania bateryjnego. Takie rozwiązanie pozwala na łatwiejszą wymianę lub zmianę modułu UPS na oferujący większy czas podtrzymania bateryjnego w przypadku występowania dłuższych przerw w zasilaniu z sieci. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 3 pkt. 23 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie jako spełniające wymagania urządzenia wyposażonego w jeden komplet indywidualnych przykrywek zapobiegających odparowywaniu dla każdej ze stacji odczynnikowych. Zwracamy uwagę, że w opisanym SWZ urządzeniu użytkownik ma możliwość dowolnego definiowania odczynników w stacjach a tym samym nie jest możliwe do określenia jakie grupy odczynników zostaną zdefiniowane przez Zmawiającego w przyszłości. Dlatego wymóg dostarczenia pokrywek na grupy odczynników nie przynosi żadnych korzyści użytkowych. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zadanie 3 pkt. 24 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie jako spełniające wymagania urządzenia wyposażonego w siłowniki podtrzymujące domknięcie klapy zabezpieczające przed jej przypadkowym otwarciem a dodatkowo podtrzymujące ją w przypadku otwarcia np. w czasie wymiany odczynników. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza, nie wymaga Zadanie 3 pkt. 27 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie jako spełniające wymagania urządzenia wyposażonego w duży dotykowy, kolorowy ekran LCD o przekątnej 10.4” ustawiony pod kątem. Takie rozwiązanie gwarantuje pełną wygodę i ergonomię pracy. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza, nie wymaga Zadanie 3 pkt. 29 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie jako spełniające wymagania urządzenia wyposażonego w łatwo dostępny port USB we frontowej części bocznej ściany urządzania. Takie rozwiązanie jest funkcjonalnie równoważne do wymaganego i jest w pełni ergonomiczne. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza, nie wymaga Zadanie 3 pkt. 33 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie jako spełniające wymagania urządzenia o wymiarach 1066x770x630 mm. Urządzenie nie wymaga do rozbudowy o zaklejarkę dodatkowego modułu pośredniczącego co pozwoli w przyszłości zaoszczędzić miejsce do instalacji. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza, nie wymaga Zadanie 3 pkt. 34 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o dopuszczenie jako spełniające wymagania urządzenia o wadze 130 kg. Zwiększona masa urządzenia wpływa korzystnie na jego stabilność. Urządzenie nie wymaga do rozbudowy o zaklejarkę dodatkowego modułu pośredniczącego co pozwoli w przyszłości zaoszczędzić na wadze całkowitej zestawu z zaklejarką. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza, nie wymaga Dotyczy - Zadanie 4 = Załącznik 2D do SWZ - Barwiarka Zadanie 4 pkt. 4 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w 20 stacji w tym 1 suszącą z regulacją temperatury w zakresie 30-70°C oraz dodatkowo stacje załadowczą i wyładowczą o pojemności do 5 koszyków. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 4 pkt. 5 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie jako równoważne urządzenia wyposażonego w stacje na odczynniki o pojemności 400ml. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 4 pkt. 21 i 22 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie jako równoważne urządzenia o wymiarach 1560x640x620 mm i wadze 115kg. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Dotyczy - Zadanie 6= Załącznik 2F do SWZ - Nakrywarka Zadanie 6 pkt. 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie jako równoważne urządzenia oferującego całkowicie zautomatyzowany precyzyjny proces nakrywania oparty o zoptymalizowany karuzelowy mechanizm poziomego transportu szkiełek (stolik) w procesie zaklejania dla zmniejszenia ryzyka ich uszkodzenia w czasie transportu wewnątrz urządzenia. Położenie szkiełka wykrywane jest i kontrolowane na rożnych etapach poprzez szereg czujników gwarantujących prawidłowość procesu. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 6 pkt. 4 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie jako spełniające wymagania urządzenia oferującego możliwość zakrywanie standardowymi i powszechnie dostępnymi szkiełkami nakrywkowymi o wymiarze 24x50 o grubościach 1,0 oraz 1,5. Proponowany format nakrywania gwarantuje późniejszą kompatybilność z systemami do skanowania preparatów oraz jest powszechnie stosowany w przypadku wykorzystywania drukarek do znakowania szkiełek nakrywkowych nie powodując nakrywania pola opisowego. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 6 pkt. 5 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie jako spełniające wymagania urządzenia pracującego w oparciu o specjalnie zaprojektowane i łatwe w napełnianiu magazynki do szkiełek nakrywkowych. Magazynek na szkiełka nakrywkowe wyposażony jest dodatkowo w mechanizm sprężynowy, który w mechaniczny sposób pozwala na rozklejenie złączonych szkiełek nakrywkowych; mechanizm bezpieczny dla szkiełek nie powodujący ich uszkodzenia. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 6 pkt. 6 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie jako spełniające wymagania urządzenia wyposażonego w dedykowane magazynki na 200 szkiełek. Zwracamy uwagę że szkiełka nakrywkowe są wrażliwe na zmiany wilgotności otoczenia która może powodować ich zlepianie i utrudnienie nakrywania. Dlatego powszechnym jest pakowanie ich w opakowania po 100 szt. dla minimalizacji tego ryzyka w przypadku nie wykorzystania wszystkich w krótkim czasie. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 6 pkt. 17 Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o wykreślenie wymogu o konieczności zaproponowania urządzenia z możliwością współpracy z Gemini AS za pośrednictwem dedykowanego modułu. Taki zapis jednoznacznie wskazuje w praktyce konkretne urządzenie od konkretnego producenta i umożliwia złożenie oferty tylko jednemu wykonawcy i jest ograniczeniem konkurencji. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany. Urządzenia musza być ze sobą kompatybilne ze względu na będąca już w posiadaniu Zamawiającego Barwiarkę GEMINI AS. Zadanie 6 pkt. 18 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie jako spełniające wymagania urządzenia o wymiarach 660x770x640 mm (szer. x gł. x wys.). Oferowane urządzenie może być podłączone do barwiarki bez dodatkowego modułu pośredniczącego jak również pracować jako urządzenie samodzielne. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 6 pkt. 19 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie jako spełniające wymagania urządzenia o wadze 90 kg. Większa od wymaganej waga w połączeniu z precyzyjną mechaniczną konstrukcją pozwala osiągnąć dużą stabilność procesu nakrywania. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Dotyczy - Zadanie 7= Załącznik 2G do SWZ - Mikrotom Zadanie 7 pkt. 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie jako równoważne urządzenia oferującego precyzyjne cięcie w zakresie od 0,5 do 100µm nastawiane w krokach - 0,5 do 2 µm skok co 0,5 µm - 2 do 20 µm skok co 1 µm - 20 do 50 µm skok co 2 µm - 50 do 100 µm skok co 5 µm Proponowane przez nas rozwiązania pozwala na większą elastyczność oraz precyzję pracy. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 7 pkt. 3 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie jako równoważnego mikrotomu wyposażonego w funkcję trymowania nastawianą w zakresie od 0.5 μm do 750 μm. w krokach: -0.5 do 2 skok co 0.5 µm -2 do 20 skok co 1 µm -20 do 50 co 2 µm -50 do 150 co 5 µm -150 do 750 co 10 µm Proponowane przez nas rozwiązanie posiada szerszy zakres pozwalając na większą elastyczność oraz precyzję pracy. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 7 pkt. 4 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu wyposażonego w wyświetlacz LCD wbudowany w urządzenie w jego środkowej części na optymalnej dla komfortowej pracy wysokości. Wyświetlacz pozwala na kontrolę takich parametrów jak licznik cięć, grubość cięcia, grubość trymowania oraz wartość retrakcji. Sterowanie odbywa się dzięki łatwym w utrzymaniu czystości i wygodnym w obsłudze przyciskom w lewej części frontu obudowy. Proponowane rozwiązanie jest mało męczące dla oczu operatora i umożliwia ergonomiczną i intuicyjną pracę na mikrotomie. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 7 pkt. 9 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie jako równoważnego mikrotomu z funkcją swobodnej zmiany wartości retrakcji w zakresie od od 0 do 200µm z możliwością jej wyłączenia. Proponowany zakres jest w pełni wystarczający dla wymaganej na tym stanowisku pracy precyzji cięcia. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 7 pkt. 10 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie jako równoważnego mikrotomu z funkcją łatwej zmiany retrakcji w pełnym zakresie bez stosowania 6 predefiniowanych wartości. Proponowane rozwiązanie jest w pełni funkcjonalne i wygodne w użyciu i nie stwarza ograniczeń w zakresie regulacji wartości retrakcji. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza, nie wymaga. Zadanie 7 pkt. 12 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu wyposażonego w sterowane mikroprocesorowe podprowadzenie preparatu z możliwością wyboru jednej z 5 różnych prędkości: 75 μm/s, 150 μm/s, 300 μm/s, 600 μm/s oraz 3000 μm/s. Proponowane przez nas rozwiązanie pozwala na większą elastyczność pracy oraz precyzję podprowadzenia głowicy z preparatem w kierunku ostrza. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 7 pkt. 19 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie mikrotomu wyposażonego w bazę (uchwyt) na nożyki jednorazowe posiadająca możliwość nastawy kąta nachylenia w zakresie od 0 do 15 stopni. Zakres ten jest w pełni wystarczający do rutynowej pracy z materiałem. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 7 pkt. 25 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie jako równoważnego mikrotomu wyposażonego we wbudowany w bazę (uchwyt) trzpień z mechanizmem sprężynowym do wysuwu nożyka zwiększający bezpieczeństwo i łatwość wymiany ostrza. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 7 pkt. 29 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie jako spełniającego wymagania mikrotomu o wymiarach 520 x 600 x 325 mm (szerokość x głębokość x wysokość) ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Dotyczy - Zadanie 9 = Załącznik 2l do SWZ - Kriostat Mikrotom Zadanie 9 pkt. 2 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie jako równoważnego urządzenia oferującego możliwość cięcia i trymowania próbki o łącznym zakresie od 0,5 do 750 μm. Proponowane urządzenie oferuję większy zakres dostępnych ustawień. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 9 pkt. 3, 4 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kriostatu wyposażonego w możliwość płynnej regulacji grubości: - cięcia w zakresie od 0.5 µm do 100µm w poniższych skokach: Od 0,5 μm – 2,0 μm co 0,5 μm Od 2,0 μm – 20 μm co 1,0 μm Od 20,0 μm – 50μm co 2,0μm Od 50,0μm–100μm co 5,0μm - oraz trymowania w zakresie od 5-750μm i skokach: Od 0.5 μm – 2 μm co 0,5 μm Od 2 μm – 20μm co 1,0 μm Od 20,0μm – 50μm co 2,0 μm Od 50,0μm – 150μm co 5 μm Od 150 μm – 750 μm co 10 μm Pozwoli to Zamawiającemu na większą elastyczność pracy. Mając na uwadze powyższe proponowane przez nas rozwiązanie jest odpowiedzenie do bezpiecznej i szybkiej pracy operatora kriostatu. Proponowane przez nas rozwiązanie z powodzeniem pracuje w wielu jednostkach w Polsce, w tym jednostkach akademickich. Dopuszczenie innego rozwiązania pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie bardziej korzystnych cenowo oferty przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich niezwykle istotnych parametrów jakościowych. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 9 pkt. 7 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kriostatu z zakresem ruchu pionowego głowicy 58mm. Proponowane przez nas rozwiązanie z powodzeniem pracuje w wielu jednostkach w Polsce, w tym jednostkach akademickich. Dopuszczenie innego rozwiązania pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie bardziej korzystnych cenowo oferty. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę Zadanie 9 pkt. 8 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kriostatu wyposażonego w zakres ruchu poziomego uchwytu na ostrza 28 mm. Proponowane przez nas rozwiązanie z powodzeniem pracuje w wielu jednostkach w Polsce, w tym jednostkach akademickich. Dopuszczenie innego rozwiązania pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie bardziej korzystnych cenowo oferty. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 9 pkt. 9, 12, Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie kriostatu z jednym bocznym panelem sterowania wyposażonym w przyciski membranowe do sterowania ustawieniami urządzenia oraz w wyświetlacz LCD prezentujący wszystkie aktualne parametry pracy. Taka konfiguracja umożliwia programowanie wszystkich funkcjonalnych ustawień urządzenia. Mając na uwadze powyższe proponowane przez nas rozwiązanie jest w pełni wystarczające do bezpiecznej i szybkiej pracy Operatora kriostatu. Proponowane przez nas rozwiązanie z powodzeniem pracuje w wielu jednostkach w Polsce, w tym jednostkach akademickich. Dopuszczenie innego rozwiązania pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie bardziej korzystnych cenowo oferty przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich niezwykle istotnych parametrów jakościowych. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 9 pkt.16 Zwracamy się z prośbą o rezygnację z tak określonego wymagania, gdyż nie opisuje funkcjonalności urządzania a jedynie w sposób liczbowy definiuje parametr charakterystyczny wyłącznie dla jednego dostawcy ograniczając konkurencję. Dodatkowo pojemność komory wyrażona w litrach nie jest standardem przyjętym w opisie urządzeń tej klasy i uniemożliwia porównanie ofert, gdyż tylko jeden producent podaje taki parametr w danych technicznych urządzenia. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 9 pkt.18 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie jako równoważnego urządzenia oferującego funkcję dezynfekcji promieniowaniem UV-C. Jest to powszechnie stosowane rozwiązanie o wysokim poziomie skuteczności i bezpieczeństwa całkowicie odpowiadające funkcjonalnie stawianemu w SWZ wymaganiu. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 9 pkt. 20 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie jako równoważnego urządzenia oferującego wydajny system chłodzenia i uchwyt noża o konstrukcji zapewniającej dużą pojemność cieplną oraz stabilność temperaturową. Takie rozwiązanie jest w pełni odpowiednie do uzyskania dobrej jakości cięć preparatów mikroskopowych do badań śródoperacyjnych. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 9 pkt. 23 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie jako równoważnego urządzenia wyposażonego w przesuwane szklane drzwi zintegrowane z oświetleniem LED z funkcją sygnalizacji kolorami statusu pracy urządzenia. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 9 pkt. 26 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie jako równoważnego urządzenia wyposażonego w podstawki na próbki w rożnych kolorach ale innych niż podane w SWZ. Zwracamy uwagę, że podane kolory nie są standardem oznaczeń a jedynie cechą charakterystyczną dla konkretnego producenta. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 9 pkt. 27 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie jako równoważnego urządzenia oferującego dostępne podstawki o średnicach 22mm, 28mm, 35mm, 50mm. Proponowane urządzenie zapewnia większą różnorodność rozmiarów dostępnych podstawek niż wymagana w SWZ. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 9 pkt. 31 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie jako równoważnego urządzenia oferującego dwie prędkości przesuwu uchwytu na ostrza: pierwsza prędkość (wolna) - 600 μm/s druga prędkość (szybka)- 3000 μm/s ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 9 pkt. 38 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie jako równoważnego urządzenia wyposażonego we wbudowany port inny niż USB przeznaczony do celów serwisowych. Dostępność portu serwisowego umożliwia wykonywanie aktualizacji lub zgranie danych serwisowych. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Zadanie 9 pkt. 39 Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na dopuszczenie jako równoważnego urządzenia o wymiarach 75 x 76 x 110 cm. Zwracamy uwagę, że gabaryty urządzenia są cechą charakterystyczną dla każdego z producentów i ich podanie w obecnej formie uniemożliwia złożenie ofert konkurencyjnych. Proponowane przez nas rozwiązanie z powodzeniem pracuje w wielu jednostkach w Polsce, w tym jednostkach akademickich. Dopuszczenie innego rozwiązania pozwoli Zamawiającemu na uzyskanie bardziej korzystnych cenowo oferty przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich niezwykle istotnych parametrów jakościowych. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę. Załącznik nr 9 do SWZ- projekt umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 8- załącznik nr 9 do SWZ w taki sposób, aby wysokość kary umownej była naliczana na podstawie wartości netto, a nie brutto? ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez z mian. Załącznik nr 9 do SWZ- projekt umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 8 projektu umowy – zał. 9 do SWZ w następujący sposób: 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 1) za niewykonanie przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy – 0,1 % wartości umowy brutto za każdy dzień zwłoki, 2) za nieusunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – 0,4 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad, 3) w przypadku braku terminowego wykonania przeglądu technicznego w okresie gwarancji w wysokości 0,4% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez z mian Załącznik nr 9 do SWZ- projekt umowy Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację § 8- załącznik nr 9 do SWZ w taki sposób, aby kary umowne były naliczane za zwłokę w dostawie towaru od kwoty niezrealizowanej lub niewłaściwie, nieterminowo zrealizowanej wartości umowy, a nie całkowitej kwoty zamówienia. Uważamy za niesprawiedliwe nałożenie kary na Wykonawcę za już zrealizowaną terminowo część umowy ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez z mian. Załącznik nr 9 do SWZ- projekt umowy Czy Zamawiający potwierdza, że gwarancji nie podlegają materiały eksploatacyjne takie jak np. filtry węglowe? Oczekiwanie gwarancji bez wyłączeń skutkuje brakiem możliwości rzetelnej kalkulacji oferty. Oferent nie jest w stanie określić ewentualnych kosztów dodatkowych, które mogą się pojawić w czasie eksploatacji. ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJCEGO Zamawiający potwierdza.

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 8 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B10

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

Data: 10.09.2024 r.