| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Robot chirurgiczny z wyposażeniem | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |

*(jeżeli dotyczy) W przypadku zastosowania mieszanej stawki VAT - poniżej tabeli należy przedstawić sposób wyliczenia ceny jedn. brutto w uwzględnieniem dwóch różnych stawek VAT.

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Zakres zastosowań robota chirurgicznego to minimum: - urologia - ginekologia - chirurgia ogólna i kolorektalna Należy opisać i wskazać certyfikację/walidację w dokumentach producenta. | Dodatkowa zwalidowana klinicznie funkcjonalnoć w obszarze: Torakochirurgia Tak-20 pkt Nie- 0 pkt Laryngologia Tak-20 pkt Nie- 0 pkt PODAĆ ! |  |
| - MA | Zestaw robota chirurgicznego składający się z następujących elementów: - konsola chirurgiczna – 1szt., - robot wyposażony w cztery ramiona umieszczone na jednym wózku lub każde z ramion umieszczone na osobnym wózku – 1 kpl., - system wizyjny z zintegrowanym na poziomie oprogramowania robota chirurgicznego- generatorem– 1 szt., - wyposażenie zestawu robota chirurgicznego. | TAK |  |
|  | Konsola chirurgiczna – 1 szt. | TAK |  |
|  | Konsola chirurgiczna mobilna na podstawie jezdnej, z blokadą. | TAK |  |
|  | Transmisja ruchów rąk operatora do ramion robotycznych, z możliwością skalowania ruchu narzędzi oraz funkcją redukcji drgań w celu zminimalizowania naturalnego drżenia rąk i przypadkowych ruchów ręki operatora. | Ilość trybów skalowania: 1 tryb: 0 pkt. 2 tryby: 10 pkt. 3 tryby: 20 pkt. PODAĆ ! |  |
|  | Możliwość sterowania kamerą endoskopową 3D w każdym z ramion robotycznych lub możliwość dowolnego repozycjonowania kolumny z kamerą - w trakcie trwania zabiegu operacyjnego, bez konieczności zmiany położenia kaniuli endoskopowej w ciele pacjenta lub dołożenia kolejnej kaniuli endoskopowej w innym polu operacyjnym pacjenta i zmiany ułożenia, przesunięcia pozostałych kolumn z ramionami robotycznymi wokół stołu pacjenta | TAK |  |
|  | Umożliwia sterowanie funkcjonalnościami co najmniej w zakresie: - wysprzęglania, włączania i wyłączania znacznika ICG za pomocą manetek sterujących- zintegrowana na poziomie oprogramowania robota chirurgicznego, - włączania i wyłączania sygnału pochodzącego ze źródeł zewnętrznych i wyświetlanych na konsoli chirurgicznej – uruchamianie za pomocą manetek sterujących i / lub przełączników nożnych, - haptycznej zmiany powiększenia cyfrowego obrazu za pomocą manetek sterujących i / lub przełączników nożnych, - możliwości wykonania pełnego obrotu nadgarstkowego we wskazanym kierunku prawo lub lewo do osiągnięcia pełnego zakresu obrotu kątowego w osi wzdłużnej narzędzia – za pomocą jednego płynnego ruchu dłoni operatora bez konieczności używania dodatkowych przycisków lub sprzęgła, - sterowania ustawieniami systemu elektrochirurgii z poziomu konsoli chirurgicznej (co najmniej w zakresie: mocy, trybu i/lub efektu) z możliwością wywołania presetów systemu elektrochirurgii z poziomu konsoli chirurgicznej, - sterowania ustawieniami elektrochirurgii przez oprogramowanie robota chirurgicznego, - automatyczne przełączenie przez operatora konsoli chirurgicznej- kąta prezentacji obrazu z endoskopu 30 stopni w dół i 30 stopni w górę. | Możliwość zapamiętania przez konsolę chirurgiczną i wywołania z poziomu konsoli chirurgicznej co najmniej 3 typów ustawień (presetów) dla narzędzi elektrochirurgicznych Tak-20 pkt Nie- 0 pkt PODAĆ ! |  |
|  | Wykaz istotnych elementów składowych konsoli: - manetki sterujące (lewa i prawa), - pulpit sterujący (lewy i prawy), - przeglądarka stereoskopowa lub technologia wykorzystująca monitor i okulary 3D, - ekran dotykowy lub zestaw przycisków ręcznych do obsługi konsoli chirurgicznej i zarządzania wizualizacją, - panel przełączników nożnych lub zestaw przełączników ręcznych do uruchomiania elektrokoagulacji mono i bipolarnej, zarządzania endoskopem i wysprzęglania. | TAK |  |
|  | Dostęp z konsoli chirurgicznej do : - wyłącznika awaryjnego, - regulacji parametrów ergonomicznych konsoli chirurgicznej, zapewniających operatorom o różnej budowie ciała komfort pracy podczas zabiegów. | TAK |  |
|  | Panel przełączników ręcznych lub nożnych umożliwiający co najmniej: - sterowanie kamerą, - przełączanie ramion robotycznych, - włączanie i wyłączanie głównych sterowników ramion i narzędzi chirurgicznych (sprzęgło), - sterowanie urządzeniami elektrochirurgicznymi (aktywacja koagulacji mono i bipolarnej). | Możliwość włączania wizualizacji znacznika ICG z poziomu manetek sterujących konsoli chirurgicznej Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt PODAĆ ! |  |
|  | Wizualizacja obrazu w konsoli chirurgicznej: - obraz pola operacyjnego z możliwością wyświetlania 2D HD lub 3D HD, - z wyświetlonymi komunikatami oraz ikonami w polu widzenia operatora dotyczącymi informacji o stanie systemu. | Przeglądarka stereoskopowa: a). dostarczająca dwa niezależne obrazy do prawego i lewego oka operatora – tworzące obraz stereoskopowy (3D HD) pola operacyjnego z możliwością wyświetlania obrazu 2D HD Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt b). tworząca obraz stereoskopowy 3D HD wraz z maksymalnie dwoma obrazami pomocniczymi (ze źródeł zewnętrznych np.: USG) Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt PODAĆ ! |  |
|  | Funkcja umożliwiająca operatorowi przeniesienie wzroku z pola operacyjnego przeglądarki stereoskopowej w przestrzeń sali operacyjnej, bez konieczności wyzwalania rąk z manetek sterujących, z zachowaniem stałej, niezmiennej pozycji narzędzi wewnątrz ciała pacjenta w celu uniknięcia niezamierzonych niekontrolowanych ruchów narzędzi w ciele pacjenta. Funkcjonalność zapewniona przez algorytm software polegający na zablokowaniu (zamrożeniu) narzędzi w polu. | Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt PODAĆ ! |  |
|  | Funkcje sterowane przez operatora konsoli co najmniej w zakresie: - wyświetlenia informacji o narzędziach i endoskopie, - przypisania określonej konfiguracji narzędzi do rąk, - sterowania ustawieniami manetek: wysprzęglenia manetek, skalowania ruchu, przypisania manetek do wskazanej ręki operatora, - pozycjonowanie endoskopu i sterowania jego funkcjami, - sterowania ustawieniami obrazu oraz zapisu, - sterowania funkcjonalnościami: skalowania ruchu, cyfrowego powiększenia obrazu, sterowaniem odległości roboczej i sposobu wyświetlania obrazu na konsoli chirurgicznej - 2D HD/3D HD). | - możliwość przypisania określonej konfiguracji narzędzi do rąk i nóg operatora (elektrokoagulacji) Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt - sterowania ustawieniami dźwięku (mikrofonu konsoli chirurgicznej i głośnika z kolumny ramion robotycznych) Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt - sterowania funkcjonalnościami sygnałów zewnętrznych (np.: USG) Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt - sterowanie funkcją telestracji Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt e) sterowania danymi konta użytkownika konsoli chirurgicznej; Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt PODAĆ ! |  |
|  | Możliwość integracji z drugą konsolą chirurgiczną (nie stanowiącą przedmiotu zamówienia) umożliwiającą współpracę operatorów każdej z konsol, polegającą na możliwości przekazania uprawnień zarządzania wszystkimi dostępnymi narzędziami oraz endoskopem, sterowanie wirtualnym wskaźnikiem. | Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt PODAĆ ! |  |
|  | Funkcja restartu systemu chirurgii robotycznej z poziomu konsoli chirurgicznej przez operatora - bez konieczności usuwania narzędzi robotycznych z pola operacyjnego w czasie restartu systemu. | TAK |  |
|  | WÓZEK/KI ROBOTYCZNY/E PACJENTA | TAK |  |
|  | Wózek robotyczny pacjenta z 4 szt uniwersalnych ramion robotycznych lub 4 szt wózków robotycznych z pojedynczymi ramionami robotycznymi (z czego 1 szt ramienia robotycznego dedykowana do endoskopu z kamerą). | Mobilny, pojedynczy wózek wyposażony w: kolumnę z przegubami nastawczymi, czteroma uniwersalnymi ramionami robotycznymi zamocowanymi do pojedynczej kolumny- zapewniający ruchy narzędzi chirurgicznych realizowane przez zagięcie kątowe/artykulację końcówek narzędzi chirurgicznych w zakresie minimum 540 stopni Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt PODAĆ ! |  |
|  | Wózek/ki robotyczne mobilne. | Napęd elektryczny wózka: - umożliwiający sterowanie ruchem podczas transportu oraz dokowania Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt PODAĆ ! |  |
|  | Kolumna(y) robotyczna(e) z możliwością co najmniej: - obrotu ramion względem osi pionowej i poziomej, - możliwością ustalenia pivotu ramion/enia robotycznych/ego | obrotu ramion kolumny względem osi pionowej i poziomej, z systemem laserowym umożliwiającym ustalanie centralnego punktu dokowania Tak – 20 pkt Nie - 0 pkt PODAĆ ! |  |
|  | Przeguby nastawcze służące do ustawiania ramion na platformie operacyjnej w celu ustalenia pivotu i dokowania. | TAK |  |
|  | Obrotowa głowica z ramionami robotycznymi umożliwiająca podjazd i zadokowania wózka pacjenta z dowolnej strony pacjenta. | TAK |  |
|  | Ramiona robotyczne wyposażone w mocowanie na narzędzia z możliwością zastosowania sterylnego, jednorazowego obłożenia ramienia robotycznego. | TAK |  |
|  | Ramiona robotyczne współpracujące z artykulacyjnymi narzędziami chirurgii robotycznej, które posiadają certyfikat CE. - Artykulacyjne monopolarne narzędzia elektrochirurgiczne co najmniej 3 typy, - Artykulacyjne bipolarne narzędzia elektrochirurgiczne co najmniej 3 typy, - Artykulacyjne graspery co najmniej 4 typy. | TAK |  |
|  | Ramiona robotyczne współpracujące z artykulacyjnymi i specjalistycznymi narzędziami chirurgii robotycznej, które posiadają certyfikat CE. - Jednorazowe sterylne, artykulacyjne narzędzie bipolarne chirurgii robotycznej do uszczelniania i cięcia naczyń krwionośnych do średnicy 7mm, chwytania i dysekcji. - Jednorazowy sterylny, artykulacyjny stapler chirurgii robotycznej, z prostą końcówką bransz - o długości szycia (45 lub 60 mm) wraz z możliwością wyboru kompletu magazynków sześciorzędowych zszywek o wysokości ( w przedziale 2,5mm-4,6mm). - Wielorazowe artykulacyjne klipsownice chirurgii robotycznej . - Wielorazowe artykulacyjne narzędzie bipolarne o zmiennej sile zacisku bransz ( mocna/słaba). | TAK |  |
|  | Endoskopy, w ramach dostawy: - 4 szt endoskopu z końcówką 30°, 3D HD, - wszystkie endoskopy zintegrowane z kamerą/ami, - o minimalnym powiększeniu optycznym 10 krotnym, - o minimalnym powiększeniu cyfrowym 4 krotnym, - wbudowany laser podczerwieni w celu wizualizacji znacznika ICG. | Możliwość osadzenia endoskopu chirurgii robotycznej w każdym z ramion robotycznych wózka robotycznego, bez konieczności zmiany kaniuli (lub założenia redukcji kaniuli) i bez konieczności przestawiania wózka robotycznego w polu operacyjnym Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt PODAĆ ! |  |
|  | Możliwość sterowania funkcjami endoskopu (ustawienia kąta widzenia, horyzontu, wykonania zdjęcia)z poziomu konsoli chirurgicznej. | Możliwość sterowania funkcjami endoskopu z poziomu głowicy kamery endoskopu zainstalowanego w ramieniu robotycznym Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt PODAĆ ! |  |
|  | Automatyczne wykrywanie przez system robotyczny położenia endoskopu (o kącie 30 stopni) bezpośrednio po zamontowaniu do ramienia robotycznego. | TAK |  |
|  | Możliwość wybrania predefiniowanych ustawień wstępnych umożliwiających co najmniej: - sterylne obłożenie systemu, - wybór lokalizacji wózka względem pacjenta, - wybór regionu anatomicznego w celu optymalnego dokowania. | TAK |  |
|  | System wskaźników laserowych umożliwiających co najmniej: - pozycjonowanie ramion robotycznych względem kaniuli, - laser poziomy do znakowania możliwych kolizji podczas ruchu wózka pacjenta. | TAK |  |
|  | Możliwość ustawienia limitu wysokości wózka w celu uniknięcia kolizji z innymi elementami wyposażenia sali operacyjnej. | Tak – 20 pkt Nie – 0 pkt PODAĆ ! |  |
|  | Możliwość „awaryjnego” otwarcia bransz narzędzi robotycznych w czasie zabiegu operacyjnego z użyciem dedykowanego śrubokręta bez konieczności wyjmowania narzędzi z ramienia robotycznego. | TAK |  |
|  | Możliwość zmiany narzędzia robotycznego na inny w czasie zabiegu operacyjnego z pamięcią jego ostatniego położenia w całym zasięgu ramienia robotycznego (również blisko granicy zasięgu ramienia). | TAK |  |
|  | SYSTEM WIZYJNY – 1 szt. | TAK |  |
|  | System wizyjny zintegrowany na poziomie softwerowym z robotem chirurgicznym, na kolumnie mobilnej. | TAK |  |
|  | System wizyjny wyposażony co najmniej w: - tor wizyjny o wysokiej rozdzielczości HD, - Endoskopy (parametry wymagane opisane w punkcie 25, - monitor minimum 24” wyświetlający obraz z endoskopu (lewego lub prawego kanału optycznego), - panel sterujący na ekranie monitora umożliwiający regulację co najmniej: - ustawienia parametrów obrazu pola operacyjnego, - sterowanie parametrami endoskopu i konfiguracja sygnałów wideo i audio, - możliwość sterowania sygnałami na zewnątrz (w konfiguracji 2D HD i 3D HD) do monitorów zewnętrznych i źródeł streamingowych . | Monitor toru wizyjnego wyświetlający obraz z przeglądarki 3D HD konsoli chirurgicznej, obrazy zewnętrzne (USG ) Tak – 20 pkt Nie- 0 pkt PODAĆ ! |  |
|  | WYPOSAŻENIE ZESTAWU ROBOTA CHIRURGICZNEGO | TAK |  |
|  | Symulator wirtualnej rzeczywistości (z programem ćwiczeń dla użytkownika – co najmniej w zakresie posługiwania się narzędziami chirurgii robotycznej – artykulacja, narzędzia mono- bipolarne, chwytanie, szycie) - służący do nauki i do oceny sprawności manualnej Operatorów. | TAK |  |
|  | Licencja pakietu zaawansowanego ćwiczeń na okres 12 miesięcy. Licencja pakietu rozpoczyna się od dnia podpisania protokołu odbioru przedmiotu umowy. | TAK |  |
|  | Stół operacyjny dedykowany do współpracy z robotem chirurgicznym. | TAK |  |
|  | Stół operacyjny dedykowany do współpracy z robotem chirurgicznym z następującym wyposażeniem: - pilot, - blat, - zagłówek, - podnóżek dwudzielny, - materace, - podpora pod rękę, - pas do mocowania. 1. Zakres pochylenia Trendelenburga: minimum 45 stopni. 2. Zakres pochyleń bocznych: minimum 60 stopni. 3. Zakres regulacji wysokości: minimum 50 cm. 4. Synchronizacja wózka robotycznego pacjenta ze stołem operacyjnym - realizowana bezprzewodowo (IR/RF). 5. Synchronizacja stołu operacyjnego z wózkiem robotycznym pacjenta umożliwiająca zmianę położenia w trakcie procedury medycznej, bez konieczności wyjmowania narzędzi chirurgii robotycznej z ciała pacjenta. 6. Obciążalność stołu do 450 kg. | TAK |  |
|  | Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia w ramach wyposażenia: - insuflatora - 1 sztuka, - koszy na narzędzia wielokrotnego użytku (instrumenty) i akcesoria (kaniule, kable). Kosze powinny być kompatybilne do oferowanych narzędzi chirurgii robotycznej. – 2 sztuki, - plastikowe wanny z pokrywą i/lub kranem o długości min 650mm – 4 sztuki, - lup o powiększeniu minimum 2 krotnym – 2 sztuki, - pistoletów z nakładką luer – 2 sztuki, - reduktorów – 2 sztuki, - manometrów – 2 sztuki. | TAK |  |
|  | Monitor medyczny o przekątnej 55 cali, na statywie jezdnym. | TAK |  |
|  | Rejestrator /nagrywarka do systemu chirurgii robotycznej | TAK |  |
|  | 1. Możliwość rejestracji dwu- i trójwymiarowego obrazu Full HD z kamer endoskopowych. 2. Materiał wideo nagrywany na wewnętrzny dysk twardy można równoległe zapisywać na dwa urządzenia zewnętrzne (np. napęd Blu-ray/DVD, przenośny dysk twardy USB, pamięć flash USB). 3. 3,5-calowy, kolorowy ekran LCD, który służy do podglądu obrazu wejściowego i stanu wejść, a także wyświetlania odtwarzanego obrazu i ekranów z ustawieniami urządzenia. 4. Dysk twardy rejestratora o pojemności min. 2 TB. 5. Szybkość bitowa zapisu (HD): 1080p: 24 Mb/s, 18 Mb/s , 12 Mb/s. 6. Format zapisu wideo: MPEG-4 AVC / H.264 7. Format zapisu audio: AAC LC Format zapisu plików: MP4 8. Złącza wejściowe minimum: 9. 3G/HD/SD-SDI (typu BNC) (2 szt.) 10. DVI-D (Single link) (2 szt.) 11. S-VIDEO (4-stykowe mini DIN) (1 szt.) 12. VIDEO (typu BNC) (1 szt.) 13. RGB (15-stykowe mini D-sub) (1 szt.) 14. AUDIO (mini jack stereo) (1 szt.) 15. MIC (mini jack stereo) (1 szt.) 16. Wejście napięcia przemiennego (3-stykowe) (1 szt.) | TAK |  |
|  | WYMAGANIA DODATKOWE | TAK |  |
|  | Aplikacja na telefon komórkowy, która umożliwia operatorowi konsoli chirurgicznej na wgląd do danych zabiegu np.: czasu konsolowego, użytych narzędzi chirurgicznych - z możliwością porównania czasu konsolowego z danymi światowymi. | TAK |  |
|  | Możliwość dostarczenia dodatkowej konsoli chirurgicznej, która będzie posiadała możliwość integracji z zakupionym systemem chirurgii robotycznej – na wskazany przez Zamawiającego zabieg chirurgiczny (termin dostawy i odbioru do ustalenia przez obie strony). | TAK |  |
|  | Aktualizacja software systemu chirurgii robotycznej poprzez łącze internetowe. | TAK |  |
|  | Możliwość mycia i dezynfekcji poszczególnych elementów aparatów w oparciu o przedstawione przez wykonawcę zalecane preparaty myjące i dezynfekujące. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  | TAK |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Robot chirurgiczny będzie kompatybilny z posiadaną przez Zamawiającego myjnią dezynfektorem WD 290 IQ firmy Belimed oraz sterylizatorem plazmowym RENO S130D firmy Renosem. | TAK |  |
|  | Instrukcja konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania szkolenia w zakresie obsługi robota chirurgicznego dla pracowników technicznych. - dokonania szkolenia w zakresie konserwacji, mycia, dezynfekcji i sterylizacji narzędzi wykorzystywanych do robota chirurgicznego. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do dokonania szkolenia podstawowego obsługowego w miejscu instalacji po odbiorze sprzętu w terminie wskazanym przez Zamawiającego – dotyczy robota chirurgicznego. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do dokonania szkolenia rozszerzonego dla personelu medycznego z zakresu obsługi urządzenia (robota chirurgicznego). Szkolenia zorganizowane dla 3 zespołów (skład zespołu: operator i asystent). Szkolenia będą odbywać się po odbiorze sprzętu w terminach wskazanych przez Zamawiającego. Obszary kliniczne szkolenia: - urologia, - ginekologia, - chirurgia ogólna i kolorektalna. W razie potrzeby Zamawiającego możliwość wsparcia aplikacyjnego w czasie gwarancji. Wykonawca dostarczy kopię certyfikatów z zakończonego szkolenia do sekcji zakupu sprzętu medycznego. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Możliwość dostępu przez zespół kliniczny do pomocy technicznej robota chirurgicznego w wymiarze 24/7, również w czasie wykonywanego zabiegu. Kontakt z pomocą techniczną poprzez łącze telefoniczne z możliwością diagnostyki serwisowej online przez chronione łącze systemu chirurgii robotycznej, również w czasie wykonywania zabiegu | TAK |  |
|  | Zdalna diagnostyka przez chronione łącze z możliwością rejestracji i odczytu online rejestrów błędów, oraz monitorowaniem systemu (uwaga – całość ewentualnych prac i wyposażenia sprzętowego, które będzie służyło tej funkcjonalności po stronie wykonawcy). | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 72 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 10 dni) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK Podać: |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |