Kraków dnia: 11.09.2024r.

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ-1

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup i dostawa portów naczyniowych” – znak sprawy ZP/49/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

1. Czy zamawiający w pozycji 1 dopuści Wszczepialny Port naczyniowy z komorą i kaniulą wykonaną w całości z tytanu i biokompatybilną obudową z tworzywa sztucznego (polioksymetylen), o kształcie zbliżonym do "łezki", ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 3 otwory do przyszycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym port z wyczuwalnym momentem blokady, waga portu 5g +/- 0,5 g dla cewników 6,5 Fr o średnicy zew. 2,16mm i wew. 1,02 mm lub 7,2 Fr o średnicy zew. 2,4mm i wew. 1,2mm o wysokośći komory portu 10,1 mm +/- 0,5mm. Skład zestawu: - silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) w rozmiarze 6,5 Fr lub 7,2 Fr do wyboru w chwili Zamówienia z oznaczeniem długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. - tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą - "tępy" bez powierzchni tnącej, - narzędzie do unoszenia naczynia, - igła Hubera prosta, - strzykawka 10ml, - narzędzie do przepłukania cewnika, - rozszerzacz z rozrywalną koszulką, - prowadnica w pochewce, - igła wprowadzająca 18Gx70mm, - 2 mocowania cewnika, - karta pacjenta, bransoletka informująca iż pacjent posiada port, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Skład portu może zawierać zestaw do USG. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 3-5ml/sek, kompatybilny z MRI i TK. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. 2. Czy zamawiający w pozycji 2 dopuści Wszczepialny Port naczyniowy z komorą i kaniulą wykonaną w całości z tytanu i biokompatybilną obudową z tworzywa sztucznego (polioksymetylen), o kształcie zbliżonym do "łezki", ułatwiającym wprowadzenie portu pod skórę, 3 otwory do przyszycia portu, tytanowy łącznik mocujący cewnik z przewodem wyprowadzającym port z wyczuwalnym momentem blokady, waga portu oraz 7,6g +/- 0,2 g dla cewników 7,2 Fr o średnicy zew. 2,4mm i wew. 1,2mm o wysokości komory portu 12,2mm +/- 0,5mm długość cewnika 60 cm, zestaw wprowadzający oparty na technice Seldingera. Skład zestawu: - silikonowy cewnik dołączany (nie połączony trwale z komorą portu) w rozmiarze 7,2 Fr z oznaczeniem długości co 1cm trwale naniesione na cewnik i opis co 5cm. - tunelizator do przeprowadzenia cewnika pod skórą - "tępy" bez powierzchni tnącej, - narzędzie do unoszenia naczynia, - igła Hubera prosta, - strzykawka 10ml, - narzędzie do przepłukania cewnika, - rozszerzacz z rozrywalną koszulką, - prowadnica w pochewce, - igła wprowadzająca 18Gx70mm, - 2 mocowania cewnika, - karta pacjenta, bransoletka informująca iż pacjent posiada port, paszport pacjenta w j. polskim, instrukcja obsługi w j. polskim. Skład portu może zawierać zestaw do USG. Port do wlewów pod ciśnieniem do 325 psi, przepływ 3-5ml/sek, kompatybilny z MRI i TK Uzasadnienie: dopuszczenie w/w pozycji pozwoli na złożenie konkurencyjnej oferty zarówno cenowej jak i jakościowej, gdyż obecny zapis uniemożliwia złożenie ofert z równie dobrym asortymentem medycznym stosowanym w wielu klinikach w całej Polsce Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ.

Z-ca Przewodniczącego Komisji Przetargowej

Aleksandra Papier