Załącznik  A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Cześć I

Komora do uprawy roślin – 2 szt.,

- Pojemność ok. 300 litrów (±5%)

- W wyposażeniu minimum 5 półek z możliwością zmiany wysokości zawieszenia

- Wymiary zewnętrzne nie większe niż:

szerokość: 760 mm

głębokość: 700 mm

wysokość: 1840 mm

- Wymiary wewnętrzne nie mniejsze niż:

szerokość: 520 mm

głębokość: 490 mm

wysokość: 1130 mm

- Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej

- Wymuszony obieg powietrza

- Zakres ustawiania temperatury:

od 0°C do +50°C przy wyłączonym oświetleniu

od +10°C do +50°C przy włączonym oświetleniu

- Całkowity zakres ustawiania wilgotności od 55%RH do 90%Rh

- Dwukierunkowa, aktywna kontrola wilgotności (nawilżanie i osuszanie)

- Nawilżacz ultradźwiękowy

- Zakres ustawiania natężenia światła od 0 do 20 000 lx

- Źródło światła: świetlówki fluorescencyjne (nie dopuszcza się oświetlenia typu LED)

- Oświetlenie boczne z 3 stron zamontowane w uchylnych skrzydłach i drzwiach (po 5 lamp na każdą stronę)

- Stabilność temperatury nie gorsza niż ±0.3°C

- Jednorodność temperatury nie gorsza niż ±2.5°C przy włączonym pełnym oświetleniu

- Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem ciekłokrystalicznym o regulowanym kontraście, posiadającym funkcję 	graficznego odwzorowania parametrów pracy i przebiegu programu

- Panel sterowania wyposażony przyciski fizyczne i klawiaturę numeryczną umożliwiającą szybkie wprowadzanie 	parametrów (nie dopuszcza się sterowania wyłącznie przy pomocy przycisków ekranowych wyświetlanych na panelu 	dotykowym).

- Możliwość konstruowania programów zawierających do 12 zmian temperatury, wilgotności i światła w czasie

- Wbudowana pamięć na min. 10 programów

- Funkcja łączenia programów w sekwencje

- Dostępne dwa sposoby programowania czasu procesu:

  - symulacja dobowa z zastosowaniem 24-godzinnego zegara czasu rzeczywistego

  - czasomierz niezależny z minimalnym zakresem nastawy czasu od 1 minuty do 99 minut i 59 sekund

- Funkcja rejestracji parametrów pracy z możliwością podglądu danych archiwalnych na wyświetlaczu z okresu do 10 	tygodni wstecz

- Możliwość doposażenia w oryginalny, pochodzący od producenta urządzenia, interfejs do komunikacji z komputerem

typu PC

- Funkcja blokady klawiatury panelu sterowania przy pomocy hasła zabezpieczająca przed nieautoryzowaną zmianą 	parametrów

- Wbudowane alarmy:

  - automatyczny, kroczący alarm odchylenia temperatury z regulacją w zakresie od ±1.0°C do ±5.0°C lub 	szerszym

  - automatyczny, kroczący alarm odchylenia wilgotności z regulacją w zakresie od ±3%RH do ±5%RH lub 			szerszym

  - niezależny alarm zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury z możliwością samodzielnej regulacji temperatur 		granicznych

  - niedomknięcia drzwi (z możliwością regulacji czasu zwłoki w zakresie od 0 do 15 minut)

- Dedykowany przycisk wyciszający alarm akustyczny. Możliwość regulacji czasu trwania wyciszenia lub 	ustawienia wyciszenia permanentnego.

- System automatycznej diagnostyki do samodzielnej identyfikacji przyczyn usterek

- Komora wyposażona w kółka samonastawne do łatwego przemieszczania

- Wbudowane styki bezpotencjałowe NO/NC do centralnych systemów monitoringu

- Zasilanie 230 V, 50 Hz.

- Urządzenie w konfiguracji fabrycznej zgodnej ze specyfikacją producenta, niepoddawane przeróbkom i modyfikacjom.

- Maksymalny termin realizacji: do 6 tygodni.

- Minimalny okres gwarancji: 24 miesiące.

Cześć II

Aparat do ilościowej reakcji łańcuchowej polimerazy CFX Duet Real-Time PCR System wraz z oprogramowaniem do analizy HRM Precision Melt Analysis Software

Blok grzejno-chłodzący z układami Peltier’a

Blok grzejny o pojemności 96 próbek umożliwiający prowadzenie reakcji w standardowych niskoprofilowych mikropłytkach lub paskach probówek

Brak podnoszących i/lub wysuwanych elementów wystających poza obrys systemu

Pokrywa automatycznie zamykająca się, otwierająca i przykładająca siłę uszczelniającą do studzienek reakcyjnych.

Zakres temperatury bloku 4 – 100°C

Dokładność ustalenia temperatury ± 0,2 °C w temp. 90 °C

Równomierność rozkładu temperatury na płycie ± 0,3 °C osiągane w czasie 10 sek. dla temp. 90 °C

wielkości próbki: 1 – 50 μl

Maksymalna szybkość zmian temperatury (maximum ramp rate) wynosząca 5 °C/s; średnia 3,3 °C/s

Gradient termiczny umożliwiający jednoczesną optymalizację warunków reakcji dla 12 reagentów

Maksymalna rozpiętość programowalnego zakresu gradientu termicznego co najmniej 24 °C

Zakres temp. ustawienia gradientu 30 – 100 °C

Pokrywa z grzaniem od 30 do 110 °C

Metoda pomiarowa: fluorescencja

Źródło światła: diody LED

Multipleks 2 kanałowy – możliwość oznaczania jednocześnie do 2 genów w jednej próbce

Kanały pomiarowe wyposażone w indywidualne diody LED, z ruchomym układem optycznym

Brak konieczności normalizacji za pomocą barwnika ROX ani żadnego innego

komplet filtrów światła wzbudzającego i emitowanego zainstalowanych dla każdego z kanałów

Gotowy system do detekcji reakcji z użyciem barwników: FAM, SYBR® Green I, VIC, HEX, CAL Fluor Gold 540, Cal Fluor Orange 560

Dodatkowy kanał dostosowany do techniki FRET

Kilka trybów rejestracji danych w tym opcja szybkiego pomiaru dla pojedynczego kanału

Czułość wykrywania 1 kopii genu w materiale genetycznym człowieka

Liniowy zakres dynamiczny wynoszący 10 rzędów wielkości.

Możliwość wykrycia 1,3-krotnej zmiany w ekspresji genów

Możliwość programowania płytki doświadczalnej przed, w trakcie lub po zakończeniu pomiaru

Programowanie reakcji z Laptopa

Oprogramowanie zapewniające akwizycję i obróbkę wyników z możliwością instalacji na wielu komputerach

Możliwość tworzenia krzywej kalibracyjnej umożliwiającej oznaczania ilościowe

Analiza krzywej topnienia

Analiza względnego stężenia DNA „gene expression” poprzez pomiar ΔCT lub ΔΔCT z wieloma genami referencyjnymi

Możliwość jednoczesnej analizy ekspresji genów dla próbek pochodzących z różnych pomiarów

Analiza z zaprogramowanym punktem końcowym pomiaru „end-point”

Analiza alleli (dyskryminacja alleli)

Oprogramowanie umożliwiające wykonanie analiz statystycznych (t-Student, dwukierunkowa ANOVA) zintegrowane w jednym oprogramowaniu

Oprogramowanie umożliwiające porównywanie różnych grup biologicznych

Możliwość eksportu zapisanych wyników analiz do innych aplikacji (Microsoft Excel, Word, PowerPoint)

Oprogramowanie umożliwiające analizę stabilności genów refrencyjnych

Możliwość wykonania analizy HRM z wykorzystaniem oprogramowania do analizy krzywych topnienia o wysokiej rozdzielczości, z minimalnie dwoma licencjami

Połączenie do komputera poprzez port USB 2.0

Urządzenie nie wymaga instalacyjnej ani okresowej kalibracji.

Jednostka sterująca: Laptop

Gwarancja na urządzenie wynosząca min. 24 miesiące

Stacja robocza (laptop) do sterowania i analizy wyników

Waga urządzenia: do 23 kg

Wymiary urządzenia do: 34 cm x 57 cm x 37 cm (W x D x H)

Bezpłatne szkolenie dla minimum 30 użytkowników odbywające się w miejscu instalacji. Trwające minimum jedną godzinę.

Maksymalny termin realizacji do 8 tygodni.