## Arkusz1
Pakiet 1 – Jednorazowy sprzęt medyczny do przygotowania cytostatyków | [8 empty] | Kod CPV: 33141000-0
Lp. | Nazwa i opis przedmiotu zamówienia | Rozmiar | Wielkość najmniejszego op. zbiorczego | Zapotrzebo-wanie na 6 m-cy w szt. | cena jedn. bez VAT | Wartość bez VAT | Podatek VAT w zł i w % | Wartość z VAT | Nr katalogowy | Producent | Ilość próbek | Okres gwarancji/ Termin ważności
1 | Przyrząd do długotrwałego aspirowania cytostatyków - ostry kolec standard (osłonięty nasadką z tworzywa sztucznego zabezpieczającą kolec przed skażeniem podczas otwierania opakowania) – filtr cząsteczkowy 5µm o dużej powierzchni; - filtr zatrzymujący aerozole 0,2µm; port bezigłowy posiadający końcówkę luer-lock; obudowa zastawki w kolorze czerwonym, posiadający zastawkę zabezpieczającą lek przed wyciekaniem po rozłączeniu strzykawki. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. Bez zawartości DEHP oraz PCV. |  |  | 2400 | [6 empty] | 1
2 | Dren bursztynowy z zaciskiem do przygotowywania leków cytostatycznych w worku lub butelce z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem wielodrożnym- kompatybilny z drenem głównym. Bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku przez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. |  |  | 10000 | [6 empty] | 1
3 | Aparat do infuzji grawitacyjnych z odpowietrznikiem, z filtrem b/bakteryjnym i klapką. Automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu „jeziorka” - filtr zatrzymujący powietrze. Z zabezpieczeniem przed wypływem płynu z drenu podczas jego wypełnienia – hydrofobowy filtr na końcu drenu – hydrofobowy filtr na końcu drenu. Zestaw wyposażony w dodatkowy port bezigłowy umożliwiający wielokrotny dostęp umieszczony ponad komorą kroplową umożliwiający podaż całej dawki leku . Długość 180cm (+/- 2%). Zestaw nie zawiera DEHP . Konieczność potwierdzenia odpowiednimi dokumentami. |  |  | 100 | [6 empty] | 1
4 | Dren przezroczysty z filtrem 0,2µm do przygotowywania leków cytostatycznych np. paclitaxelum w pojemniku lub w worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym/drenem głównym. Bez zawartości PCV i DEHP. Dren wykonany z poliuretanu. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną zielonym korkiem luer-lock z uchwytem motylkowym wykonany z tritanu, ułatwiającym odkręcanie koreczka i podłączanie strzykawki. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec portu zabezpieczony filtrem hydrofobowym (0,8µm) zapobiegającym wydostaniu się płynu oraz usunięcie powietrza z drenu. Wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby zaoferowany asortyment posiadał test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. |  |  | 2400 | [6 empty] | 1
5 | Igła iniekcyjna, jednorazowego użytku, ze ściętą główką pod kątem mniejszym niż 45 stopni, sterylna, z nasadką Luer-Lock. Złącze i oznakowanie barwne zgodne z normą ISO 6009. Pakowana jałowo, z jednej strony papier, z drugiej folia przezroczysta, z widoczną datą ważności. Rozmiar 1,2 (w opakowaniu po 100 szt.) |  |  | 600 | [6 empty] | 1
6 | Igła z filtrem posiadająca membranę filtrującą o grubości 5 mikronów; szlif 45 stopni; średnica 18 Głowica z nasadką Luer Lock dopasowana do strzykawek typu Luer Lock ; długość 38 mm |  |  | 1000 | [6 empty] | 1
RAZEM