Bydgoszcz dnia: 2024-09-23

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 7377/2024

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa aparatów do znieczuleń - 3 kpl. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 118/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1605), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 2 -  Prosimy o podanie producenta, rodzaju i udźwigu kolumny posiadanej przez Zamawiającego?

Odpowiedź: Kolumny TRUMF KlinPORT 1415/AN

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 4 - Czy Zamawiający dopuści masę samego aparatu 125kg +/- 10%?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 12 - Czy Zamawiający oczekuje szerszego zakresu przepływu O2, przynajmniej do 18 l/min?

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 13 - Prosimy o potwierdzenie że Zmawiającemu chodzi o elektroniczny mieszalnik gazów czyli zapewniający utrzymanie ustawionego wdechowego stężenia tlenu przy zmianie wielkości przepływu świeżych gazów i utrzymanie ustawionego przepływu świeżych gazów przy zmianie stężenia tlenu w mieszaninie podawanej do pacjenta.

Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 18 - Czy Zamawiający dopuści światło LED z regulacją skokową?

Odpowiedź: W trosce o komfort pracy i uwzględniając preferencje użytkowników urządzeń (lekarze anestezjolodzy, pielęgniarki anestezjologiczne) Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p – 20 - Czy Zamawiający biorąc pod uwagę fakty:

- wentylacja ręczna przy użyciu układów bezzastawkowych jest ekstremalnie rzadko stosowana,

- aparat, który oferujemy ma zakres regulacji TV od 10 ml w trybie objętościowo kontrolowanym,

- dostępny jest tryb ręczny wentylacji,

- dodatkowe wyjście do podłączenia układów bezzastawkowych ma swoją cenę,

dopuści aparat bez dodatkowego wyjścia do podłączenia układów półotwartych bezzastawkowych?

Odpowiedź: W trosce o komfort pracy i uwzględniając preferencje użytkowników urządzeń (lekarze anestezjolodzy, pielęgniarki anestezjologiczne) Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p – 22 - Czy Zamawiający dopuści pochłaniacz dwutlenku węgla, wielokrotnego użytku, o budowie przeziernej i pojemności wynoszącej maksymalnie 1,5 l.? Co jest lepszym rozwiązaniem dla Zamawiającego niż opisane.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. - Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczulenia z możliwością stosowania zamiennie pochłaniaczy jednorazowych  podczas operacji bez rozszczelnienia układu i bez użycia narzędzi oraz wielorazowych, których wymiana jest realizowana bez użycia narzędzi, ale może powodować  rozszczelnienie układu?

Odpowiedź: W trosce o komfort pracy i uwzględniając preferencje użytkowników urządzeń (lekarze anestezjolodzy, pielęgniarki anestezjologiczne) Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p 26 - Czy Zamawiający w swoim interesie, aby uniknąć plątaniny kabli zmieni wymaganie co długości na max.1,5 m, i dopuści przewód o takiej długości?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. Jako, że opisana funkcjonalność występuje wyłącznie w aparatach produkowanych przez GE, można dokonać wyboru jedynie z 2 walut: USD lub Euro. W żadnej z tych walut nie prowadzone są rozliczenia w Polsce (w tym zakup środków znieczulających), a tym samym funkcjonalność ta nie ma żadnego praktycznego zastosowania w tym kraju. Powinna być ona traktowania wyłącznie jako gadżet, a personel medyczny nie będzie z niej korzystał.

Czy Zamawiający będzie oczekiwać, aby pomiar zużytego anestetyku odbywał się na każdy przypadek lub od ostatniego „zerowania”?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 30 - Czy Zamawiający dopuści aparat bez takiej funkcjonalności jednak z funkcją pozwalającą na ocenę wymaganego przepływu świeżych gazów, tzw. Asystent niskich przepływów?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 35 - Czy Zamawiający dopuści tryb wentylacji Auto Flow, który jest trybem tożsamym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 38 - Czy Zamawiający dopuści tryb wentylacji Auto Flow który jest objętościowo zmiennym z gwarantowaną objętością?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 39 - Czy Zamawiający dopuści rozwiązanie, w którym podczas wentylacji PS wykonanie wysiłku oddechowego przez pacjenta skutkuje wspomaganiem i podaniem oddechów, natomiast jeśli aktywność oddechowa pacjenta ustanie, zostaną podane oddechy mechaniczne z ustawioną częstością RRmin?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 39 Czy Zamawiający dopuści czułość trigera regulowaną od 0,3 do 15 l/min?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 42 - Czy Zamawiający dopuści aparat wyposażony w tryb pracy w krążeniu pozaustrojowym, zapewniający: wentylację ręczną w krążeniu pozaustrojowym z zawieszeniem alarmów objętości, bezdechu i CO2 z informacją na ekranie respiratora o włączonym trybie pracy w krążeniu pozaustrojowym?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 43 - Czy Zamawiający dopuści aparat z Pauzą regulowaną w szerszym niż do 1 minuty zakresie?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 44 - Czy Zamawiający dopuści aparat bez tej funkcji?

Odpowiedź: W trosce o komfort pracy i uwzględniając preferencje użytkowników urządzeń (lekarze anestezjolodzy, pielęgniarki anestezjologiczne) Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 45 - Czy Zamawiający dopuści aparat bez takiej funkcjonalności posiadający natomiast możliwość sprzężenia Pinsp i PEEP, co pozwala na jednoczesne zwiększenie lub zmniejszenie obu ciśnień i wynikową obserwację uzyskiwanych objętości?

Odpowiedź: W trosce o komfort pracy i uwzględniając preferencje użytkowników urządzeń (lekarze anestezjolodzy, pielęgniarki anestezjologiczne) Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 47 - Czy Zamawiający dopuści stanowisko do znieczulenia z możliwością łatwego przełączania wentylacji ręcznej na mechaniczną i wentylacji mechanicznej na ręczna na zasadzie wybierz tryb wentylacji- potwierdź wybór? Ten sposób przełączenia jest bezpieczniejszy i dokonywany świadomie w porównaniu do nieco leciwego rozwiązania czyli przełączania za pomocą dźwigni.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 51 Czy Zamawiający dopuści zakres objętości oddechowej od 10ml w trybie VCV? Pragniemy zauważyć że taki zakres jest wystarczający do wentylacji także noworodków, a wymaganie co do uzyskiwania określonej objętości w trybie ciśnieniowo zmiennym jest nieprecyzyjne jako że w tym trybie parametrem ustawianym jest Pinsp a objętość jest elementem wynikowym?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 54 - Czy Zamawiający dopuści aparat do znieczuleń bez alarmu niskiej i wysokiej objętości oddechu TV, ale z niskim i wysokim alarmem MV? Oba alarmy są alarmami tożsamymi a ich dublowanie, nie dość że wzmocni siłę dźwięku na sali to dodatkowo może powodować konsternację personelu, a ponadto generuje największą ilość tzw. fałszywych alarmów w trakcie znieczulania.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 55 - Czy Zamawiający dopuści alarm objętości minutowej MV z regulowanymi progami: górnym i dolnym, zamiast alarmów TV, które  generują największą ilość tzw. fałszywych alarmów w trakcie znieczulenia?

Odpowiedź: W trosce o komfort pracy i uwzględniając preferencje użytkowników urządzeń (lekarze anestezjolodzy, pielęgniarki anestezjologiczne) Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 74 i 75 - Czy Zamawiający dopuści ekran główny zintegrowany z respiratorem, nie wymagający żadnych ruchomych, regulowanych wysięgników? Takie rozwiązanie jest bardziej ergonomiczne, gdyż żadne dodatkowe elementy nie wystają poza obrys stanowiska? Nadto jest to rozwiązanie inżynieryjne, które nie ma żadnego wpływu na kliniczne właściwości samego aparatu

Odpowiedź: W trosce o komfort pracy i uwzględniając preferencje użytkowników urządzeń (lekarze anestezjolodzy, pielęgniarki anestezjologiczne) Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 76 i 77 - Czy Zamawiający dopuści do postępowania aparat do znieczulania z możliwością pełnego skonfigurowania przez użytkownika 3 stron. Trudno wyobrazić sobie personel medyczny podczas zabiegu, który konfiguruje i „przeskakuje” między 4 stronami konfiguracji. Parametr ten jest tylko i wyłącznie punktem charakteryzującymi 1 producenta.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 77 - Czy Zamawiający wyrazi zgodę na pełną możliwość konfiguracji przez użytkownika 3 konfiguracji ekranu?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 84 i 85 - Czy Zamawiający dopuści aparat z możliwością zapisu pętli referencyjnej i prezentacji na ekranie pięciu kolejnych pętli oddechowych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 87 - Czy zamawiający dopuści aparat do znieczuleń z nowocześniejszym rozwiązaniem, ciśnienie w układzie prezentowane w postaci przebiegu i wartości liczbowej na ekranie aparatu oraz linijka ciśnienia  (tzw. bargraf) na ekranie stanu  poniżej ekranu respiratora?

Odpowiedź: W trosce o komfort pracy i uwzględniając preferencje użytkowników urządzeń (lekarze anestezjolodzy, pielęgniarki anestezjologiczne) Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 88 - Czy Zamawiający dopuści stanowisko do znieczuleń z automatyczną kalkulacją parametrów wentylacji po wprowadzeniu wieku i wzrostu pacjenta ( na tej podstawie obliczana jest należna masa ciała)? To rozwiązanie jest bardziej precyzyjne dla anestezjologów, ponieważ jak powszechnie wiadomo ze wzrostem pacjenta zmienia się długość dróg oddechowych oraz pojemność płuc, ale nie dzieje się już tak z wagą, tj. im więcej waży pacjent tym większa będzie pojemność płuc.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 89 - Czy Zamawiający zrezygnuje z wymogu w pkt. 89 i 90. Wyjmowanie modułu i przenoszenie go do monitora nie ma żadnego znaczenia klinicznego, ponieważ z modułem gazowym powiązane jest także funkcjonowanie samego aparatu. Jest to tylko rozwiązanie konkurencyjne wymyślone przez jednego producenta

Odpowiedź: W trosce o komfort pracy i uwzględniając preferencje użytkowników urządzeń (lekarze anestezjolodzy, pielęgniarki anestezjologiczne) Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 91 - Czy Zamawiający będzie wymagał najnowszego rozwiązania w postaci mocowania parownika w systemie Auto-Exclusion, który jest bardziej szczelny aniżeli stosowane dotychczas rozwiązania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p 94 - Czy Zamawiający dopuści stanowisko do znieczulania ze zintegrowanym fabrycznie ssakiem inżektorowym, z dwiema wielorazowymi butlami o większej pojemności łącznej czyli 1400 ml, z możliwością stosowania wkładów jednorazowych?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 97 - Czy Zamawiający dopuści aparat z prezentacją na ekranie wyników ostatniego testu, lub z możliwością zapisu kolejnych testów na pamięci zewnętrznej, co stanowiłoby archiwum testów tak niezbędne Użytkownikowi?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 99 - Czy Zamawiający poprzez ergonomiczne zainstalowanie kardiomonitora na aparacie będzie oczekiwał mocowania na górze aparatu do znieczulenia? Znacząco ułatwia to pracę personelu medycznego.

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, nie wymaga.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p 102 - Czy Zamawiający zrezygnuje z tego wymagania lub wprowadzi tu punktację? Nasze urządzenie nie jest aż tak skomplikowane by wymagało symulatora do podniesienia precyzji obsługi.

Odpowiedź: W trosce o komfort pracy i uwzględniając preferencje użytkowników urządzeń (lekarze anestezjolodzy, pielęgniarki anestezjologiczne) Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

l.p 105 - Czy Zamawiający dopuści system oparty na modułach przewodowych podłączanych bezpośrednio do monitora, bez konieczności stosowania ramy na moduły, co pozwala na kontynuację monitorowania parametrów podczas transportu pacjenta?

Odpowiedź: W trosce o komfort pracy i uwzględniając preferencje użytkowników urządzeń (lekarze anestezjolodzy, pielęgniarki anestezjologiczne) Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 118 - Czy Zamawiający dopuści wyświetlanie informacji o alarmie występującym w innym monitorze i możliwość ręcznego otwarcia okna umożliwiającego podgląd informacji z tego monitora, z możliwością zdalnego wyciszenia alarmu i zdalnego uruchomienia wydruku z tego monitora?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 121 - Czy Zamawiający dopuści monitor wyposażony w dotykowy ekran o przekątnej 17,3" i rozdzielczości 1920 x 1080 pikseli. Umożliwia wyświetlanie  10 krzywych dynamicznych, z możliwością rozbudowy do 16 jednocześnie i pełną obsługę funkcji monitorowania pacjenta?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 127 - Czy spełni wymagania Zamawiającego interfejs ekranowy modułu transportowego, który ze względu na dużo mniejsze wymiary nie może być tożsamy, ale jest zharmonizowany z monitorem stacjonarnym pod względem sposobu obsługi?

Odpowiedź: W trosce o komfort pracy i uwzględniając preferencje użytkowników urządzeń (lekarze anestezjolodzy, pielęgniarki anestezjologiczne) Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 127 - Czy Zamawiający dopuści, zgodnie z wymaganiem z punktu 126, ekran o przekątnej 6,2”, odpornym na przypadkowe gesty, które nie zapewniają jednoznaczności wyniku działania ?

Odpowiedź: W trosce o komfort pracy i uwzględniając preferencje użytkowników urządzeń (lekarze anestezjolodzy, pielęgniarki anestezjologiczne) Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 130 - Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy zasilany z wbudowanego akumulatora przez 3 godziny oraz w trybie oszczędności energii 4?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 131 - Czy Zamawiający dopuści moduł transportowy zasilany z wbudowanego akumulatora przez 3 godziny, z wymianą akumulatora przez autoryzowany serwis podczas przeglądu monitora co 2 lata?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 134 - Czy Zamawiający dopuści, zgodnie z wymaganiem z punktu 133 monitor transportowy z obudową zapewniającą ochronę IPX4, co oznacza odporność na zachlapanie z każdej strony i w oczywisty sposób nie wymaga klasyfikacji odporności na wnikanie kurzu (czyli IP4X)?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 135 - Czy spełni wymagania Zamawiającego modułu transportowy, którego obudowa stanowi wygodny uchwyt, umożliwiający wygodne trzymanie w dłoni, bez konieczności stosowania dodatkowej rączki?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 140 - Czy Zamawiający dopuści przewody i moduły przewodowe podłączane do modułu transportowego za pomocą dedykowanych gniazd kodowanych kształtem i kolorem, bez zdalnej weryfikacji przez serwis jakiego rodzaju moduły zostały podłączone do monitora transportowego?

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 141 - Czy Zamawiający dopuści moduły pomiarowe podłączane do monitora bez publikowanej klasyfikacji odporności na uderzenia i upadek, z odpornością na czynniki zewnętrzne IPX1, IPX2 i IPX4, zależnie od modułu?

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 145 - Czy Zamawiający dopuści prezentację EKG bez widoku kaskady?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 148 - Czy Zamawiający dopuści taką rozbudowę i analizę na opcjonalnej stacji centranego nadrozu?

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 149 - Czy Zamawiający dopuści monitory pacjenta bez opisanej możliwości rozbudowy o pomiar i opisową analizę EKG spoczynkowego, której nie wykonuje się na Sali operacyjnej?

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. – 150 - Czy Zamawiający dopuści długość przewodów łączących monitor z pacjentem przynajmniej 3m?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 152 - Czy Zamawiający dopuści system monitorowania z analizą arytmii z 2 odprowadzeń EKG jednocześnie?

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 153 - Czy Zamawiający dopuści system monitorowania z zaawansowaną analizą arytmii wg przynajmniej 12 definicji z rozpoznawaniem arytmii komorowych i przedsionkowych, bez rozpoznawania migotania przedsionków?

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 158 - Czy Zamawiający dopuści monitor bez pomiaru QT i QTc?

Odpowiedź: W trosce o komfort pracy i uwzględniając preferencje użytkowników urządzeń (lekarze anestezjolodzy, pielęgniarki anestezjologiczne) Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 174 - Czy Zamawiający dopuści pomiary NIBP wykorzystujące jednotubowy system wężyków i mankietów?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. – 178 - Czy Zamawiający dopuści 2 sztuki mankietów dla pacjentów otyłych na całą instalację?

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 179 - Czy Zamawiający dopuści klasyczne mankiety pomiarowe dla otyłych pacjentów, dedykowane do pomiaru na ramieniu, o rozmiarze M++, przeznaczone dla pacjentów przeciętnego wzrostu z obwodem ramienia do 53 cm?

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 183 - Czy Zamawiający dopuści możliwość ustawienia etykiet oznaczających miejsce pomiaru temperatury, przygotowanych w oparciu o standardowe nazwy (takie jak TRec, TSkin, TOral, TBlad itp.), łącznie 11 nazw?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 190 - Czy zgodnie z wymaganiem punktu 189 Zamawiający zrezygnuje z automatycznego pomiaru i jednoczesnej prezentacji PPV i SPV? Pomiar PPV i SPV ręczny, w dedykowanej zakładce

Odpowiedź: W trosce o komfort pracy i uwzględniając preferencje użytkowników urządzeń (lekarze anestezjolodzy, pielęgniarki anestezjologiczne) Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 195 i 196 - Czy spełni wymagania Zamawiającego wysięgnik zamocowany do aparatu na pojedynczym ramieniu, który umożliwia wygodny i bezpieczny montaż urządzenia na stanowisku do znieczulania oraz nie zwiększa obrysu aparatu?

Odpowiedź: W trosce o komfort pracy i uwzględniając preferencje użytkowników urządzeń (lekarze anestezjolodzy, pielęgniarki anestezjologiczne) Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 196 - Czy Zamawiający dopuści wygodniejszy sposób mocowania  monitora do aparatu, bez regulacji, zatwierdzony przez producenta aparatu?

Odpowiedź: W trosce o komfort pracy i uwzględniając preferencje użytkowników urządzeń (lekarze anestezjolodzy, pielęgniarki anestezjologiczne) Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 199 - Czy zgodnie z wymaganiem z punktu 198 Zamawiający zrezygnuje z konieczności oferowania parametrów SE i RE, które są powiązane z monitorowaniem Entropii i nie występują w przypadku monitorowania BIS?

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 201 do 206 - Czy Zamawiający dopuści monitor bez pomiaru poziomu analgezji, charakterystycznego dla jednego producenta, co uniemożliwia złożenie konkurencyjnej oferty?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 207 - Czy Zamawiający dopuści kardiomonitor bez możliwości rozbudowy o pomiar wydatku energetycznego pacjenta metodą kalorymetrii pośredniej? Pomiar ten charakterytsyczny jest dla 1-go producenta?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 208 - Czy Zamawiający zrezygnuje z możliwości rozbudowy o ciągły pomiar rzutu minutowego serca metodą analizy kształtu fali ciśnienia tętniczego, kalibrowany metodą termodylucji przezpłucnej?

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

L.p. 209 - Czy Zamawiający zrezygnuje z możliwości rozbudowy o pomiar EEG z widokiem CSA i możliwością pojedynczego i ciągłego pomiaru słuchowych potencjałów wywołanych pnia mózgu (BAEP) oraz aktywności mięśnia czołowego.?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 214 - Czy Zamawiający dopuści monitor z możliwością wyciszenia alarmów na 2 minuty oraz z możliwością zawieszenia wszystkich alarmów na czas ustawiany od 1 do 5 minut, co minutę i bez limitu czasowego?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 217 - Czy zgodnie z wymaganiem z punktu 216 Zamawiający zrezygnuje z konieczności zaoferowania pamięci 900 zdarzeń i 400 wycinków, i dopuści monitor wyposażony w pamięć 150 zdarzeń zawierających odcinki krzywych dynamicznych i wartości liczbowe wszystkich parametrów monitorowanych w momencie zapisania zdarzenia?

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 222 - Czy Zamawiający zrezygnuje z wymagania zdalnego dostępu do kardiomonitorów w celach serwisowych?

Odpowiedź: Zamawiajacy podtrzymuje zapisy SWZ.

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 223 - Czy Zamawiający dopuści monitory niekompatybilne z serią Carespace, ale za to kompatybilną z również posiadaną przez Zamawiającego serią Infinity lub Vista?

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ ponieważ seria Infinity i Vista jest wykorzystywana w innej lokalizacji szpitala niż będą wykorzystywane nowe aparaty do znieczuleń.

- Dot. specyfikacji technicznej

Lp. 225 - Czy Zamawiający dopuści aparat z modułem gazowym wbudowanym w aparat, który może być jednak przenoszony pomiędzy urządzeniami tej samej serii? Ponadto po krótkim namyśle należy stwierdzić, że przenoszenie modułu gazowego z aparatu do monitora nie optymalizuje ani podnosi jakości pracy

Odpowiedź: Zamawiajacy dopuszcza.

Pytanie nr 2

- Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ - Specyfikacja techniczna

- Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyków gazowych tlenu, podtlenku azotu i powietrza: AGA, DIN II (Draeger), inny niewymieniony będzie wymagał Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wtyków typu AGA

II. Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu wtyku odciągu gazów poanestetycznych: AGSS AGA , AGSS DIN II
( Draeger), inny niewymieniony, będzie wymagał Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający wymaga wtyków odciągu typu AGSS AGA

- Prosimy o doprecyzowanie jakiego typu przetworników krwawego ciśnienia: Edwards, BD, Abbott, Utah, B.Braun, inne niewymienione, będzie wymagał Zamawiający.

Odpowiedź: Zamawiający używa przetworników ciśnienia Edwards oraz Meritrans DTX Plus (Billmed)

IV. Prosimy o odpowiedź jaki rodzaj odciągu gazów poanestetycznych posiada Zamawiający na stanowisku na którym ma zostać zamontowany aparat do znieczulenia:

- bierny odciąg lub brak instalacji odciągu

- czynny odciąg o dużym przepływie instalacji odciągu zgodny z normą PN-EN ISO 7396-2

- czynny odciąg o małym przepływie instalacji odciągu

Odpowiedź: Zamawiający posiada czynny odciąg o małym przepływie.

- Dotyczy Załącznik nr 8 do SWZ - Specyfikacja techniczna

W 2023 roku ENISA opublikowała raport na temat zagrożeń cybernetycznych dla europejskiego sektora ochrony zdrowia. Z dokumentu wynika, że pod względem rodzaju ataków wyraźnie przeważały ataki ransomware, które stanowiły 37%, oraz te związane z wypłynięciem danych, stanowiące 32% (źródło: opracowanie własne na podstawie: ENISA, ENISA threat landscape: health sector THREAT LANDSCAPE: HEALTH SECTOR, czerwiec 2023). W związku z powyższym, czy Zamawiający w celu zwiększenia cyberbezpieczeństwa urządzeń medycznych będzie wymagał aby dostarczony sprzęt był zabezpieczony systemowo hasłem lub fizycznie plombą przed nieautoryzowanym dostępem firm trzecich do gromadzonych danych?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga.

- Dot. SWZ Rozdz. 10.1.1

Karty techniczne/foldery/katalogi/opisy są materiałami reklamowymi tworzonymi dla szerokiego grona odbiorców, a nie konkretnego Zamawiającego, Wobec powyższego nie jest możliwe umieszczenie na nich wszystkich informacji i parametrów, które są wymagane w danym postępowaniu. Czy w przypadku braku potwierdzenia parametru na kartach technicznych/folderach/katalogach/opisach, Zamawiający dopuści załączenie oświadczenia autoryzowanego dystrybutora potwierdzające spełnianie opisanego wymagania?

Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

- Dot. Zał. Nr 2 do SWZ – Specyfikacja techniczna Pkt. 237

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

Czas naprawy gwarancyjnej bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 3 dni robocze) liczony od momentu podjęcia naprawy?

Należy zwrócić uwagę, iż na czas naprawy składają się czynności serwisowe takie jak: dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub wymiana części. Termin wymagany przez Zamawiającego jest mało realny do dotrzymania.

Odpowiedzialność Wykonawcy ogranicza się do wad, które powstały z przyczyn tkwiących 
w sprzedanej rzeczy, nie ponosi on natomiast odpowiedzialności za takie usterki, które były następstwem przyczyn „zewnętrznych”, np. wynikły z użytkowania rzeczy niezgodnie z przeznaczeniem, z uszkodzenia mechanicznego mającego miejsce po wydaniu rzeczy Zamawiającemu, z zanieczyszczenia, zalania, wskutek zjawisk atmosferycznych, jak również z niewłaściwej eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. Zał. Nr 2 do SWZ – Specyfikacja techniczna Pkt. 238

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

Czas naprawy gwarancyjnej z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 7 dni roboczych) liczony od momentu podjęcia naprawy

Należy zwrócić uwagę, iż na czas naprawy składają się czynności serwisowe takie jak: dojazd serwisu, diagnoza usterki, naprawa lub wymiana części. Termin wymagany przez Zamawiającego jest mało realny do dotrzymania w przypadku naprawy z użyciem części zamiennych. Ponadto w przypadku braku części w magazynie, lub też elementów potrzebnych w celu dokonania naprawy urządzenia zachodzi konieczność sprowadzenia ich spoza granic Polski, co wydłuża czas naprawy o kolejne kilka dni.

Odpowiedzialność Wykonawcy ogranicza się do wad, które powstały z przyczyn tkwiących 
w sprzedanej rzeczy, nie ponosi on natomiast odpowiedzialności za takie usterki, które były następstwem przyczyn „zewnętrznych”, np. wynikły z użytkowania rzeczy niezgodnie z przeznaczeniem, z uszkodzenia mechanicznego mającego miejsce po wydaniu rzeczy Zamawiającemu, z zanieczyszczenia, zalania, wskutek zjawisk atmosferycznych, jak również z niewłaściwej eksploatacji niezgodnej z instrukcją obsługi

Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę.

- Dot. Zał. Nr 2 do SWZ – Specyfikacja techniczna 243

Zwracamy się z prośbą o wykreślenie punktu nr 242 lub zastąpienie go następującym zapisem:

Każda naprawa gwarancyjna wydłużająca się ponad terminy określone w umowie powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji

Z uwagi na specyfikę urządzeń medycznych, czynności serwisowe zapewne będą dokonywane, co wynika z normalnej eksploatacji tego typu urządzeń. W naszej ocenie przedłużenie okresu gwarancji powinno nastąpić nie o czas napraw, które zapewne się odbędą, zwłaszcza nie o 3-krotność czasu przerwy w eksploatacji, ale o czas przedłużającej się naprawy, ponad terminy określone w umowie. Czas przedłużającej się naprawy może wynikać z oczekiwania na części zamienne sprowadzane z zagranicy na co Wykonawca nie ma wpływu.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

- Dot. Zał. Nr 2 do SWZ – Specyfikacja techniczna 244

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu na następujący:

Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu na nowy (nie więcej niż 3)

Jeżeli w wyniku 3 napraw kolejno powtarzających się, jednego rodzaju, w okresie gwarancyjnym przedmiot umowy nadal będzie wykazywał wady, Wykonawca zobowiązuje się do wymiany niesprawnego podzespołu na nowy wolny od wad w terminie 14 dni od daty zawiadomienia przez Zamawiającego, że przedmiot wykazuje wady. Roszczenie o wymianę kolejnych podzespołów byłoby nieuzasadnione.

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy specyfikacji.

- Dot. Wzoru umowy Par. 3

Praktyką w przypadku gwarancji udzielanej na urządzenia medyczne jest wyłączanie tych wad i awarii aparatów, które wynikają z nieprawidłowego użycia (niezgodnego z instrukcją lub przeznaczeniem) aparatu przez Zamawiającego lub też spowodowane są okolicznościami o charakterze siły wyższej.

Czy wobec takiego katalogu włączeń z gwarancji, które są standardem dla aparatury medycznej, będącej przedmiotem niniejszego postępowania, Zamawiający wyraża zgodę na dodanie następującego zapisu:

Gwarancja określona niniejszą umową nie obejmuje awarii/usterek wynikających z:

a. niewłaściwego użytkowania urządzenia, w tym niezgodnie z jego przeznaczeniem lub instrukcją użytkowania;

b. mechanicznego uszkodzenia urządzenia, powstałego z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego lub osób trzecich i wywołane nimi wady;

c. samowolnych napraw, przeróbek lub zmian konstrukcyjnych (dokonywanych przez Zamawiającego lub inne nieuprawnione osoby);

d. jakiejkolwiek ingerencji osób trzecich;

e. uszkodzenia spowodowane zdarzeniami noszącymi znamiona siły wyższej (pożar, powódź itp.)

f. normalnego zużycia wymienionych części

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

- Dot. Wzoru umowy Par. 8 ust. Pkt. 1. 2), 3) ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę zapisu Par. 8 ust. 1. 2), 3) oraz ust. 7 na następujący:

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach:

2)za nieusunięcie wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi – 0,2 % wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad,

3)w przypadku braku terminowego wykonania przeglądu technicznego w okresie gwarancji w wysokości 0,2% wartości brutto umowy za każdy dzień zwłoki.

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych przewidzianych w niniejszym paragrafie nie może przekroczyć 10% wartości umowy brutto, o której mowa w § 1 ust 4.

W naszej ocenie zaproponowane kary umowne są zbyt wysokie. Na rynku wyrobów medycznych przyjęło się, iż wysokość kary to 0,1-0,2% za dzień zwłoki w wykonaniu zamówienia/wykonaniu napraw gwarancyjnych/ oraz 10% w przypadku odstąpienia od umowy. W związku z tym, prosimy o obniżenie kary umownej do przyjętego w branży poziomu.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian.

- Dot. Wzoru umowy Par. 8 ust. 1. Pkt. 1) 2), 3) ust. 7

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na naliczanie kar od wartości brutto przedmiotu umowy (urządzenia), którego dotyczy zwłoka (a nie od całkowitej wartości umowy )? Jeśli dostawa przedmiotu umowy będzie w zdecydowanej mierze zrealizowana, to naliczanie kary umownej od całkowitej wartości umowy, będzie miało charakter rażąco zawyżony, umożliwiający Zamawiającemu wzbogacenie się, co jest sprzeczne z naturą kary umownej.

Odpowiedź: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian. Przedmiotem zamówienia jest sprzęt dofinansowany w ramach Programu Modernizacji Technicznej Sił Zbrojnych RP i Zamawiający celem dochowania terminów umownych musi ograniczyć ryzyko nieterminowego rozliczenia dotacji.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 5 ark.

egz. 1 – a/a kancelaria

egz. 2 – strona int. Zamawiającego, platforma e-propublico.pl, SZPubl. T2612 B10

Wyk. Barbara Baranowska tel. 261 417 364, e-mail: bbaranowska@10wsk.mil.pl

Data: 2024-09-23