Kraków dnia: 2024-09-25

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ”Zakup sprzętu do diagnostyki patomorfologicznej 
w ramach Narodowej Strategii Onkologicznej” – znak sprawy ZP/52/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy załącznik nr 1.2 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia, zatapiarka - 1 sztuka 1. Dotyczy punkt 6 "Stacja robocza z pojemnikiem na parafinę nie mniejszym niż 5 litrów (pojemnik zaopatrzony w filtr parafiny), punktem chłodzącym (peltiera) o temperaturze nie niższej niż 5?C" Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o parametrze lepszym - punktem chłodzącym (peltiera) o temperaturze -5?C, co pozwala na dokładne pozycjonowanie materiału tkankowego w foremce do zatapiania. Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. W opinii Zamawiającego punkt chłodzący o temperaturze wyższej pozwala na dokładniejsze pozycjonowanie materiału tkankowego w foremce do zatapiania. 2. Dotyczy punkt 7 "Oświetlenie LED pola roboczego z regulacją intensywności" Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie parametru równoważnego - urządzenia z oświetleniem LED pola roboczego z regulacją kąta padania światłą, bez regulacji intensywności. Odpowiedź: Zamawiający wyraża zgodę przy zachowaniu pozostałych warunków zawartych w SWZ. 3. Dotyczy punkt 9 "Regulacja przepływu strumienia parafiny, możliwość regulacji położenia włącznika wlewu parafiny" Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o parametrze równoważnym - z włącznikiem wlewu parafiny umieszczonym w zwalidowanym, optymalnym miejscu bez możliwości regulacji jego położenia dzięki swojej ergonomicznej konstrukcji. Reszta parametrów bez zmian. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. 4. Dotyczy punkt 12 "W zestawie 2 elektryczne pęsety z końcówkami 1 i 2 mm i regulowaną temperaturą w minimalnym zakresie od 60?C do 75?C" Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia o parametrze równoważnym: z dwoma elektrycznie podgrzewanymi pęsetami z końcówkami 1 oraz 2 mm, o jednej, stałej, zwalidowanej temperaturze pracy gwarantującej komfortową oraz wygodną pracę. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Dotyczy załącznik nr 1.5 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia, Mikrotom I - 1 sztuka 5. Dotyczy punkt 10 "System precyzyjnej orientacji przestrzennej preparatu ze wskazaniem położenia 0/0° oraz wskazaniami zmian co max. 2° umożliwiający szybkie, przywrócenie pozycji próbki względem ostrza" Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w precyzyjny system orientacji przestrzennej preparatu ze wskazaniem położenia 0/0° bez wskazania zmian położenia co max. 2°. Zwracamy uwagę Zamawiającego, iż wskazanie zmian położenia nie przynosi dodatkowych korzyści, gdyż pozycjonowanie próbki jest oceniane za pomocą subiektywnej oceny Operatora, a nie odnosząc się do wartości bezwzględnych kąta odchylenia. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody. Informacje o zmianie położenia pozwalają na szybsze pozycjonowanie próbki. 6. Dotyczy punkt 21 "Urządzenie musi być wyposażone w dwa niezależne systemy blokowania koła zamachowego: 1) blokada koła napędowego za pomocą przełącznika umieszczonego u nasady uchwytu koła napędowego, 2) dźwignia ręcznego hamulca koła napędowego umożliwiającego zatrzymanie głowicy mikrotomu w dowolnej pozycji" Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą o wyrażenie zgody na zaproponowanie urządzenia wyposażonego w jeden system blokowania koła napędowego umieszczonego w rączce koła. Jest to rozwiązanie najwygodniejsze użytkowo, pozwalające na blokadę koła w jego dowolnej pozycji gwarantując pełne bezpieczeństwo pracy. Odpowiedź: Zamawiający nie wyraża zgody, zgodnie z SWZ. Dotyczy załącznik nr 1.4 do SWZ - opis przedmiotu zamówienia, BARWIARKA II i NAKRYWARKA - 1 KOMPLET 7. Dotyczy punkt 40 "Możliwość przypisywania szuflad wejściowych dla danego programu i automatyczny start procesu" Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający uzna jako spełniające wymaganie, zaproponowanie nakrywarki wyposażonej w gniazda transferowe do załadunku koszyków ze szkiełkami do zaklejenia? W technologii zaklejarek taśmowych rutynowo stosuje się gniazda transferowe zamiast szuflad, które odpowiadają za stabilny oraz precyzyjny transport szkiełek w koszyku do obszaru procesu zaklejania wewnątrz urządzenia. Odpowiedź: Zamawiający uzna jako spełniające wymaganie, zaproponowanie nakrywarki wyposażonej w gniazda transferowe do załadunku koszyków ze szkiełkami do zaklejenia. 8. Dotyczy punkt 48 "Możliwość uzupełnienia brakującej taśmy po rozpoczęciu procesu, automatyczna aplikacja taśmy z zewnętrznej komory na rolki transferowe po jej wymianie" Pytanie: Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Zamawiającego o doprecyzowanie, czy Zamawiający uzna jako spełniające wymaganie, zaproponowanie nakrywarki z możliwością uzupełniania brakującej taśmy przed rozpoczęciem procesu zaklejania z funkcją automatycznej aplikacji taśmy z zewnętrznej komory na rolki transferowe po jej wymianie? Technologicznie wymiana taśmy w trakcie trwania procesu zaklejania jest niemożliwa ze względu na konieczność ciągłego podawania taśmy, o długości zadanej przez Użytkownika, przez urządzenie w trybie procesu zaklejania oraz dużą szybkość zaklejania dla technologii zaklejania szkiełek taśmą - około 5 s / 1 szkiełko. Odpowiedź: Zamawiający uzna jako spełniające wymaganie, zaproponowanie nakrywarki z możliwością uzupełniania brakującej taśmy przed rozpoczęciem procesu zaklejania z funkcją automatycznej aplikacji taśmy z zewnętrznej komory na rolki transferowe po jej wymianie.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Piotr Nowakowski