| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Echokardiograf | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dostawa, instalacja, uruchomienie, szkolenie |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | System o zwartej jednomodułowej konstrukcji wyposażony w cztery skrętne koła z możliwością blokowania na stałe i do jazdy na wprost min. dwóch kół, ze zintegrowanym systemem archiwizacji oraz urządzeniami do dokumentacji i archiwizacji sterowanymi z klawiatury. | TAK |  |
| - MA | Ilość niezależnych aktywnych kanałów przetwarzania min. 7 000 000. | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 1,0 do 26,0 MHz. | TAK |  |
|  | Architektura aparatu w pełni cyfrowa, dynamika systemu min. 310 dB. | TAK |  |
|  | Waga aparatu max. 105 kg bez urządzeń peryferyjnych i głowic. | TAK |  |
|  | Monitor min. 21,5” rozdzielczość min. 1920x1080, umieszczony na ruchomym wysięgniku z regulacja góra-dół min. 15 cm, obrót o min. 180°. | TAK |  |
|  | Możliwość powiększenia obrazu USG do min. 80% wielkości monitora. | TAK |  |
|  | Konsola aparatu z możliwością regulacji; prawo-lewo min. ±80°, góra-dół min. 25 cm. | TAK |  |
|  | Dotykowy panel LCD o przekątnej min. 12” wykorzystywany do sterowania funkcjami aparatu i wprowadzania danych. | TAK |  |
|  | Zmiana stron na panelu dotykowym za pomocą przesuwu dotykiem jak tablet. | TAK |  |
|  | Możliwość zduplikowania obrazu diagnostycznego w trybach na ekranie dotykowym panelu sterowania celem ułatwienia wykonywania procedur interwencyjnych. | TAK |  |
|  | Klawiatura alfanumeryczna do wprowadzania danych dostępna na dotykowym panelu oraz dodatkowo wysuwana z obudowy panelu sterowania lub umieszczona na panelu sterowania. | TAK |  |
|  | Min. 4 równoważne gniazda do podłączenia głowic obrazowanych, przełączanych elektronicznie. | TAK |  |
|  | Aktywne gniazdo do podłączania głowicy nieobrazowej pracującej w trybie CW Doppler. | TAK |  |
|  | Regulacja wzmocnienia głębokościowego (TGC) min. 8 fizycznych regulatorów. | TAK |  |
|  | Regulacja wzmocnienia poprzecznego (LGC) wiązki min. 4 regulatory. | TAK |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania od 1 do min. 40 cm. | TAK |  |
|  | Cyfrowy tor przetwarzania wiązki ultradźwiękowej. | TAK |  |
|  | Aparat z wejściem EKG do podłączenia kabli, wraz z kompletem kabli dla osób dorosłych. | TAK |  |
|  | Możliwość monitorowania sygnału EKG (wyświetlana krzywa na ekranie) przy pomocy elektrod EKG, bez dodatkowych zewnętrznych modułów. | TAK |  |
|  | Fabrycznie zainstalowane zasilanie bateryjne pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, a następnie wybudzenie go w czasie maks. 30 sek. | TAK |  |
|  | Zasilanie sieciowe. |  |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu. | TAK |  |
|  | Współpraca aparatu z głowicami: - phased array, - liniowe, - convex, - przezprzełykowe wielopłaszczyznowe, - dopplerowskie typu ołówkowego, - matrycowe do obrazowania 3D w czasie rzeczywistym dedykowanego do echokardiografii przezklatkowej i przezprzełykowej. | TAK |  |
|  | Archiwizacja | TAK |  |
|  | Archiwizacja danych demograficznych, pomiarowych, raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku min. 1 TB. | TAK |  |
|  | Napęd dysków DVD do zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów z badania. | TAK |  |
|  | Możliwość zapisu obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD w formatach, min. JPG, AVI, DICOM. | TAK |  |
|  | Zapis obrazów, pętli obrazowych i raportów na dysku DVD/CD w formatach DICOM wraz z załączanym oprogramowaniem do przeglądania obrazów DICOM. | TAK |  |
|  | Transmisja DICOM do stacji roboczej i serwera PACS (aparat wyposażony w oprogramowanie do transmisji DICOM, przewodowo i bezprzewodowo). | TAK |  |
|  | Komunikacja sieciowa (Ethernet) zgodnie z protokołem DICOM 3.0.; min. DICOM Worklist, DICOM Print, Commitment, Store, raporty strukturalne kardiologiczne i naczyniowe, Query/retrieve. | TAK |  |
|  | Możliwość dokonania pomiarów na obrazach i pętlach obrazowych z archiwum systemu. | TAK |  |
|  | Tryby obrazowania i oprogramowanie | TAK |  |
|  | Regulacja głębokości penetracji w zakresie od 1 cm do min. 40 cm. | TAK |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne zwiększające rozdzielczość i penetrację. Używające jednocześnie min. 3 częstotliwości do uzyskania obrazu. | TAK |  |
|  | Tryb 2D | TAK |  |
|  | (B – mode), prędkość odświeżania obrazu min. 2700 obr./s. | TAK |  |
|  | Powiększenie (zoom) dla obrazów „na żywo” i zatrzymanych min. 16-stopniowy. | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja obrazu B-mode przy pomocy jednego przycisku (wzmocnienie, TGC). | TAK |  |
|  | Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji obrazu B-mode (wzmocnienie, TGC). | TAK |  |
|  | Opcja automatycznego ustawiania parametrów bramki dopplerowskiej w naczyniu (wstawianie bramki, korekcja kąta i kierunku). | TAK |  |
|  | Praca w trybie wielokierunkowego emitowania i składania wiązki ultradźwiękowej z głowic w pełni elektronicznych, z min. 9 kątami emitowania wiązki tworzącymi obraz 2D. Wymóg pracy dla trybu 2D oraz w trybie obrazowania harmonicznego. | TAK |  |
|  | Tryb M | TAK |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej w M-mode min. 45 s. | TAK |  |
|  | Obrazowanie kolor Doppler w M –mode. | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode. | TAK |  |
|  | Tryb Doppler Kolorowy (CD) | TAK |  |
|  | Zakres prędkości Dopplera Kolorowego (CD) min. +/- 3,0 m/s. | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej PWD – min. +/- 20 stopni. | TAK |  |
|  | Pojemność pamięci dynamicznej prezentacji Doppler kolorowy min. 2000 obrazów. | TAK |  |
|  | Regulacja uchylności bramki Dopplera Kolorowego na głowicy liniowej min. 19 kątów do badań naczyniowych. | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch obrazów – jeden w B-mode, drugi w trybie Dopplera Kolorowego. | TAK |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD) | TAK |  |
|  | Rejestrowane prędkości przy kącie 0° min. 9 m/s. | TAK |  |
|  | Zmiana wielkości bramki. | TAK |  |
|  | Korekcja bramki dopplerowskiej PWD min. +/- 88 stopni. | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (skala, linia bazowa). | TAK |  |
|  | Tryb Spektralny Doppler z Falą Ciągłą (CWD) | TAK |  |
|  | Rejestrowane prędkości przy kacie 0° min. 16 m/s. | TAK |  |
|  | Sterowany pod kontrolą obrazu 2D. | TAK |  |
|  | Tryb Power Doppler (PD) | TAK |  |
|  | Tkankowy Doppler Spektralny | TAK |  |
|  | Tkankowy Doppler Kolorowy | TAK |  |
|  | Tryb 3D | TAK |  |
|  | W czasie rzeczywistym dedykowany do kardiologii na głowicach przezklatkowych oraz przezprzełykowych. | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D serca z głowicy matrycowej z maksymalną prędkością min. 60 vps. | TAK |  |
|  | Obrazowanie pełnej objętości serca w czasie rzeczywistym z możliwością wyboru ilości cykli pracy do uśrednienia (min. 1,2,4 i 6 cykli). | TAK |  |
|  | Obrazowanie w sektorze min. 102° x 98°. | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3D serca w czasie rzeczywistym z jednego cyklu pracy serca. | TAK |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym dwóch niezależnych płaszczyzn na głowicy przezprzełykowej, w trybie B i Doppler kolorowy. | TAK |  |
|  | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym bramki Dopplera PW w dwóch niezależnych płaszczyznach na głowicy przezprzełykowej celem ustalenia dokładnego położenia w przestrzeni. | TAK |  |
|  | Kolorowe odwzorowanie przepływów w czasie rzeczywistym w postaci przestrzennej, ruchomej bryły (3D kolor Doppler), z min. dwóch głowic przezklatkowych oraz min. trzech różnych przezprzełykowych. | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru odległości i powierzchni na obrazie 3D bezpośrednio po zamrożeniu obrazu. | TAK |  |
|  | Elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą na głowicy przezklatkowej 3D w zakresie min 180 stopni. | TAK |  |
|  | Pomiary kardiologiczne w prezentacji 2D. | TAK |  |
|  | Pomiary w trybie Dopplera spektralnego kardiologiczne. | TAK |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego Dopplera metodą PISA. | TAK |  |
|  | Pamięć dynamiczna obrazu (CINE LOOP) dla trybu B z możliwością przeglądu w sposób płynny z regulacją prędkości odtwarzania. | TAK |  |
|  | Wejście zewnętrznego sygnału EKG. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie aplikacyjne z pakietem oprogramowania pomiarowego do badań: - echokardiografia osób dorosłych, - badania naczyniowe, - badania TCD. | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do zautomatyzowanego wykrywania granic jam i jednoczesnego wyliczania frakcji lewej komory, masy lewej komory oraz objętości lewego przedsionka z obrazu 3D tzw. jednym kliknięciem. Automatyczna wizualizacja trójwymiarowa całego serca tj. wszystkich jam w postaci ruchomej bryły pokazującej zmiany kształtu jam serca. | TAK |  |
|  | W pełni zautomatyzowane oprogramowanie do pomiaru globalnego odkształcenia wzdłużnego lewej komory. Uruchamiane jednym naciśnięciem przycisku, w pełni zautomatyzowane narzędzie do pomiaru globalnego i odcinkowego odkształcenia wzdłużnego, z 18-segmentowym wykresem tarczowym lewej komory (ang. left ventricle, LV). | TAK |  |
|  | w pełni zautomatyzowane oprogramowanie do pomiaru globalnego i odcinkowego odkształcenia wzdłużnego lewego przedsionka (ang. left atrium, LA). Umożliwia pomiary globalnego odkształcenia wzdłużnego lewego przedsionka w różnych fazach cyklu pracy serca, np. pomiar tego parametru w fazach napełniania, przepływu i skurczu na podstawie obrazów wykonanych w projekcji koniuszkowej 4-jamowej. | TAK |  |
|  | Pozostałe wymagania | TAK |  |
|  | Min. 2 gniazda USB do archiwizacji obrazów statycznych oraz ruchomych na przenośnej pamięci USB (Flash, Pendrive). | TAK |  |
|  | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki. | TAK |  |
|  | Złącze sieci LAN do połączenia ze zdalnym serwisem. | TAK |  |
|  | Wyjścia video: S-video, VGA lub DVI lub Display Port. | TAK |  |
|  | System prowadzenia kabli od głowic, który umożliwia połączenie kabli w splot i ochronę przed ich uszkodzeniem poprzez najechanie kołami ultrasonografu, jednocześnie zmniejszający naprężenie kabli i zwiększając wygodę operatora podczas skanowania. | TAK |  |
|  | Głowice | TAK |  |
|  | Głowica przezprzełykowa matrycowa: - zakres pracy min. 2,0 – 8,0 MHz. (+/- 1MHz), min. 2500 elementów, - tryby pracy min.: 2D, PW Doppler, CW Doppler, obrazowanie harmoniczne, obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym (3D w czasie rzeczywistym), obrazowanie trójwymiarowe kardiologiczne w czasie rzeczywistym z Dopplerem kolorowym (3D kolor w czasie rzeczywistym), - obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD, - min. jeden przycisk z możliwością przypisania. Szerokość końcówki endoskopu max. 17mm, - waga pacjenta > 30 kg. | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa przezklatkowa 4D: - głowica sektorowa do badań przezklatkowych serca, trójwymiarowych w czasie rzeczywistym (tzw. 3D TTE), - zakres częstotliwości pracy min. 1,0 – 5,0 MHz (+/- 1MHz), - ilość elementów min. 3000, - kąt skanowania min. 90°x90°, - tryby obrazowania B-mode, M-mode, CD, CW Doppler, PW Doppler, 3D, 3D kolor Doppler, - obrazowanie dwóch niezależnych płaszczyzn w czasie rzeczywistym w trybie B-mode i CD, - elektroniczna rotacja skanowanej płaszczyzny, bez konieczności obrotu głowicą w zakresie 360 stopni, - możliwość zaprogramowania dla głowicy protokołu z ustawionymi dowolnymi kątami w zakresie 0 do 360 stopni zmieniającymi się w sposób automatyczny po akceptacji danej projekcji. | TAK |  |
|  | Głowica sektorowa 2D: - głowica sektorowa do badań kardiologicznych osób dorosłych, wykonana w technice matrycowej wielorzędowej lub innej, znacząco poprawiającej rozdzielczość np. Single Crystal, Pure Wave, Hanafy Lens, - szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 1,0 – 5,0 MHz (+/- 1MHz), liczba elementów akustycznych min. 80, kąt widzenia min. 90° min. 7 zakresów częstotliwości harmonicznych, - tryby pracy min. 2D, Color Doppler, PW Doppler, CW Dopper, TDI. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  | TAK |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz z dostawą). | TAK |  |
|  | Paszport techniczny (dostarczony wraz z dostawą). |  |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące. Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) zaoferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |