Znak sprawy: KA-2/088/2024

#### Załącznik nr 2 do SWZ

## OFERTA

Nazwa: (Wykonawcy lub Wykonawców w przypadku oferty wspólnej):

.......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Adres: ul. ........................................................        kod pocztowy:……………………………….

miasto:     ..............................................        województwo: ……………………..……………….

tel.: .............................................................................................................................................

e-mail: .....................................................................................na który zamawiający ma przesyłać korespondencję

NIP: ..................................................., REGON: .......................................................................

W odpowiedzi na ogłoszenie do postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn.: Dostawa sprzętu analityczno preparatywnego oferujemy realizację przedmiotu zamówienia zgodnie z wymogami określonymi w SWZ za cenę:

Oferujemy realizację zamówienia  za cenę:

| Cena netto | Stawka podatku VAT | Cena brutto wraz z podatkiem VAT |
| --- | --- | --- |
| cyfrą :……………..… zł | ……….% | cyfrą : …………….……………………..… zł słownie: ………………………………………… …………………………………………………… ……………………………………………...zł |

INFORMACJA O OFEROWANYM SPRZĘCIE:

Nazwa:                ………………………………………………..

Producent:            ……………………………………………….

Model:                 ……………………………………………….

| Lp. | PARAMETR | WARUNKI GRANICZNE | PARAMETR OFEROWANY NALEŻY WPISAĆ: SPEŁNIA TAK LUB NIE |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Kontroler systemu | z wbudowanym kolorowym, dotykowym wyświetlaczem umożliwiający sterowanie systemem LC wraz z wbudowaną tacą na eluenty. |  |
| 2 | Pompy UHPLC z gradientem formowanym po stronie wysokiego ciśnienia | Minimum dwie |  |
|  | zakres ciśnień w pompach | do minimum 1050 bar |  |
|  | zakres przepływów w każdej z pomp | nie gorszy niż od 0,0001 do 10 ml/min |  |
|  | możliwość pracy w zakresie pH | nie węższym niż od pH 1 do pH 14 |  |
|  | dokładność przepływu w pompach | nie gorsza niż ±1% |  |
|  | precyzja przepływu | nie gorsza niż 0,06%RSD |  |
|  | mieszalnik gradientu | z funkcją automatycznego wykrywania, objętości nie większej niż 100 µl |  |
|  | w opcji możliwość zamontowania w każdej z pomp automatycznego selektora minimum 4 składników | TAK |  |
| 3 | Gradientowe pompy preparatywne | Minimum dwie |  |
|  | zakres przepływów | nie węższy niż: 0,01 do 150 ml/min |  |
|  | system tłoków równoległych | TAK |  |
|  | pojemność tłoków | nie więcej niż: 250 µL |  |
|  | zakres ciśnień: | nie mniej niż 42 MPa |  |
|  | dokładność przepływu | nie gorsza niż 1% w zakresie minimum 0,5 ml/min do 150 ml/min |  |
|  | precyzja przepływu | Nie niższe 0.1 % RDS |  |
|  | funkcja przepływu przy stałym ciśnieniu | TAK |  |
|  | mieszalnik preparatywny do gradientu po stronie wysokiego ciśnienia | TAK |  |
|  | zestaw przewodów preparatywnych | TAK |  |
|  | mieszalnik preparatywny | TAK |  |
| 4 | Degazer próżniowy |  |  |
|  | liczba kanałów | nie mniej niż 5 |  |
|  | objętość wewnętrzna kanału | maksymalnie 400 µl umożliwiająca bardzo szybką wymianę eluentów |  |
| 5 | Automatyczny podajnik próbek |  |  |
|  | pojemność | nie gorsza niż na 160 próbek objętości 2 ml |  |
|  | funkcja automatycznego rozpoznawania tac na fiolki/płytki MTP | TAK |  |
|  | możliwość jednoczesnej pracy z minimum trzema formatami fiolek | TAK |  |
|  | czas nastrzyku | poniżej 7 sekund |  |
|  | zakres nastrzyku | nie węższy niż od 0,1 µl do 50 µl opcją rozszerzenia do 2000 µl |  |
|  | dokładność objętości nastrzyku | nie gorsza niż ±1% |  |
|  | liniowość | nie gorsza niż 0,9999% |  |
|  | powtarzalność objętości nastrzyku dla 5,0 µl | nie gorsza niż 0,15%RSD |  |
|  | współczynnik przeniesienia (carry-over | nie gorszy niż 0,0015% |  |
|  | zakres termostatowania autosamplera | nie węższy niż od 4 do 45°C |  |
|  | dokładność kontroli temperatury | nie gorsza niż ±0,5°C |  |
|  | zakres pH | nie węższy niż od 1 do 14 |  |
|  | funkcja automatycznej derywatyzacji przedkolumnowej | TAK |  |
|  | funkcja automatycznego rozcieńczania próbek | TAK |  |
|  | funkcja nastrzyku kanapkowego | TAK |  |
| 6 | Termostat kolumn |  |  |
|  | pojemność | na minimum 3 kolumny długości 30 cm |  |
|  | zakres temperatur | do minimum 85°C |  |
|  | w opcji możliwość niezależnego sterowania układem minimum 2 termostatów | TAK |  |
| 7 | Detektor UV-VIS-DAD |  |  |
|  | zakres spektralny | nie węższy niż 190-800 nm |  |
|  | filtr UV umożliwiający odcięcie wybranej długości fali w analizie związków fotodegradowalnych | TAK |  |
|  | ilość elementów światłoczułych | nie mniej niż 1024 |  |
|  | zakres liniowości | nie węższy niż 2,5 AU |  |
|  | poziom szumu | nie gorszy niż 4,5 µAU (4,5x10-6 AU) |  |
|  | dryft | nie gorszy niż 0,4x10-3 AU/h |  |
|  | potrójne termostatowanie: celki pomiarowej, optyki oraz źródła światła | TAK |  |
|  | objętość celki | nie większa niż 8 µl |  |
|  | liczba wielkości szczelin do wyboru | minimum dwie |  |
|  | szybkość zbierania danych | nie gorsza niż 100 Hz |  |
|  | funkcja wydłużania zakresu liniowości detektora | TAK |  |
|  | funkcja dekonwolucji pików nie rozseparowanych na kolumnie | TAK |  |
|  | funkcja zbierania widm 3D w standardzie | TAK |  |
| 8 | Analityczno-preparatywny kolektor frakcji |  |  |
|  | Ramię kolektora | wykonujące ruchy X-Y |  |
|  | Tryby zbierania frakcji | manualny lub programowany w oparciu o kombinacje parametrów takich jak nachylenie, czas retencji, poziom intensywności itd. |  |
|  | Możliwość zbierania frakcji do probówek objętości 3,5 ml, 20 ml, do płytek MTP, czy własnych naczyń | TAK |  |
|  | Pojemność kolektora | na minimum 9 płytek MTP/DWP lub minimum 540 probówek 10 mm |  |
|  | Możliwość sprzęgnięcia do 6-ciu modułów kolektorów w jeden system | TAK |  |
|  | Kolektor o otwartej konstrukcji z łatwym dostępem do zbieranych frakcji | TAK |  |
| 9 | Wysokorozdzielczy spektrometr mas typu Q-TOF |  |  |
|  | Zakres mas dla TOF | nie węższy niż od m/z 10 do 40 000 |  |
|  | Czułość dla ESI w trybie jonów dodatnich | S/N dla 1 pg rezerpiny 1000:1 (RMS) dla trybu MS |  |
|  |  | S/N dla 1 pg rezerpiny 10 000:1 (RMS) dla trybu MS/MS |  |
|  | Czułość dla ESI w trybie jonów ujemnych | S/N dla 1 pg chloramfenikolu 1000:1 (RMS) dla trybu MS |  |
|  |  | S/N dla 1 pg chloramfenikolu 10 000:1 (RMS) dla trybu MS/MS |  |
|  | Rozdzielczość dla TOF dla ESI w trybie jonów dodatnich | 30,000 FWHM dla m/z 1972 |  |
|  | Rozdzielczość dla TOF dla ESI w trybie jonów ujemnych | 30,000 FWHM dla m/z 1626 |  |
|  | Dokładność mas: | Tryb MS <1 ppm (peak to peak) dla m/z 622.5662, klaster NaI, kalibracja wewnętrzna |  |
|  |  | Tryb MS/MS <2 ppm (peak to peak) dla m/z 1072.2489>472.6719, klaster NaI, kalibracja zewnętrzna |  |
|  | Temperaturowa stabilność dokładności mas | 1 ppm/24h, 18 do 28 °C przy stałej temperaturze |  |
|  | Maksymalna szybkość zbierania danych | nie mniejsza niż 100 Hz |  |
|  | Szybkość zmiany polaryzacji | nie więcej niż 1 sekunda |  |
|  | Standardowe źródła jonów | ESI, PESI, CDS |  |
|  | Opcjonalne źródła jonów | Mikro-ESI, APCI, DUSI, MALDI |  |
|  | Maksymalna temperatura bloku grzejnego ESI | 500°C |  |
|  | Optyka jonowa | typu UF-Qarray |  |
|  | Analizatory mas | molibdenowe hiperboliczne analizatory kwadrupolowe z prętami wstępnymi |  |
|  | Cela kolizyjna | Ultraszybka multipolowa cela kolizyjna |  |
|  | Analizator czasu przelotu z zakrzywionym polem | TAK |  |
|  | Zwierciadło jonowe/reflektron | maksymalnie z pojedynczym odbiciem |  |
|  | Detektor | typu MCP (Micro Channel Plate) |  |
|  | Funkcje auto-tuningu: kalibracja mas, tuning czułości, tuning rozdzielczości w obu trybach dodatnim i ujemnym | TAK |  |
|  | W opcji możliwość rozbudowy spektrometru o źródło MALDI sprzężone z mikroskopem optycznym | TAK |  |
|  | Kompatybilny ze spektrometrem generator azotu oraz pompa rotacyjna | TAK |  |
| 10 | Zestaw komputerowy | kompatybilny ze spektrometrem mas umożliwiający sprawne sterowanie i obróbkę wyników. |  |
| 11 | monitory LCD | Zestaw minimum 2 monitorów LCD o przekątnej nie gorszej niż 24’’ |  |
| 12 | Kolumny z kolumnami ochronnymi | Zestaw minimum 3 kolumn z kolumnami ochronnymi, o różnej selektywności, np. C8, C18, PFP |  |
| 13 | Zestaw fiolek wraz z nakrętkami i uszczelkami | minimum 1000 fiolek |  |

- Przedmiot zamówienia zostanie wykonany w terminie zgodnym z SWZ.

- Udzielamy Zamawiającemu gwarancji na warunkach i okres zgodnie z SWZ.

- Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze Specyfikacją Warunków Zamówienia /w tym z projektem umowy /  i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.

- Oświadczamy, że zaoferowany przedmiot zamówienia spełnia wszystkie parametry techniczne postawione przez Zamawiającego i opisane szczegółowo w Załączniku nr 1 do SWZ.

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych niniejszą ofertą na czas: zgodnie z SWZ.

- Oświadczamy, że akceptujemy warunki płatności określone przez zamawiającego w Specyfikacji Warunków Zamówienia i projekcie Umowy przedmiotowego postępowania.

- Oświadczamy, że uzyskaliśmy wszelkie informacje niezbędne do prawidłowego przygotowania i złożenia niniejszej oferty.

- Oświadczam/y, że zamierzam(y) / nie zamierzam(y) powierzyć realizację następujących części zamówienia podwykonawcom:

| Lp. | Opis części zamówienia, którą wykonawca zamierza powierzyć do realizacji przez podwykonawcę | Nazwa podwykonawcy (o ile jest znana) |
| --- | --- | --- |

- Oświadczamy, ze jesteśmy

- mikroprzedsiębiorstwem*

- małym przedsiębiorstwem*

- średnim  przedsiębiorstwem*

- osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej*

- inny rodzaj*

*podkreślić właściwe spośród a-e

- Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.

- Integralną część  oferty stanowią następujące dokumenty :

- .....................................................     2.  .................................................

- .....................................................     4. .................................................

- Wykaz osób uprawnionych do podpisywania dokumentów przetargowych 
i podejmowania zobowiązań w imieniu Wykonawcy:

Imię i nazwisko ........................................................................................................................

Uwaga: W imieniu podmiotów gospodarczych – wykonawców, do wykazu należy wpisać tylko te osoby, 
które są upoważnione do ich reprezentacji i zaciągania zobowiązań zgodnie z zapisami dokonanymi w dokumentach rejestrowych tych podmiotów (np.: odpisem z krajowego rejestru sądowego).

.................................. , dnia ............................................

Dokument należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym/podpisem zaufanym/podpisem osobistym.

W przypadku oferty wspólnej należy podać wszystkich partnerów

niepotrzebne skreślić

UWAGA: Nie wskazanie części zamówienia przewidzianych do powierzenia Podwykonawcom będzie rozumiane w ten sposób, że Wykonawca zamierza wykonać zamówienie samodzielnie

Definicja MŚP zawarta jest w załączniku I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. Wyodrębnia się następujące kategorie przedsiębiorstw: 1. Średnie przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 250 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro; 2. Małe przedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 50 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 10 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 10 mln euro; 3. Mikroprzedsiębiorstwo: a) zatrudnia mniej niż 10 pracowników oraz b) jego roczny obrót nie przekracza 2 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 2 mln euro.

rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).