| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Echokardiograf | 1 komplet |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Dostawa, instalacja, uruchomienie, szkolenie |  |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. |  | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |  |
|  | Zasilanie sieciowe wg PN 220-240V/16A. |  | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy aparatu min 1,5-18 MHz. |  | TAK |  |
|  | Regulacja głębokości pola obrazowania w zakresie min 2,0-45,0 cm. |  | TAK |  |
|  | Ciągłe, dynamiczne ogniskowanie wiązki odbieranej. |  | TAK |  |
|  | Powiększenie obrazu minimum 10x w stosunku do jego rzeczywistej wielkości. |  | TAK |  |
|  | Monitor wysokiej rozdzielczości typu LED lub OLED, o minimalnej przekątnej 23” oraz o minimalnej rozdzielczość 1920x1080 pikseli. |  | TAK |  |
|  | Podnoszenia i obniżania klawiatury wraz z monitorem. |  | TAK |  |
|  | Obrotu klawiatury wraz z monitorem z blokadą ustawionego położenia. |  | TAK |  |
|  | Wbudowany ekran dotykowy do sterowania aparatem o przekątnej min 12 cali. |  | TAK |  |
|  | Tryby obrazowania |  | TAK |  |
|  | Tryb 2D. |  | TAK |  |
|  | Podział ekranu na min 2 niezależne obrazy. |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. |  | TAK |  |
|  | Tryb 2D+M, M-mode |  | TAK |  |
|  | Anatomiczny M-mode w czasie rzeczywistym |  | TAK |  |
|  | Uzyskania prezentacji M-mode i anatomiczny M-mode na zapisanych pętlach obrazowych w trybie 2D |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt PODAĆ ! |  |
|  | M-mode „krzywoliniowy” współpracujący z obrazami w trybach kolorowego Dopplera tkankowego, Strain, Strain Rate |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt PODAĆ ! |  |
|  | Kolor M-mode. |  | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą pulsacyjną (PW-D). |  | TAK |  |
|  | Automatyczna optymalizacja spektrum – przesunięcie linii bazowej i ustawienie skali – jednym przyciskiem. |  | TAK |  |
|  | Automatyczna korekcja kąta – jednym przyciskiem. |  | TAK |  |
|  | Regulacja linii bazowej i korekcji kąta na obrazach zapisanych w archiwum. |  | TAK |  |
|  | Regulacja zakresu korekcji kąta min. ±85°. |  | TAK |  |
|  | Regulacja wielkości bramki min. 1-15 mm. |  | TAK |  |
|  | Doppler spektralny z falą ciągłą (CWD). |  | TAK |  |
|  | Sterowalny pod kontrolą obrazu 2D. |  | TAK |  |
|  | Maksymalna mierzona prędkość przy zerowym kącie ≥12 m/s. |  | TAK |  |
|  | Kolor Doppler. |  | TAK |  |
|  | Spektralny i kolorowy Doppler tkankowy. |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie 3/4D. |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie odkształcenia i prędkości odkształcenia (Strain i Strain Rate). |  | TAK |  |
|  | Oprogramowania wzbogacenia prezentacji obrazu 4D (na żywo i odtworzenia) przez algorytm cieniowania oraz iluminacji kolorów w relacji do głębokości. |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie do oceny funkcji skurczowej mięśnia sercowego – koloryzacja segmentów tkanki mięśniowej w czasie rzeczywistym w zależności od wielkości ich przemieszczenia w fazie skurczu. |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie do oceny synchroniczności skurczu – kodowanie jednym kolorem segmentów kurczących się synchronicznie i innym kolorem segmentów poruszających się asynchronicznie. |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt PODAĆ ! |  |
|  | W pełni zautomatyzowane narzędzie do analizy typu strain dla LV. Oprogramowanie bazujące na technologii „speckle tracking”. |  | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym dwóch ruchomych obrazów – jeden w trybie 2D, drugi w trybie kolorowego Dopplera. |  | TAK |  |
|  | Kabel EKG na elektrody samoprzylepne – 3 odprowadzeniowy . |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie pomiarowe. |  | TAK |  |
|  | Pomiary ogólne: odległości, powierzchni, objętości, % zwężenia. |  | TAK |  |
|  | Pomiary w trybie kolorowego Dopplera metodą typu PISA, minimum promień i ERO. |  | TAK |  |
|  | Raport z badania kardiologicznego. |  | TAK |  |
|  | Załączenia obrazów do raportu. |  | TAK |  |
|  | Eksportu raportu z badania na zewnętrzny dysk w formacie min. pdf. |  | TAK |  |
|  | Automatyczne pomiary wykorzystujące sztuczną inteligencję w prezentacji 2D oraz w dopplerze spektralnym. |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt PODAĆ ! |  |
|  | Głowice |  | TAK |  |
|  | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych o konstrukcji matrycowej . |  | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 1,5 MHz (±0,5) – 4,5 MHz. (±0,5) |  | TAK |  |
|  | Ilość kryształów/elementów tworzących obraz nie mniej niż 192 . |  | <192 – 0 pkt >200 – 10 pkt PODAĆ ! |  |
|  | Głębokość obrazowania nie mniej niż 30 cm. |  | TAK |  |
|  | Kąt pola obrazowania nie mniej niż 90º. |  | < 90o – 0 pkt. > 90o – 1100 – 10 pkt. > 110 0 – 15 pkt PODAĆ ! |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW-dopplera (triplex). |  | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i CW-dopplera (triplex). |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt PODAĆ ! |  |
|  | Sektorowa, elektroniczna, wieloczęstotliwościowa głowica do badań kardiologicznych o konstrukcji matrycowej . |  | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 1,0 MHz (±0,5) – 5,0 MHz (±0,5). |  | TAK |  |
|  | Ilość kryształów/elementów tworzących obraz nie mniej niż 180 . |  | <180 – 0 pkt >200 – 10 pkt PODAĆ ! |  |
|  | Głębokość obrazowania nie mniej niż 30 cm. |  | TAK |  |
|  | Kąt pola obrazowania nie mniej niż 118º |  | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i PW-dopplera (triplex). |  | TAK |  |
|  | Jednoczesna prezentacja na ekranie w czasie rzeczywistym ruchomych obrazów 2D, Dopplera kolorowego i CW-dopplera (triplex). |  | Tak – 10 pkt Nie – 0 pkt PODAĆ ! |  |
|  | Głowica przezprzełykowa matrycowa 2D/3D, wielopłaszczyznowa, wieloczęstotliwościowa. |  | TAK |  |
|  | Zakres częstotliwości obrazowania obejmujący przedział min. 3,0 – 7,0 MHz. |  | TAK |  |
|  | Ilość kryształów tworzących obraz min 2400. |  | TAK |  |
|  | Kąt pola obrazowania min 90°. |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie w technice 2 harmonicznej. |  | TAK |  |
|  | Rekonstrukcja trójwymiarowa serca w ruchu w czasie rzeczywistym. |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie trójwymiarowe w trybie kolor Doppler. |  | TAK |  |
|  | Obrazowanie wielopłaszczyznowe w czasie rzeczywistym, minimum 3 płaszczyzny jednocześnie. |  | TAK |  |
|  | Archiwizacja obrazów |  | TAK |  |
|  | Pojemność pamięci CINE dla obrazów 2D nie mniejsza niż 2000 obrazów. |  | TAK |  |
|  | Pojemność pamięci CINE w trybie kolor Doppler nie mniejsza niż 2000 obrazów. |  | TAK |  |
|  | Pojemność pamięci CINE w prezentacji dopplera spektralnego nie mniejsza niż 300s. |  | TAK |  |
|  | Archiwizacja raportów z badań, obrazów i pętli obrazowych na wewnętrznym twardym dysku SSD o pojemności min. 1 TB. |  | TAK |  |
|  | Videoprinter czarno-biały sterowany z klawiatury aparatu. |  | TAK |  |
|  | Interface DICOM |  | TAK |  |
|  | Możliwość rozbudowy : |  | TAK |  |
|  | Kardiologiczną głowicę przezklatkową matrycową obrazującą 2D, 3D, 4D. |  | TAK |  |
|  | Oprogramowanie do wyznaczenia parametru pracy i jego pochodnych (krzywa zależności odkształcenia-ciśnienie, index pracy, efektywność pracy dla lewej komory serca i jej pochodne). |  | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |  |  | TAK |
|  |  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  |  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz z dostawą). | TAK |  |
|  |  | Paszport techniczny (dostarczony wraz z dostawą). |  |  |
|  |  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  |  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  |  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania instalacji we wskazanym miejscu przez zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |  |
|  |  | Gwarancja – 24 miesiące. Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  |  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  |  | Wsparcie serwisowe (możliwość diagnostyki) zaoferowanego aparatu USG poprzez łącze zdalne. | TAK |  |
|  |  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  |  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  |  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  |  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  |  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  |  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  |  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  |  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |