| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac przeciwodleżynowy | 10 kompletów |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Materac zmiennociśnieniowy przeciwodleżynowy do zapobiegania i leczenia odleżyn do IV stopnia zagrożenia odleżynami w skali EPUAP. | TAK |  |
|  | Bi-elastyczny (rozciągliwy w dwóch kierunkach) pokrowiec ochronny z powłoką PU (poliuretanową), silnie oddychający, antypoślizgowy i hydrofobowy. | TAK |  |
|  | Błyskawiczny zamek na całym obwodzie. | TAK |  |
|  | 20 powietrznych komór wykonanych z TPU z nylonem - podwójna konstrukcja komór w tym 3 statyczne komory głowy. | TAK |  |
|  | Szybka funkcja CPR (zawór reanimacyjny). | TAK |  |
|  | Funkcja transportowa z szybkozłączką. | TAK |  |
|  | Cyfrowa regulacja wagi. | TAK |  |
|  | 2 tryby pracy: - zmienny – czas cyklu 10 minut, - statyczny. | TAK |  |
|  | Maksymalna waga pacjenta 200 kg. | TAK |  |
|  | Wymiary materaca: dł. 198 x szer. 88 x wys. 20 cm. | TAK |  |
|  | Alarm optyczny i akustyczny w przypadku niskiego ciśnienia i awarii zasilania. | TAK |  |
|  | Waga materaca max.: 7,5 kg. | TAK |  |
|  | 5 samozamykających się złączek w strefie pięt. | TAK |  |
|  | 4 pasy mocujące. | TAK |  |
|  | Pompa sterująca: - wymiary max 30 x 20 x 10 cm, - waga max 2 kg, - zasilanie 230 V, - przepływ powietrza 8,5 -9 l/min, - zakres ciśnienia 20-55 mm/Hg. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi przedmiotu oferty w języku polskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu, którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |