| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Waga medyczna | 2 komplety |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Waga medyczna kolumnowa z legalizacją. | TAK |  |
|  | Trwała metalowa konstrukcja wagi z monolityczną podstawą uławiającą przenoszenie wagi. | TAK |  |
|  | Brak okablowania zewnętrznego między platformą wagową a panelem - miernikiem wagowym. | TAK |  |
|  | Dokładność 100 g w całym zakresie pomiaru. | TAK |  |
|  | Platforma 360x310 mm. | TAK |  |
|  | Obciążenie maksymalne: 300 kg. | TAK |  |
|  | Wzrostomierz teleskopowy mierzący od 60 do 210 cm (w zestawie). | TAK |  |
|  | Opcje: TARA i HOLD. | TAK |  |
|  | W zestawie zasilacz sieciowy, możliwość również pracy na bateriach > 12.000 pomiarów na jednym komplecie baterii. | TAK |  |
|  | Wyznaczanie wskaźnika masy ciała BMI przy wzroście powyżej 60 cm po wpisaniu do wagi wartości wzrostu odczytanej ze wzrostomierza. | TAK |  |
|  | Obliczanie powierzchni ciała pacjenta BSA. | TAK |  |
|  | Podłączenie do komputera przez standardowy przewód USB (w zestawie) pozwalający na transmisje danych pomiarowych. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Oświadczamy, że przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do pracy zgodnie z instrukcją obsługi bez żadnych dodatkowych zakupów. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązuje się do: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonania na własny koszt instalacji we wskazanym miejscu przez Zamawiającego. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |