Bydgoszcz dnia: 2024-11-05

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo nr 8586/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy drobnego sprzętu i dostawy sukcesywne materiałów eksploatacyjnych do aparatury medycznej na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 149/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej” SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 Czy Zamawiający odstąpi od instalacji oraz uruchomienia przedmiotu zamówienia z zadania nr 2, w zamian za możliwość połączenia online w celu przekazania informacji dotyczących uruchomienia, działania urządzenia? Proponowane urządzenie jest niezwykle proste i intuicyjne w obsłudze oraz instalacji. Pozwoli to na zaoferowanie korzystniejszej ceny dla Zamawiającego. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Pytanie nr 2 Załącznik 6 do SWZ (pakiet materac przeciwodleżynowy) Pkt 4 OPZ - Prosimy o dopuszczenie w ramach tych punktów, w miejsce wstępnie opisanych parametrów, materac składający się z 21 komór: 3 statyczne w części głowy, 18 nylonowych komór pracujących w trybie zmiennociśnieniowym AB, komory są podwójne (posiadają „komorę w komorze” – warstwa pianki zapobiega zapadaniu się pacjenta w przypadku zmiany pozycji). Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. PKT 8. OPZ - Prosimy o dopuszczenie w ramach tych punktów, w miejsce wstępnie opisanych parametrów, materac posiadający 3 tryby: zmiennociśnieniowy (czas trybu od 5-20 min), statyczny oraz pielęgnacyjny. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. PKT 10. OPZ - Prosimy o dopuszczenie w ramach tych punktów, w miejsce wstępnie opisanych parametrów materaca o wymiarach 200cm x 90 cm x18 cm (komory 13 cm plus 5 cm pianka). Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. PKT 13. OPZ - Prosimy o dopuszczenie w ramach tych punktów, w miejsce wstępnie opisanych parametrów materaca, który posiada funkcję komory w komorze (powietrze – pianka) dzięki czemu pozwala na zapobiega powstawania odleżyn w strefie pięt oraz przeprowadzania terapii manualnej w tym obszarze. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. PKT 14. OPZ - Prosimy o dopuszczenie w ramach tych punktów, w miejsce wstępnie opisanych parametrów materaca, który posiada 2 pasy mocujące w strefie tułowia. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. PKT 15. OPZ 6. Prosimy o dopuszczenie w ramach tych punktów, w miejsce wstępnie opisanych parametrów materaca, którego zakres ciśnienia jest w przedziale 20-50mm/Hg. Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 Czy Zamawiający wymaga uwzględnienia ponownej legalizacji w ramach oferowanej gwarancji, dwie te czynności są od siebie niezależne i mają wpływ na kalkulację ceny? Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający podtrzymuje zapisy SWZ

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Marta Sierek – tel. 261 417 449, e-mail: marta.sierek@10wsk.mil.pl

Data: 05.11.2024 r.