ZP3/3051/24                                                                                                                                                                                  Załącznik A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa spektrometru FTIR z przystawką ATR wraz z odsprzedażą starego spektrometru FTIR.

Specyfikacja kompaktowego spektrometr emisyjnego FTIR

| Zakres spektralny | co najmniej 350 – 7800 cm-1 |
| --- | --- |
| Detektor | stabilizowany temperaturowo detektor DLaTGS (Deuterated Lanthanum α Alanine doped TriGlycine Sulphat) |
| Rozdzielczość | min. 0.75 cm-1 |
| Dokładność pomiaru liczby falowej | min. 0.05cm-1 @ 2000 cm-1 |
| Stosunek sygnału do szumu | większa niż 35 000:1 |
| Dokładność fotometryczna | min. 0.1 % T |
| Przystawka transmisyjna | Przystawka transmisyjna z wyposażeniem umożliwiającym mocowanie standardowych akcesoriów transmisyjnych (np.: holder 2x3”) |
| Dwie Przystawka ATR (z kryształami diamentowym i germanowym) | Przystawka musi być wyposażona w monolityczny kryształ diamentowy/germanowy, wprasowany w płytkę o wysokiej trwałości. Przystawka pracująca w zakresie dla diamentu min. 350-8000 cm-1 a dla germanu min. 550-5000 cm-1, ze śrubą dociskową (systemem kontrolujący docisk), zapewniająca pomiary ciał stałych i cieczy (zamawiający dopuszcza zaoferowanie jednej przystawki ATR z wymiennymi dwoma płytkami pomiarowym: monolitycznym kryształem diamentowym i germanowym, pozostałe wymagania jak powyżej). |
| Montaż przystawek | Po zamontowaniu przystawek lub płytek pomiarowych musi odbywać się automatyczny test sprawdzający min. stosunek sygnału do szumu oraz automatyczne zaczytywane są podstawowe parametry pomiarowe. |
| Interferometr | Interferometr oparty na lustrach kubicznych, konstrukcja ustawiona na stałe niewymagającą justowania dynamicznego lub automatycznego oraz bezłożyskową i bezsmarową lub konstrukcja justowana dynamicznie w trakcie skanowania wykorzystująca wiązkę laserową padającą na detektor laserowy. Komora interferometru, szczelna, osuszana przez wymienne wkłady osuszające i trwale odizolowana od układu pomiarowego przez demontowalne okienka KBr lub KRS5. Wkłady osuszające z możliwością regeneracji w suszarce. Nie dopuszcza się systemów osuszania wymagających podłączenia aparatu do sieci elektrycznej. |
| Beamsplitter | Beamsplitter KBr/Ge |
| Laser | Spektrometr musi być wyposażony w laser diodowy o przedłużonej żywotności zamiast lasera HeNe |
| Źródło IR | Źródło IR o długim okresie żywotności |
| Przetwornik A/D | 24 bit dynamiczny zakres |
| Walidacja | Spektrometr musi być wyposażony w wewnętrzne koło walidacyjne z odpowiednimi filtrami zapewniające całkowicie automatyczne wykonywanie testów sprawdzających min: stosunek sygnału do szumu, amplitudę sygnału, powtarzalność pomiarową, kalibracje spektrometru. |
| Komputer PC /drukarka | Spektrometr musi być wyposażony w stacjonarny zestaw komputerowy o min. parametrach: - procesor wielordzeniowy Intel i5 lub i7 procesor, min. 4x3GHz lub lepszy - min. 16 GB RAM - dysk SSD min. 240GB na system plus min. 512GB do przechowywania danych - napęd optyczny - nagrywarka DVD (opcjonalnie) - monitor min. 23” - zainstalowany system operacyjny typu Windows 10 lub 11 dostoswany do oprogramowania - przyrząd musi się łączyć z komputerem poprzez złącze Ethernet RJ45 i / lub złącze USB 2.0/3.0 - drukarka laserowa mono lub drukarka laserowa kolor |
| Wymagane oprogramowanie | Program obsługi spektrometru zapewniający min.: - Interaktywny asystent pomocy „krok po kroku” - Menu pomiarowe - Procedury wstępnej obróbki danych - Opisywanie pasm - Porównywanie widm - Narzędzia interpretacji widm - Przeszukiwanie bibliotek - Tworzenie własnych bibliotek - Analizę ilościową (zgodnie z prawem Lambert’a – Beer’a) - Analizę całkującą - Funkcje automatyzujące pomiary - Łatwy eksport widm do innych formatów - Ciągła kontrola statusu spektrometru - Wielopoziomowe zarządzanie użytkownikami - Bibliotekę startowa z min. 12.000 wpisów substancji chemicznych, - Dziennik laboratoryjny |
| Inne wymagania | - Przyrząd fabrycznie nowy - Urządzenie posiadające certyfikat CE - Minimum 24 miesięcy pełnej gwarancji na całość systemu (aparatur FTIR plus PC z drukarką) - Minimum 10 lat gwarancji na ruchome części interferometru, - Minimum 5 lat gwarancji na laser, - Minimum 5 lat gwarancji na źródło IR, - Zapewnienie części zamiennych i serwisu pogwarancyjnego, co najmniej przez 10 lat, - Źródło łatwo wymienialne, bez konieczności wizyty serwisu, - Wymagany montaż i uruchomienie przyrządu wraz ze sprawdzeniem działania urządzeń oraz instruktarz z obsługi sprzętu dla pracowników - Oprogramowanie w języku polski (zamawiający dopuszcza zaoferowanie nakładki programowej w języki polskim) - Czas podjęcia akcji serwisowej od zgłoszenia - do 48h - Czas naprawy sprzętu do ponownego użytku - do 21 dni - System powinien umożliwiać w przyszłości rozbudowę o układ z mikroskop IR |

Dodatkowo punktowane wymagania:

| Liczba punktów | Dodatkowe wymaganie |
| --- | --- |
| 2,5 punktów | Komora interferometru oddzielona od reszty optyki okienkami KRS5 |
| 2,5 punktów | System będzie umożliwiać w przyszłości rozbudowę o: układ z funkcją Rapid Scan lub o jeden dodatkowy komputerowo wybierany detektor, np.: MCT (opcja) |

KRYTERIUM OCENY OFERTY

- Cena końcowa - 60 % w tym (cena nowego aparatu minus cena odkupu starego aparatu)

- Gwarancja na całość systemu (aparatur FTIR plus PC z drukarką) - 20% (24 miesiące – 0 pkt, 36 miesięcy - 20 pkt)

- Termin realizacji - 15% (do 8 tygodni od daty zawarcia umowy – 0 pkt, do 6 tygodni – 15 pkt od daty zawarcia umowy)

- Parametry techniczne - 5% (2.5 pkt za oddzielenie komory interferometru od reszty optyki okienkami KRS5; 2.5 pkt za możliwość rozbudowy układu o: funkcję Rapid Scan lub jeden dodatkowy komputerowo wybierany detektor, np.: MCT (opcja)).

ODSPRZEDAŻ - specyfikacja kompaktowego spektrometr emisyjnego FTIR (stary)

Zestaw zepsutego spektrometr podczerwieni FTIR Alfa I firmy Bruker o numerze seryjnym EQ 1924673 (zakupiony w roku 2013; nr ewidencyjny 80/005606 UAM,) składa się z: przystawki ATR z monolitycznym kryształem diamentowym, komorą pomiarową.

Opis aparatu zgodnie z zamówieniem z roku zakupu

| LP | Cześć | Opis |
| --- | --- | --- |
| 1. | A250/D | ALPHA FT-IR Moduł bazowy Spektrometru ALPHA jest idealnym Spektrometr FT-IR dla podstawowej analizy w podczerwieni. Umożliwia szybką, łatwą i niezawodną analizę FT-IR. Alfa ma bardzo małe rozmiary pozwalające na stosowanie jej w prawie każdym środowisku laboratoryjnym zapewniając oszczędność cennej przestrzeni. Intuicyjne oprogramowanie OPUS / Mentor prowadzi krok po kroku przez analizę próbki. Pomimo swoich małych rozmiarów zapewnia wysoką jakość pomiarów. W spektrometrze Alpha wykorzystany jest opatentowany przez Bruker Optics pernamentnie ustawiony interferometr RockSolidTM dostarczający doskonałą czułość, powtarzalność i stabilność. Elementy spektrometru są nieustannie monitorowane w celu zapewnienia wysokiej jakości widm. Oprogramowanie pozwala na szybkie i łatwe transportowanie wszystkich danych, bez konieczności wykonywanie dodatkowych operacji. Takie elementy jak źródło oraz zasilacz mogą zostać wymienione przez użytkownika, bez konieczności wzywania akcji serwisowej. Specyfikacja systemu: - Wymiary: 22x30cm (w tym modułu próbkowania) - Zakres spektralny: 375-7,500 cm-1 - Rozdzielczość spektralna: lepsza niż 2cm-1, opcja: lepsza niż 0.9cm-1 - Interferometr RockSolid: pozłacane lustra kubiczne - Detektor: DTGS - Źródło: SiC globar - szczelnie zamknięty i osuszany - Zautomatyzowane testy instrumentu z wbudowanym standardem polistyrenu - Ciągłe monitorowanie elementów spektrometru. |
| 2. | A220/D-01 | Moduł Platinum-ATR, Quicksnap (TM) Moduł ATR umożliwia szybką i niezawodną analizę FT-IR ciał stałych i cieczy, bez kompleksowego przygotowania próbek. Klamra dociskowa pozwala na komfortową i szybką analizę. Wytrzymały kryształ ATR-diament zapewniający wysoką odporność na uszkodzenia fizyczne i chemiczne. Dane techniczne: - diamentowy kryształ jednoodbiciowy - Tarcza robocza: stal nierdzewna - Zakres spektralny: 375-7 500 cm-1 - Ergonomiczna klamra dociskowa - Kontrola docisku - Odległość robocza (max. wysokość próbki) 20mm - Idealne do analizy dużych próbek (wolny obszar roboczy wokół kryształu) - Łatwe czyszczenie - przystawka zapewnia wymianę płytki pomiarowej (na płytki z innymi kryształami lub termostatowane) z automatycznym rozpoznawaniem kryształu. - Łatwa wymiana modułu dzięki ALPHA Quicksnap (TM) (z automatycznym rozpoznawaniem, testowaniem poprawności działania oraz zaczytaniem parametrów |