SZCZEGÓŁOWY OPIS DO ZAMRAŻARKI NISKOTEMPERATUROWEJ

- Pojemność 740 l

- Zakres temperatury: -500 C do -860 C

- Możliwość wyboru opcji drzwi lewo- lub prawostronnych

- Personalizacja dostępu

- Drzwi zabezpieczone kodem PIN (możliwość awaryjnego otwarcia drzwi kluczem)

- Możliwość otwierania drzwi pod kątem 1800 dla ułatwienia transportu przez wąskie przejścia

- Dotykowy panel sterowania z intuicyjnym interfejsem (działający również w założonych rękawiczkach laboratoryjnych)

- Personalizacji wyświetlacza, aby wyświetlić najważniejsze dane na ekranie

- Wbudowana pamięć i system archiwizacji danych (w tym monitorowanie wszystkich zdarzeń i parametrów) umożliwiający podgląd historii zamrażarki. Możliwość przeglądania danych na czytelnym wykresie

- Port USB umożliwiający zgrywanie danych z urządzenia

- Port BMS umożliwiający podłączenie zamrażarki do zewnętrznego systemu alarmowego

- Port Ethernet umożliwiający podłączenie urządzenia do dodatkowych zewnętrznych systemów monitorujących i archiwizujących dane

- Blokowanie ustawień kodem PIN

- Wyświetlenie temperatury, ustawień alarmu, temperatury otoczenia

- Wyświetlanie alarmów: temperatury, konieczności wymiany zasilania awaryjnego, wyczyszczenie filtra, awarii systemu zamrażarki, awarii zasilania, otwartych drzwi

- Powrót do nastawionych parametrów, po utracie i przywróceniu zasilania

- Wewnętrzny czujnik temperatury umieszczony w centralnej części zamrażarki dla uzyskania wiarygodnych odczytów temperatury w komorze

- Zamykany panel z głównym wyłącznikiem zasilania oraz wyłącznikiem akumulatora

- Automatyczny port wyrównujący ciśnienie uruchamiany za pomocą przycisku na panelu sterowania ułatwiający ponowne otwieranie drzwi zamrażarki

- Szczelny, dwustopniowy kaskadowy system kompresora

- Wysoce wydajny system sterowania sprężarką zmniejszający zużycie energii i wydłużający żywotność zamrażarki

- Poziom hałasu przy -800 C – 41,3 dB, zapewniający komfortowe środowisko pracy

- Wymienny filtr powietrza umieszczony od spodu zamrażarki

- Wymiana filtra bez dodatkowych narzędzi

- Możliwość wyposażenia w 18 statywów szufladowych lub z dostępem od boku

- 3-częściowa komora wyposażona w 4 półki o max. obciążeniu 150 kg

- 3 oddzielne drzwi wewnętrzne, izolowane i uszczelnione

- Możliwość umieszczenia 6 statywów na półce

- Możliwość umieszczenia 32 pudełek 53mm w statywie (576 w zamrażarce)

- Pojemność 57600 próbek (np. 1,5/2,0 ml) w 53mm pudełkach

- Półki ze szczelinami wentylacyjnymi zapewniającymi szybkie i równomierne wyrównywanie temperatury

- Drzwi wewnętrzne z magnetycznym systemem zamykania

- Uszczelka drzwi zewnętrznych odporna na niską temperaturę i zachowująca elastyczność w -860C, zapobiegająca gromadzeniu się lodu

- Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej 304 2B bez dodatkowej powłoki, odporne na zarysowanie i łatwe w czyszczeniu

- Izolacja z paneli próżniowych i pianki poliuretanowej

- Wbudowane kółka ułatwiające transport zamrażarki po powierzchniach płaskich

- Dwie wykręcane nóżki do poziomowania i zapobiegania przesuwaniu się zamrażarki

- Dwa porty dostępu dla dodatkowych czujników lub systemu back-up

- Czas schładzania od temp. Pokojowej do -800C – 4 godz. 10 min

- Maks. zużycie energii przy -800C – 10,5 kWh/dzień

- Bezpieczne dla środowiska i niezawierające HCFC i CFC czynniki chłodnicze minimalizujące emisję gazów cieplarnianych (R290 i R 170)

- 95-98% materiałów użytych do produkcji nadaje się do recyklingu

- Maks. wydzielanie ciepła przy -800C – 438 W

- Wymiary zewnętrzne : wys. 197,3 x szer. 111,0 x gł. 98,0 cm

- Wymiary wewnętrzne: wys. 139,0 x szer. 86,5 x gł. 62,2 cm

- Waga 315 kg

- Możliwość wyposażenia w system back-up CO2 pozwalający utrzymać temperaturę od -500C do -700C

- Wniesienie zamrażarki na wraz z montażem należy do Wykonawcy zlecenia.

- Wykonawca w dniu montażu przeprowadzi instruktaż wskazanych użytkowników z obsługi sprzętu

Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie od 02.01.2025 do 14.01.2025 r.

Gwarancja na urządzenie – 5 lat, 12 lat na panele próżniowe

Autoryzowany serwis producenta na terenie Polski

w/w oczekiwania spełnia zamrażarka CryoCube F740hi