Załącznik  A do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

PARAMETRY

Termocykler na elementach Peltiera z blokami: a) 96-dołkowym do pracy z płytkami o objętości 0,2 ml; objętość próbki min. 10-100 µl. Zakres temperatury na bloku: 4-99,9ºC b) blok 384 dołkowy standardowy do pracy z płytkami o objętości 0,02 ml.

Czułość detekcji: od 1 kopii

Źródło wzbudzania fluorescencji – lampa halogenowa

Zbieranie danych: kamera CCD

Min. 5 kanałów emisyjnych ( 500-720 nm) i min. 5 wzbudzających (450-670 nm)

Obecność filtrów umożliwiających detekcję minimum następujących barwników: FAM, SYBR Green I, SYTO9, Fluorescein,VIC, JOE, TET, HEX, TAMRA, NED, BODIPY, ROX, Texas red, LIZ, Alexa Fluor, Cy®5 , Cy®5.5,

Program kalkulujący automatycznie, w trakcie każdego cyklu PCR, udział poszczególnych barwników wchodzących w skład mieszaniny reakcyjnej.

Możliwość zastosowania barwnika ROX™ służącego do składania reakcji real-time PCR.

W zestawie płytki 96-dołkowe ze zliofiliowanymi min. 2 primerami i sondą do badania ekspresji dla max. 96 genów w tym samym czasie. Dostępne gotowe zestawy genów do konkretnych szlaków metabolitycznych jak i możliwość samodzielnego projektowania takich płytek z własnym zestawem wybranych genów.

W zestawie zoptymalizowane zestawy, do badania ekspresji genów minimum następujących gatunków: H. sapiens, M. musculus, R. norvegicus oraz usługa projektowania takich zestawów. Zestawy powinny działać w tym samym profilu termicznym, umożliwiającym jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu.

W zestawie do badania ekspresji microRNA w pojedynczych probówkach jak również możliwość zamówienia w formacie płytki 384 dołkowej dla gatunków: H.sapiens, M.musculus, R.norvegicus, składające się z min. dwóch primerów oraz sondy do reakcji real-time PCR oraz jednego primera do odwrotnej transkrypcji. Zestawy dla poszczególnych gatunków powinny działać w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie różnych genów w trakcie jednego eksperymentu.

W zestawie zoptymalizowane zestawy dla człowieka i myszy oraz usługa projektowania zestawów dla innych gatunków, składające się z miksu min. dwóch primerów oraz min. dwóch sond do badania SNP, w metodologii dyskryminacji alleli u człowieka, pracujące w tym samym profilu termicznym umożliwiającym jednoczesne badanie rożnych genów w trakcie jednego eksperymentu.

W zestawie siRNA do wyciszania ekspresji genów dla H.sapiens, M.musculus, R.norvegicu oraz biblioteki siRNA dla H.sapiens, M.musculus,

Zestawy do badania liczby kopii genów u człowieka składające się z min. dwóch primerów oraz sondy.

Sterowanie aparatem za pomocą panelu dotykowego, z możliwością zapamiętania min. 100 eksperymentów w celu szybkiego wybrania protokołu do uruchomienia aparatu i rozpoczęcia reakcji bez konieczności sterowania z komputera; powiadamianie za pomocą poczty elektronicznej o rozpoczęciu lub zakończeniu reakcji.

Minimalnie wymagane funkcje: zbieranie i przechowywanie danych, automatyczne wykreślanie krzywej dysocjacyjnej, automatyczne wykreślanie krzywej standardowej, oznaczanie ilościowe kwasów nukleinowych, oznaczanie jakościowe (+/-), analiza polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (dyskryminacja alleli), zastosowanie kontroli wewnętrznej (IPC). Program do projektowania starterów i sond do reakcji PCR w czasie rzeczywistym, multiplex PCR, analiza struktury drugorzędowej starterów i sond, analiza dimeryzacji starterów.

Aparat wyposażony w port umożliwiający import lub export danych z aparatu do komputera lub na nośniki danych Flash

Program automatyczne obliczanie relatywnej ekspresji genów metodą ∆∆Ct z przeprowadzonych eksperymentów dla nieograniczonej liczby próbek w tym samym czasie

Program zarządzający aparatem do kontroli pracy aparatu i analizy danych dla oddzielnego komputera działającego w sieci. Program powinien umożliwiać jednoczesne 10 użytkownikom zdalne monitorowanie aparatu.

Możliwość rozbudowy aparatu w przyszłości o: -blok 96 dołkowy FAST do pracy z płytkami o objętości 0,1 ml. - upgrade do wersji współpracującej z robotem ładującym płytki na blok i wyciągający płytki po zakończonej reakcji. Możliwość załadowania do: a) min. 110 płytek 384 dołkowych, lub b) min. 50 płytek 96 dołkowych standardowych, lub c) min. 60 płytek 96 dołkowych FAST, lub d) min. 100 kart z fabrycznie naniesionymi zliofilizowanymi primerami oraz sondą do badania ekspresji 384 genów w tym samym czasie. Objętość naczynia reakcyjnego w karcie max. 2 µl.; - program HRM do wykrywania mutacji SNP, insercji, delecji, analizy metylacji.

Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny. Możliwość zdalnego monitorowania stanu aparatu na gwarancji lub kontrakcie serwisowym przez dział serwisu producenta.

W zestawie laptop do sterowania urządzeniem o minimalnych parametrach: Windows 10 IOT Enterprise LTSC 2019, 64-bit, English, embedded 10th Gen Intel Core Processor i5-10400H (4 Core, 8MB Cache, 2.60 GHz to 4.60 GHz, 35W, vPro) 16GB, 1x16GB, DDR4 2933MHz Non-ECC Memory Internal English Keyboard, Backlit Nvidia Quadro P620 w/ 4GB GDDR5 15.6" FHD WVA, 1920x1080, Anti-Glare Non-Touch, 45% color gamut

Szkolenie aplikacyjne min. 1-dniowe - w siedzibie Zamawiającego dla 3 osób

Gwarancja min. 24 miesiące.

Czas reakcji telefonicznej serwisu na zgłoszenie usterki – max. 72 godziny. Czas na naprawę usterki – max. 21 dni