Załącznik nr 2 do SWZ / załącznik nr 1 do umowy

| Lp. | Parametry techniczne Warunki graniczne | Parametr wymagany (graniczny) | Oferowane warunki |
| --- | --- | --- | --- |
| WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE |  |  |  |
|  | Podać model, typ urządzenia, producenta. | Tak |  |
|  | Rok produkcji 2024 | Tak |  |
|  | Liczba procesowych cyfrowych kanałów przetwarzania min. 4 700 000 | Tak |  |
|  | Monitor kolorowy LCD, min. 21” o rozdzielczości min. 1920x1080 px | Tak |  |
|  | Monitor z regulacją lewo-prawo (min. +/- 90°), pochył przód- tył (min. +/-45°) | Tak |  |
|  | Min. 4 aktywne gniazda do przyłączenia głowic obrazowych + 1 dedykowane gniazdo dla głowicy tzw. „ślepej” | Tak |  |
|  | Panel dotykowy min. 12” wspomagający obsługę aparatu pozwalający na zmianę parametrów za pomocą dotyku (jak w tablecie) | Tak |  |
|  | Panel sterowania ( konsola ) umieszczony na ruchomym wysięgniku zapewniającym regulację położenia góra/dół min. 20cm oraz obrót z zakresie min. +/- 150° ( z pozycji środkowej, w każdą stronę ) | Tak |  |
|  | Liczba obrazów pamięci dynamicznej (cineloop) dla Color Doppler i obrazu 2D min. 2000 klatek, zapis dla PW Doppler oraz trybu M-mode min. 60 sekund, | Tak |  |
|  | Dynamika aparatu min. 310dB | Tak |  |
|  | Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu w zakresie min. 1.0 MHz do 22.0 MHz | Tak |  |

|  | Głośność pracy aparatu maksymalnie 42 Db | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Waga aparatu ( bez urządzeń peryferyjnych ) maksymalnie 85 kg | Tak |  |
|  | Porty USB (min. 5) wbudowane w aparat pozwalające na zapis eksportowanych danych w formatach min. DICOM, AVI, JPG | Tak |  |
|  | Videoprinter czarno-biały małego formatu, zintegrowany z aparatem, sterowany z konsoli aparatu | Tak |  |
|  | Elastyczne uchwyty do kabli głowic obrazowych, uniemożliwiające przypadkowe opadanie kabli głowic na podłogę | Tak |  |
|  | Protokół komunikacji DICOM 3.0 do przesyłania obrazów i danych min. klasy DICOM PRINT STORE, WORKLIST, raporty strukturalne (SR), umożliwiające współpracę z serwerami typu PACS. | Tak |  |
|  | Zasilanie bateryjne wbudowane w aparat pozwalające na wprowadzenie systemu w stan uśpienia, odłączenie zasilania na max 30 min. a następnie podłączenie zasilania i wybudzenie systemu w czasie poniżej 30 s | Tak |  |
| Obrazowanie i prezentacja obrazu |  |  |  |
|  | Zakres głębokości penetracji min. 40 cm | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne | Tak |  |
|  | Obrazowanie harmoniczne z odwróceniem impulsu (tzw. inwersja fazy) | Tak |  |
|  | Częstotliwość odświeżania obrazu 2D min. 1850 obr./s | Tak |  |
|  | Doppler pulsacyjny (PWD) o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach maksymalnych min. do 820 cm/s | Tak |  |
|  | Color Doppler (CD) rejestrowane prędkości maksymalne min. do 300 cm/s | Tak |  |
|  | Power Doppler (PD); Power Doppler z oznaczeniem kierunku przepływu | Tak |  |
|  | Doppler fali ciągłej o rejestrowanych i wyświetlanych prędkościach maksymalnych min. do 27 m/s | Tak |  |
|  | Regulacja wielkości bramki Dopplerowskiej (SV) min. 0,5-20 mm | Tak |  |
|  | Doppler tkankowy kolorowy oraz spektralny, sterowany pod kontrolą głowicy sektorowej | Tak |  |
|  | Anatomiczny M-mode | Tak |  |
|  | Tryb Triplex (B+ CD/PD + PWD) | Tak |  |
|  | Jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym jeden standardowy B-mode drugi obraz | Tak |  |

|  | B-mode + Color Doppler |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Oprogramowanie z pakietami pomiarowymi do badań: kardiologicznych osób dorosłych, kardiologicznych pediatrycznych, naczyniowych w tym TCD, brzusznych, małych narządów i mięśniowo-szkieletowych | Tak |  |
| 4 | Możliwość obrazowania 3D w czasie rzeczywistym (dynamiczne obrazowanie 3D) na głowicy przezprzełykowej | Tak |  |
| Funkcje użytkowe |  |  |  |
| 5 | Minimum 15-krotne powiększenie obrazu w czasie rzeczywistym | Tak |  |
| 6 | Regulacja krzywej TGC za pomocą min. 8 suwaków manualnych oraz za pomocą modyfikowanej linii na ekranie dotykowym | Tak |  |
| 7 | Możliwość podglądu (zduplikowania) obraz USG na ekranie dotykowym aparatu | Tak |  |
| 8 | Automatyczna optymalizacja obrazu 2D przy pomocy jednego przycisku (m.in. automatyczne dopasowanie wzmocnienia obrazu) | Tak |  |
| 9 | Automatyczna optymalizacja widma dopplerowskiego przy pomocy jednego przycisku , m.in. automatyczne dopasowanie linii bazowej, skali prędkości, kąta korekcji bramki, kierunku przepływu | Tak |  |
| 0 | Oprogramowanie do badań obciążeniowych StressEcho.Oprogramowanie do próby wysiłkowej z akwizycją obrazów jednoklatkowych i sekwencji lewej komory w każdym, do 10 etapów, do 40 projekcji dla każdego etapu, od 1 do 180 sekund długość akwizycji | Tak |  |
| 1 | Kardiologiczny pakiet aplikacyjny do w pełni zautomatyzowanego pomiaru globalnego i odcinkowego odkształcenia wzdłużnego lewej komory, z 18-segmentowym wykresem tarczowym lewej komory, obsługuje obrazy serca wykonanych głowicami sektorowymi, z EKG lub bez EKG | Tak |  |
| 2 | Jednoczesna wizualizacja w czasie rzeczywistym 2 niezależnych płaszczyzn o wzajemnie regulowanym położeniu, | Tak |  |
| 3 | Możliwość przesunięcia linii bazowej na zatrzymanym spektrum Dopplera | Tak |  |
| 4 | Możliwość wyświetlania obrazu diagnostycznego „na żywo”, na minimum 80-ciu % powierzchni monitora | Tak |  |
| 5 | Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów oraz kalkulacji w aplikacjach | Tak |  |

| 6 | Pomiar odległości, min. 8 pomiarów | Tak |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 7 | Pomiar obwodu, pola powierzchni, objętości | Tak |  |
| 48 | Raporty z możliwością dołączenia obrazów do raportów | Tak |  |
| Głowice ultrasonograficzne |  |  |  |
| 49 | Głowica sektorowa wykonana w technologii Single Crystal lub analogicznej o zakresie częstotliwości emitowanych min. 1.0 – 5.0 MHz; • Ilość elementów akustycznych min. 80 • Obrazowanie harmoniczne • Kąt widzenia min. 85° | Tak |  |
| 50 | Głowica przezprzełykowa TEE matrycowa o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 8.0 MHz - Liczba elementów piezoelektrycznych min. 2500 Kąt pola widzenia głowicy min. 90° | Tak |  |
| 51. | Głowica liniowa szerokopasmowa o zakresie częstotliwości min. 3.0 – 12.0 MHz • Obrazowanie harmoniczne • Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej • Liczba elementów piezoelektrycznych min. 160 • Szerokość pola widzenia głowicy min. 38 mm | Tak |  |
| Możliwość rozbudowy systemu dostępna na dzień składania oferty |  |  |  |
| 2 | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę: Głowica liniowa szerokopasmowa w technologii Single Crystal, PureWave lub analogicznej o zakresie częstotliwości min. 2.0 – 22.0 MHz - Obrazowanie harmoniczne - Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej - Liczba elementów piezoelektrycznych min. 1900 - Szerokość pola widzenia głowicy min. 49 mm | Tak (podać) |  |
| 3. | Możliwość rozbudowy aparatu o głowicę kardiologiczną pediatryczną/neonatologiczną o zakresie częstotliwości min 4 – 12 MHz | Tak (podać) |  |
| 4 | Możliwość rozbudowy o funkcję wgrywania do aparatu i wyświetlania na ekranie obrazów z badań CT, MRI, PET, Mammografii celem dokonywania porównań z aktualnie wyświetlanymi obrazami badania USG | Tak (podać) |  |

| 5 | Możliwość rozbudowy o funkcję zapewniającą prywatność danych pacjentów i chroniącą przed nieautoryzowanym dostępem z poziomu ultrasonografów podłączonych do sieci szpitalnych. | Tak (podać) |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tak (podać) |  |
| 6 | Możliwość rozbudowy o platformę komunikacyjną do zastosowań niediagnostycznych wbudowaną bezpośrednio w ultrasonograf, która umożliwia operatorowi aparatu współpracę z personelem wsparcia technicznego bezpośrednio z poziomu ultrasonografu. Platforma powinna pozwalać użytkownikowi na wykonywanie minimum następujących czynności: - Zarządzanie kontaktami |  |  |
|  | - Prowadzenie czatu tekstowego |  |  |
|  | - Nawiązywanie połączenia audio |  |  |
|  | - Udostępnianie obrazu wideo z kamery internetowej |  |  |
|  | - Udostępnianie ekranu użytkownikowi zdalnemu |  |  |

| II. WARUNKI GWARANCJI I SERWISU |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Gwarancja na wszystkie dostarczone urządzenia na okres min. 24 miesięcy (liczone od dnia dokonania odbioru przedmiotu zamówienia). Gwarancja obejmuje wszystkie podzespoły, włącznie z akumulatorami. | TAK |  |
| 2. | W czasie trwania gwarancji, wszystkie wymagane przez producenta przeglądy (co najmniej raz w roku) oraz naprawy potwierdzone wpisem do paszportu wykonywane bezpłatnie na koszt Wykonawcy włącznie z dojazdem w siedzibie Zamawiającego. Jeżeli zajdzie konieczność naprawy urządzenia w siedzibie Wykonawcy, demontaż oraz transport w obie strony po stronie Wykonawcy. Po naprawie Wykonawca dostarczy, zamontuje oraz uruchomi urządzenie w siedzibie Zamawiającego. Wykonawca wykona wymagane przeglądy z własnej inicjatywy, brak przeglądu nie może spowodować utraty gwarancji. Ostatni przegląd zostanie wykonany w ostatnim | TAK |  |

|  | miesiącu obowiązywania gwarancji. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| III. POZOSTAŁE |  |  |  |
| 1. | Zasilanie dostosowane do 230 V AC, 50 Hz | TAK |  |
| 2. | Rok produkcji 2024, wszystkie elementy składowe fabrycznie nowe, urządzenia nowe nigdy nie używane, nie po wystawowe, nie rekondycjonowane, dostarczyć fabrycznie zapakowane. | TAK |  |
| 3. | Po uruchomieniu, przeszkoleniu personelu podpisany zostanie przez obie strony protokół zdawczo-odbiorczy który warunkuje wystawienie faktury VAT oraz rozpoczyna bieg gwarancji. | TAK |  |
| 4. | Przeprowadzenie szkoleń personelu z zakresu obsługi i eksploatacji urządzeń. Szkolenia zostaną potwierdzone stosownym protokołem szkolenia | TAK |  |
| 5. | Założenie i wypełnienie paszportów technicznych | TAK |  |
| 6. | Gwarancja dostępności części zamiennych przez okres min. 10 lat | TAK |  |
| 7. | Instrukcje obsługi w języku polskim w wersji papierowej oraz elektronicznej na nośniku typu pendrive dostarczyć z dostawą | TAK |  |
| 9. | Wszystkie licencje ważne dożywotnio. | TAK |  |
| 10. | Dostawa, montaż oraz uruchomienie i konfiguracja na koszt dostawcy. Dostawca zainstaluje i uruchomi przedmiot zamówienia w miejscu wskazanym przez Zamawiającego w terminie do 14 dni od daty podpisania umowy. | TAK |  |
| 11. | Dokumenty w języku polskim dopuszczające do stosowania jako wyrób medyczny w służbie zdrowia na terenie RP – zgłoszenie/powiadomienie oferowanego wyrobu do Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych, Wyrobów Medycznych i Produktów Biobójczych. | TAK |  |
| 12. | Aktualne certyfikaty i / lub deklaracje potwierdzające spełnienie odpowiednich dla wyrobu medycznego norm i dyrektyw, uwzględniając w szczególności wymagania UE. Deklaracja zgodności lub zgłoszenie do rejestru wyrobu medycznego oznaczonego znakiem zgodności CE | TAK |  |
| 13. | Dostarczone urządzenia będą kompletne i gotowe do pracy bez dodatkowych kosztów | TAK |  |
| 14. | Kompleksowa integracja urządzenia z systemem HIS/RIS Szpitala (Eskulap firmy Nexus Polska Sp. z o.o. lub Medis/Somed firmy Kamsoft S.A.) oraz pełna integracja z systemem PACS wdrażanym w ramach postepowania prowadzonego przez firmę Alteris S.A. zgodnie z wynikiem ogłoszonym - link https://e-propublico.pl/Zamawiajacy/Wyniki?przetargId=0ba82210-b590-4cce-b18e-e61d4fad0ffd&zamawiajacyId=aed1deb3-c9da-4015-9e3b-0c9d43307c21na „Wymiana systemu PACS/VNA w Szpitalu Wojewódzkim w Poznaniu”. Link do parametrów technicznych PACS w postępowaniu https://e-propublico.pl/Ogloszenia/DokumentyZamowienia?przetargId=0ba82210-b590-4cce-b18e-e61d4fad0ffd Wszelkie koszty związane z licencjami, kolejkami, urządzeniami, wdrożeniem i wszelkim pracami związanymi (z pełną integracją opartą o HL7 lub równoważne rozwiązanie) urządzenia z systemami Szpitala (HIS/RIS/PACS) obciążają Wykonawcę. | TAK |  |

FORMULARZ ASORTYMENTOWO - CENOWY

| Lp. | przedmiot i opis | Jedn. | Ilość | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Vat (%) | Cena jednostkowa brutto | Wartość brutto | Producent, nr katalogowy, nazwa handlowa |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Echokardiograf z funkcją echokardiografii przezprzełykowej | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| RAZEM: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

UWAGA! Zamawiający podaje sposób wyliczenia wartości brutto:

cena jednostkowa netto x ilość = wartość netto

wartość netto + Vat % = wartość brutto

Brak wypełnienia kolumn przeznaczonych dla Wykonawcy (tu: kolumn pustych) spowoduje odrzucenie oferty na podstawie art. 226 ust. 1 pkt. 5 ustawy Pzp.

………………………. [data/podpis]