Załącznik nr 3

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa inkubatorów wraz z rejestratorami temperatury i wilgotności

- Inkubator MIR-254 – 3 szt.,

- Konstrukcja pionowa (szafowa)

- Pojemność w zakresie 220-250 litrów

- Maksymalne wymiary zewnętrzne:

  - szerokość 700 mm

  - głębokość 580 mm

  - wysokość 1620 mm

- Minimalne wymiary wewnętrzne:

  - szerokość 620 mm

  - głębokość 360 mm

  - wysokość 1080 mm

- Półki stalowe, ażurowe (minimum 5 szt.)

- Drzwi z oknem obserwacyjnym i możliwością zmiany kierunku otwarcia prawo/lewo.

- Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej

- Wymuszony obieg powietrza

- Zakres ustawiania temperatury od -10°C do +60°C

- Sterownik mikroprocesorowy, parametry pracy wyświetlane na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu tekstowym.

- Panel sterowania wyposażony w przyciski fizyczne i klawiaturę numeryczną do szybkiego wprowadzania nastaw (nie dopuszcza się sterowania wyłącznie przy pomocy przycisków ekranowych wyświetlanych na panelu dotykowym).

- Grzanie kontrolowane regulatorem PID.

- Jednorodność przestrzenna temperatury przy nastawie +35°C nie gorsza niż 0,5°C.

- Możliwość konstruowania programów zawierających do 12 zmian temperatury w czasie. Programy powtarzane od 1 do 98 razy lub w pętli nieskończonej.

- Wbudowana pamięć na minimum 10 programów.

- Funkcja łączenia programów w sekwencje.

- Praca w trybie 24-godzinnego zegara czasu rzeczywistego oraz niezależnego czasomierza

- Funkcja rejestracji parametrów pracy z możliwością podglądu historii z okresu do 10 tygodni wstecz.

- Funkcja blokady klawiatury panelu sterowania przy pomocy hasła zabezpieczająca przed nieautoryzowaną zmianą parametrów.

- Oświetlenie wnętrza komory uruchamiane przyciskiem na panelu sterowania.

- Możliwość wyposażenie w dedykowany, opcjonalny zestaw świetlówek zapewniający światło o intensywności minimum 3000 lx.

- Wbudowane alarmy:

  - Automatyczny, kroczący alarm odchylenia temperatury z regulacją w zakresie od ±1.0°C do ±5.0°C lub szerszym

  - Alarm zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury z możliwością samodzielnej regulacji temperatur granicznych

  - Dodatkowy bezpiecznik termiczny uniemożliwiający przegrzanie powyżej +70°C

  - Alarm otwarcia drzwi

  - Styki bezpotencjałowe NO/NC do centralnych systemów monitorowania

- System automatycznej diagnostyki z identyfikacją usterek.

- Kółka samonastawne do łatwego przemieszczania urządzenia.

- Wbudowane styki NO/NC do centralnych systemów monitoringu

- Zasilanie 230 V, 50 Hz.

- Urządzenie w konfiguracji fabrycznej zgodnej ze specyfikacją producenta, niepoddawane przeróbkom i modyfikacjom.

- Gwarancja minimum 24 miesiące.

- W zestawie rejestrator temperatury i wilgotności TERMIOPLUS

2. Inkubator MIR-154 – 2 szt.,

- Konstrukcja pionowa (szafowa)

- Pojemność ok. 120litrów (±5 litrów)

- Maksymalne wymiary zewnętrzne:

  - szerokość 700mm

  - głębokość 580mm

  - wysokość 1020mm

- Minimalne wymiary wewnętrzne:

  - szerokość 620mm

  - głębokość 360mm

  - wysokość 550mm

- Półki stalowe, ażurowe z regulacją wysokości zawieszenia (minimum 3szt.)

- Drzwi z oknem obserwacyjnym i możliwością zmiany kierunku otwarcia prawo/lewo.

- Wnętrze wykonane ze stali nierdzewnej

- Wymuszony obieg powietrza

- Zakres ustawiania temperatury od -10°C do +60°C

- Sterownik mikroprocesorowy, parametry pracy wyświetlane na ciekłokrystalicznym wyświetlaczu tekstowym.

- Panel sterowania wyposażony w przyciski fizyczne i klawiaturę numeryczną do szybkiego wprowadzania nastaw (nie dopuszcza się sterowania wyłącznie przy pomocy przycisków ekranowych wyświetlanych na panelu dotykowym).

- Grzanie kontrolowane regulatorem PID.

- Jednorodność przestrzenna temperatury przy nastawie +35°C nie gorsza niż 0,5°C.

- Możliwość konstruowania programów zawierających do 12 zmian temperatury w czasie. Programy powtarzane od 1 do 99 razy lub w pętli nieskończonej.

- Wbudowana pamięć na minimum 10 programów.

- Funkcja łączenia programów w sekwencje.

- Praca w trybie 24-godzinnego zegara czasu rzeczywistego lub niezależnego czasomierza

- Funkcja rejestracji parametrów pracy z możliwością podglądu historii z okresu do 10 tygodni wstecz.

- Możliwość doposażenia w interfejs do komunikacji z komputerem PC

- Funkcja blokady klawiatury panelu sterowania przy pomocy hasła zabezpieczająca przed nieautoryzowaną zmianą parametrów.

- Oświetlenie wnętrza komory uruchamiane przyciskiem na panelu sterowania.

- Możliwość wyposażenie w dedykowany, opcjonalny zestaw świetlówek zapewniający światło o intensywności minimum 3000lx.

- Wbudowane alarmy:

  - Automatyczny, kroczący alarm odchylenia temperatury z regulacją w zakresie od ±1.0°C do ±5.0°C lub szerszym

  - Alarm zbyt wysokiej i zbyt niskiej temperatury z możliwością samodzielnej regulacji temperatur granicznych

  - Dodatkowy bezpiecznik termiczny uniemożliwiający przegrzanie powyżej +70°C

  - Alarm otwarcia drzwi

  - Styki bezpotencjałowe NO/NC do centralnych systemów monitorowania

- System automatycznej diagnostyki z identyfikacją usterek.

- Kółka samonastawne do łatwego przemieszczania urządzenia.

- Wbudowane przyłącza NO/NC do centralnych systemów monitoringu

- Zasilanie 230V, 50Hz.

- Urządzenie w konfiguracji fabrycznej zgodnej ze specyfikacją producenta, niepoddawane przeróbkom i modyfikacjom.

- Gwarancja minimum 24 miesiące.

- W zestawie rejestrator temperatury i wilgotności TERMIOPLUS