Opis przedmiotu zamówienia

Laser jednomodowy do spektroskopii Brillouina

| Długość fali | 473,0nm ± 0.3nm |
| --- | --- |
| Moc optyczna | minimum 50 mW |
| Szerokość spektralna (FWHM) | poniżej 1 MHz |
| Czystość spektralna wiązki (SMSR) @± >0,5 nm od piku | nie gorzej niż >60dB |
| Czystość spektralna wiązki (SMSR) @± >5 nm od piku | nie gorzej niż >80dB |
| Stabilność długoterminowa długości fali (8 godzin pracy, temperatura otoczenia ±3°C) | zmiany poniżej 1 pm |
| Jakość wiązki lasera: M2 | poniżej 1,1 (TEM00) |
| Rozbieżność wiązki (pełen kąt) | poniżej 1,2 mrad |
| Symetryczność wiązki | powyżej 0.95:1 |
| Średnica wiązki lasera w aperturze | nie więcej niż 700µm ±70µm |
| Szumy w zakresie 250 Hz - 2 MHz (rms) | poniżej 0,25% |
| Stabilność długoterminowa mocy (8 godzin pracy, temperatura otoczenia ±3°C) | zmiany poniżej 2% |
| Współczynnik polaryzacji (wertykalna) | powyżej 100:1 |
| Wysoka wydajność konwersji | zużycie mocy elektrycznej poniżej 20W |
| Sterowanie poprzez port USB lub RS232 | tak |
| Gwarancja | 24 miesiące |