Bydgoszcz dnia: 2024-11-21

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 9051/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki na okres 24 miesięcy.. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 137/2024 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Zadanie nr 4 Uprzejmie prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zestawy do nakłucia tętnicy z koszulką naczyniową z zastawką bez możliwości wariantu koszulki ze zbrojeniem ściany oraz zestawy kompatybilne z prowadnikiem 0,035". Pozostałe wymagania bez zmian. WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

PYTANIE NR 2

Dotyczy przedmiotu zamówienia- część 32

Czy Zamawiający w części nr 32 dopuści Cewnik do odsysania skrzeplin o długości shaftu 140cm dla 6 oraz 7F przy zachowaniu pozostałych parametrów?

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Dotyczy przedmiotu zamówienia- część 44

Czy Zamawiający w części nr 44 dopuści Prowadniki hydrofilne o rdzeniu standardowym oraz sztywnym o końcówkach: prosta, zagięta, Bolia (bez prowadników półsztywnych i kształtowalnych) przy zachowaniu pozostałych parametrów?

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

PYTANIE NR 3

Zadanie nr 13 Prowadnik FFR

Czy zamawiający dopuści: - Długość prowadnika roboczego 185 cm?

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę.

Zadanie nr 13 i 14 - czy Zamawiający będzie również wymagał użyczenia systemów do pomiarów FFR / IVUS oraz systemu do korejestracji?

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający potwierdza, że będzie wymagał użyczenia systemów do pomiarów FFR/IVUS oraz systemu do ko rejestracji.  Do projektu umowy użyczenia dopisuje zadania 13 i 14

Zadanie nr 38 - Balony tnące - nacinające

Czy zamawiający dopuści: Balony tnące - nacinające - wg formularza cenowego i zapisów SWZ

- profil końcówki natarcia lesion entry profile - 0.017" dla wszystkich rozmiarów

- 3 lub 4 elementy tnące

- kompatybilny z prowadnikiem wieńcowym 0,014"

- kompatybilny z cewnikiem 6F

- średnice 2,0mm- 3,5mm co 0,5mm

- długości 6mm,10mm, 15mm, 20 mm

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE NR 4

Zwracamy się z wnioskiem o rezygnację z komisu w Pakiecie 46 (Cewnik do obrazowania naczyń). Roczne zapotrzebowanie zamawiającego wynosi 25 sztuk, a cewniki występują w jednym rozmiarze, co ułatwia bezproblemowe zabezpieczenie oddziału zakupami na fakturę, ponadto nie obciąża obu stron czasochlonną kontrolą depozytu i kosztami jego utrzymania.

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

2. Zwracamy się z wnioskiem o rezygnację z komisu w Pakiecie 48 (Prowadnik do FFR bezprzewodowy). Roczne zapotrzebowanie zamawiającego wynosi 50 sztuk, a prowadniki występują w jednym rozmiarze i są pakowane po 5 sztuka, co ułatwia bezproblemowe zabezpieczenie oddziału zakupami na fakturę, ponadto nie obciąża obu stron czasochlonną kontrolą depozytu i kosztami jego utrzymania.

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie wyraża zgody i pozostawia zapisy SWZ bez zmian.

PYTANIE NR 5

Zadanie 5

Czy Zamawiający dopuści zaoferowanie wyłącznie o właściwościach: Wyposażona w płaski uchwyt oraz system 3 kraników, Wykonana z wytrzymałego na ciśnienie poliwęglanu o wysokiej przejrzystości

Różnokolorowe kraniki obrotowe 360o, wykonane z polietylenu z grotami na ramionach oznaczającymi kierunek przepływu, Żeńskie porty zabezpieczone koreczkami z ABS-u, Męski port Luer-Lock z nakrętką ruchomą osiowo i promieniście, zabezpieczony polietylenowym koreczkiem ;  Odporna na lipidy; Niepirogenna ; Nie zawiera PVC i ftalanów; Nie zawiera lateksu; Jednorazowego użytku; Sterylizowany tlenkiem etylenu; Termin ważności:  5 lat ; Pakowanie: 1 sztuka/papier-folia

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

PYTANIE NR 6

Dotyczy Załącznik nr 10 do SWZ- Projekt umowy Bank Czy Zamawiający zgadza się na obniżenie wysokości kary umownej, o której mowa w § 8 ust.1 pkt 2 i pkt 5 do następujących wartości: 2) 2 % wartości niedostarczonej partii towaru za każdą rozpoczęty dzień zwłoki w uzupełnieniu "banku" w stosunku do terminu określonego § 8 ust. 1 umowy przechowania, 5) 50,00 zł brutto za każdy kolejny dzień zwłoki w zakresie utworzenia "banku" w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz w § 3 ust. 1 umowy przechowania?

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

PYTANIE NR  7

Zadanie nr 5 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie tylko rampy 3 kranikowej?

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Zadanie nr 5 poz. 1

Prosimy Zamawiającego o uściślenie jakie dokładnie ma na myśli ciśnienie pisząc średnio i wysokociśnieniowe?

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający ma na myśli ciśnienie 250PSI (średniociśnieniowe) oraz   500PSI  (wysokociśnieniowe)

PYTANIE NR  8

Czy Zamawiający zgodzi się na zaoferowanie w pakiecie 39 przedłużacza RX do cewnika prowadzącego : - średnice wewnętrznego światła: 5,5F- 0,051", 6F- 0,056", 7F - 0,062", 8F- 0,071" i odpowiadających im średnica zewnętrzna sekcji dystalnej: 5,5 F - 0,064", 6F - 0,068", 7F - 0,076", 8 F - 0,086"; - cewnik zbrojony spiralnie nawiniętym drutem Pozostałe parametry bez zmian.

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

PYTANIE NR  9

Czy zamawiający dokona modyfikacji zapisów przyszłej umowy

§ 8 1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1) 5 % wartości brutto niezrealizowanej części umowy za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy. Podstawą do określenia wartości niezrealizowanej umowy będzie różnica pomiędzy ilościami podanymi w załączniku nr 1 do umowy, a ilościami faktycznie zrealizowanych dostaw;

2) 1 % wartości niedostarczonej partii towaru za każdą rozpoczęty dzień zwłoki w uzupełnieniu "banku" w stosunku do terminu określonego § 8 ust. 1 umowy przechowania,

3) 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w rozpatrzeniu reklamacji w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 19,

4) 0,5 % wartości brutto reklamowanej partii towaru za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wymianie towaru na wolny od wad w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 19,

5) 10,00 zł brutto za każdy kolejny dzień zwłoki w zakresie utworzenia "banku" w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy oraz w § 3 ust. 1 umowy przechowania,

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

PYTANIE NR  10

Pytanie do części 18

Czy Zamawiający dopuści w pakiecie 18 stent chromowo - kobaltowy uwalniający lek antyprofilelacyjny o jeszcze lepszych parametrach dotyczących średnicy drutów : 2,25 - 3,0 mm 60 µm (0,0024”) dla średnic 3,5 - 4,0 mm -80 µm (0,0031”) , dodatkowe parametry mające wpływ na dostarczalność oraz pracę ze stentem i bezpieczeństwem dla pacjenta to:

• Konstrukcja hybrydowa – stenty chromowo - kobaltowe pokryte pasywną powłoką z węglika krzemu związaną kowalencyjnie (na stałe) z rusztowaniem stentu oraz aktywną powłoką, zawierającą biodegradowalny polimer kontrolowanie uwalniający sirolimus: o pasywna powłoka (węglik krzemu) zmniejsza ryzyko aktywacji płytek krwi i fibrynogenu (zapobiega wykrzepianiu na powierzchni przęseł stentu), ogranicza dyfuzję jonów metali do otaczającej tkanki (redukuje ryzyko korozji i uczulenia na nikiel) oraz przyspiesza proces endotelializacji i gojenia naczynia o aktywna powłoka zawiera biodegradowalny polimer, który w sposób kontrolowany uwalnia sirolimus • Biodegradowalny polimer na bazie PLLA (Poly-L-Lactic Acid) o zróżnicowanej grubości 7,4 µm od strony ściany naczynia oraz 3,5 µm od strony światła naczynia

• Lek: sirolimus

• Całkowite uwalnianie leku w ciągu 12-14 tygodni

• Dawka leku: 1,4 µg/mm2 • Dostępne długości: 9; 13; 15; 18; 22; 26; 30; 35; 40 mm • Dostępne średnice: 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm

• Crossing profile 0,042” (1,08 mm) dla średnicy 3,0 mm (w najszerszym miejscu) • Ciśnienie nominalne (NP): 10 atm • Ciśnienie RBP: 16 atm • Czas biodegradacji polimeru ok. 24 miesiące

• Konstrukcja „double helix” (double helix – podwójna spirala) pozwala na uzyskanie doskonałej elastyczności, zwiększając dostarczalność stentu do zmiany i możliwość przechodzenia przez kręte naczynia. Łączniki i przejścia w konstrukcji „podwójnej spirali” zapewniają gładkie przemieszczanie stentu bez efektu „rybiej łuski”

• Skracalność po rozprężeniu 0%

• Możliwość doprężenia: o do 4,0 mm (o 2,25 – 3,0 mm) o do 5,0 mm (o 3,5 – 4,0 mm) • Shaft dystalny pokryty hydrofilnie, shaft proksymalny hydrofobowo

• Shaft proksymalny: 2,0F

• Shaft dystalny: o 2.7F (o 2,25 – 3,0 mm) o 2.9F (o 3,5 - 4,0 mm) • Rekomendowany cewnik prowadzący: 5F

• w badaniu RCT udowodniony istotny statystycznie niższy odsetek poważnych zdarzeń klinicznych w pierwszorzędowym punkcie końcowym TLF w porównaniu ze stentem typu DES II generacji. Istotnie niższy odsetek zdarzeń klinicznych potwierdzony w trzyletniej obserwacji. TLF (Target Lesion Failure) – punkt końcowy złożony ze śmiertelności sercowo – naczyniowej, zawałów i klinicznie wskazanej powtórnej rewaskularyzacji)

• Wyniki kliniczne w 5 letniej obserwacji na poziomie: ? 10% TLF (Target Lesion Failure) - punkt złożony ze śmiertelności sercowo-naczyniowej, zawału i klinicznie wskazanej powtórnej rewaskularyzacji ? 0,3% potwierdzonej zakrzepicy w stencie (definite stent thrombosis)

• W badaniu RCT udowodnione superiority w pierwszorzędowym punkcie końcowym TLF w grupie pacjentów STEMI w porównaniu ze stentem typu DES II generacji. TLF (Target Lesion Failure) – punkt końcowy złożony ze śmiertelności sercowo – naczyniowej, zawałów i klinicznie wskazanej powtórnej rewaskularyzacji)

• Udowodnione w badaniu RCT bezpieczeństwo skróconej podwójnej terapii przeciwpłytkowej (DAPT) do 1 miesiąca u pacjentów podwyższonego ryzyka incydentów krwotocznych (grupa HBR) • Wskazania: ostre zespoły wieńcowe, zawał z uniesieniem odcinka ST (STEMI), cukrzyca, zmiany złożone typu B2/C, pacjenci z wysokim ryzykiem krwawienia (HBR), długie zmiany (?20mm), małe naczynia (? 2,75mm), choroba wielonaczyniowa (MVD)?

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę.

Pytanie do części 27

- Czy Zamawiający wyłączy z pakietu 27 Stenty typu stentgraft z zamówienia komisowego na korzyść dostaw sukcesywnych? Sposób realizacji wpływa na cenę zakupu produktu.

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Pytanie dot. projektu umowy

- czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt 2: zamiast: „10% wartości niedostarczonej partii towaru za każdą rozpoczęty dzień zwłoki w uzupełnieniu "banku" w stosunku do terminu określonego § 8 ust. 1 umowy przechowania”, proponowany zapis: „0,5 % wartości niedostarczonej partii towaru za każdą rozpoczęty dzień zwłoki w uzupełnieniu "banku" w stosunku do terminu określonego § 8 ust. 1 umowy przechowania”. Obniżenie wysokości kary umownej za zwłokę w uzupełnieniu banku pozwoli na przedstawienie oferty bardziej korzystnej dla Zamawiającego.

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

PYTANIE NR  11

Pytanie 1 do pakietu 3

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie prowadników o następujących parametrach:

- długości 150 cm i 260 cm

- średnica 0,035’’

- końcówka prosta i zagięta typu J

- tip w jednym rozmiarze

- prowadniki teflonowe

- pokrycie substancją ułatwiającą manewrowanie

Niewielka różnica proponowanych produktów nie wpływa na walory użytkowe a zaproponowany sprzęt znany jest w wielu pracowniach w Polsce, stosowany był również przez Zamawiającego podczas ostatnich umów.

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę

Pytanie 2 do pakietu 4

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie koszulek :

- z dostępu udowego o długości 11 cm, 23 cm ; 5F-10F ; minimalna średnica 0,038"

- duża średnica wewnętrzna

- kaniula odporna na złamania i zgięcia

- atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem i koszulką

- zawór zapewniający szczelność

- brak możliwości wariantu koszulki ze zbrojeniem ściany

- mini prowadnik, poszerzacz i igła w komplecie

Proponowane koszulki udowe znane są Zamawiającemu, stosowane były podczas dotychczasowych umów.

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 3 do pakietu 5

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie ramp dwukranikowych i trójkranikowych o wytrzymałości 250 PSI oraz 500 PSI.

Poniżej zdjęcie proponowanego produktu:

Proponowane rampy znane są Zamawiającemu, stosowane były podczas ostatnich umów.

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 4 do pakietu 9

Ze względu na możliwość zaoferowania produktu konkurencyjnego, zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie inflatorów (strzykawek z manometrem) o pojemności 20 ml i wytrzymałości 0-30 atmosfer.

Poniżej zdjęcie proponowanego produktu:

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 5 do pakietu 23

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie mikrocewników o następujących parametrach:

- dostępne 130 i 150 cm

- Kanał wewnętrzny pokryty PTFE, o średnicach: dystalnie 0.017", proksymalnie 0.021"

- średnica dystalna 1,8 F, średnica proxymalna 2,6 F

- prox ID 0,0205''

- pokrycie hydrofilne 70 cm

- tip prosty

- marker 1

- NP 800 PSI

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 6 do pakietu 30

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie koszulek i igieł transseptalnych o następujących parametrach:

Koszulki transseptalne

- dostępne w 4 krzywiznach do wyboru (T0/T1/T2 oraz T3) w tym krzywizna 3 D, -zbrojone, hydrofilne,

- 3-warstwowa struktura koszulki (od wewnątrz wyścielone materiałem PTFE, z zewnątrz elastyczna powłoka  nylonowa gwarantująca stałość krzywizny i łatwość wprowadzenia),

- dostępne długości 60cm/62cm/80cm.

- Igły transseptalne

- wykonane ze stali nierdzewnej z opatentowana rękojeścią

- w wersji standardowej oraz EXTRA SHARP)

- długości 71cm i 89cm do wyboru

- dwie krzywizny do wyboru N0 i N1

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Pytanie 7 do pakietu 44

Zwracam się do Zamawiającego o dopuszczenie prowadników hydrofilnych o poniższych parametrach

- średnice: 0,032’’, 0,035’’, 0,038’’

- końcówka prosta lub angled i typu J

- długość 150 cm, 180 cm i 260 cm

- pokrycie hydrofilne na całej długości

- Dostępne prowadniki o zróżnicowanej sztywności: Standard i stiff dla długości 180 cm

- atraumatyczna końcówka

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

PYTANIE NR  12

Zadanie nr 10

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować cewnik balonowy do PTCA do doprężeń o poniższych parametrach ?

- cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX;

- typ balonu – non compliant;

- ciśnienie NP- 12 Atm, RBP- 22 Atm (o2,0- 4,0 mm); 20 Atm (o4,5-5,0 mm), ABP- 30 Atm;

- profil przejścia dla balonu 2,0 mm - 0,0230", 2,75 mm - 0,0240", 3,0 mm - 0,0250", 4,0 mm

- 0,0280”, 5,0 mm - 0,0310;

- średnice balonów od 2,0 do 5,0 mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75, 4,0, 4,5, 5,0 mm);

- długość balonów: od 6 do 30 mm (6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30 mm);

- profil wejscia - 0,016”;

- długość końcówki - 2,0 mm dla balonu o średnicy 2,0-3,0mm, 2,5 mm dla balonu o średnicy 3,25-5,0 mm;

- dostępna długość użytkowa - 140 cm;

- srednica zewnętrzna szaftu proksymalnie - 2,0F;

- srednica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,55F/2,6F

- hydrofilna powłoka w części dystalnej cewnika;

- hydrofobowa powłoka dla kanału prowadnika;

- 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu;

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Zadanie nr 11

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik balonowy do PTCA bez wymagania długości 6,0 mm (dostępna średnica 5,0 mm) oraz bez wymagania średnic 1,2 mm, 4,5 mm, oraz 5,0 mm (dostępne średnice, zmieniające się o 0,25 mm w przedziale 1,0-4,0 mm) oraz ciśnieniu nominalnym 6 atm ? Pozostałe parametry zgodne ze SIWZ.

- cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX;

- typ balonu - semi - compliant;

- ciśnienie NP - 6 Atm, RBP - 14 Atm, ABP - 20 Atm;

- profil przejścia dla balonu 1,0 mm - 0,0186", 1,25 mm - 0,0190", 3,0 mm - 0,0210";

- średnice balonów od 1,0 do 4,0 mm (1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5;

3,75; 4,0 mm);

- długość balonów od 5 do 30 mm (5;8;10;12;15;20;25;30 mm);

- profil wejścia - 0,016”;

- długość końcówki - 1,5 mm dla balonu o średnicy 1,0-1,75 mm, 2,0 mm dla balonu o srednicy 2,0-3,0 mm, 2,5 mm dla balonu o średnicy 3,25-4,0 mm;

- dostępna długość użytkowa - 140 cm;

- średnicą zewnętrzna szaftu proksymalnie – 1,9F;

- średnicą zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,36F/2,55F/2,7F;

- hydrofilna powłoka w częsci dystalnej cewnika;

- hydrofobowa powłoka dla kanału prowadnika;

- 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu, 1 marker dla s´rednic 1,0-1,75 mm;

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Zadanie nr 15

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować cewnik balonowy do PTCA wysokociśnieniowy o poniższych parametrach?

- cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX;

- typ balonu – non compliant;

- ciśnienie NP- 12 Atm, RBP- 22 Atm (o2,0- 4,0 mm); 20 Atm (o4,5-5,0 mm), ABP- 30 Atm;

- profil przejścia dla balonu 2,0 mm - 0,0230", 2,75 mm - 0,0240", 3,0 mm - 0,0250", 4,0 mm

- 0,0280”, 5,0 mm - 0,0310;

- średnice balonów od 2,0 do 5,0 mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75, 4,0, 4,5, 5,0mm);

- długość balonów: od 6 do 30 mm (6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30 mm);

- profil wejścia - 0,016”;

- długość końcówki - 2,0 mm dla balonu o s´rednicy 2,0-3,0mm, 2,5 mm dla balonu o średnicy 3,25-5,0 mm;

- dostępna długość użytkowa - 140 cm;

- średnicą zewnętrzna szaftu proksymalnie - 2,0F;

- średnica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,55F/2,6F

- hydrofilna powłoka w części dystalnej cewnika;

- hydrofobowa powłoka dla kanału prowadnika;

- 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu;

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Zadanie nr 16

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik balonowy do udrożnień /CTO/ o poniższych parametrach ?

- cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX;

- typ balonu - semi - compliant;

- ciśnienie NP - 6 Atm, RBP - 14 Atm, ABP - 20 Atm;

- profil przejścia dla balonu 1,0 mm - 0,0186", 1,25 mm - 0,0190", 3,0 mm - 0,0210";

- średnice balonów od 1,0 do 4,0 mm (1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5;   3,75; 4,0 mm);

- długość balonów od 5 do 30 mm (5;8;10;12;15;20;25;30 mm);

- profil wejścia - 0,016”;

- długość końcówki - 1,5 mm dla balonu o średnicy 1,0-1,75 mm, 2,0 mm dla balonu o średnicy 2,0-3,0 mm, 2,5 mm dla balonu o średnicy 3,25-4,0 mm;

- dostępna długość użytkowa - 140 cm;

- średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie – 1,9F;

- średnica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,36F/2,55F/2,7F;

- hydrofilna powłoka w części dystalnej cewnika;

- hydrofobowa powłoka dla kanału prowadnika;

- 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu, 1 marker dla średnic 1,0-1,75 mm;

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Zadanie nr 22

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować cewnik balonowy do zmian ciasnych o poniższych parametrach ?

- cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX;

- typ balonu - semi - compliant;

- ciśnienie NP - 6 Atm, RBP - 14 Atm, ABP - 20 Atm;

- profil przejścia dla balonu 1,0 mm - 0,0186", 1,25 mm - 0,0190", 3,0 mm - 0,0210";

- średnice balonów od 1,0 do 4,0 mm (1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 mm);

- długość balonów od 5 do 30 mm (5;8;10;12;15;20;25;30 mm);

- profil wejścia - 0,016”;

- długość końcówki - 1,5 mm dla balonu o średnicy 1,0-1,75 mm, 2,0 mm dla balonu o średnicy 2,0-3,0 mm, 2,5 mm dla balonu o średnicy 3,25-4,0 mm;

- dostępna długość użytkowa - 140 cm;

- średnicą zewnętrzna szaftu proksymalnie – 1,9F;

- średnicą zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,36F/2,55F/2,7F;

- hydrofilna powłoka w części dystalnej cewnika;

- hydrofobowa powłoka dla kanału prowadnika;

- 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu, 1 marker dla średnic 1,0-1,75 mm;

Zadanie nr 23

Czy Zamawiający dopuści do oceny mikrocewnik do zabiegów udrażniania tętnic wieńcowych

o poniższych parametrach ?

- mikrocewnik z pojedynczym światłem w systemie OTW;

- minimalny kompatybilny cewnik prowadzący 4F

- dostępne długości – 135 cm i 150 cm;

- długość sekcji hydrofilnej - 70 cm i 90 cm;

- typ powłoki hydrofilnej Hydraxplus;

- średnicą zewnętrzna w części dystalnej - 1,8F;

- średnicą zewnętrzna w części proksymalnej - 2,5F;

- profil wejścia końcówki stożkowej - 0,020”;

- profil przejścia 0,023”;

- min. średnicą wew. proksymalnie 0,55 mm;

- min. średnicą wew. dystalnie 0,45 mm;

- odległość końcówki dystalnej od markera 0,6 mm;

- 1 marker Pl/Ir;

- elastyczna, zaokrąglona, atraumatyczna, końcówka o dł. 0,60 mm całościowo widoczna w skopii;

- korpus cewnika opleciony płaskim drutem ze stali nierdzewnej o zmiennym profilu;

- cześć dystalna cewnika pokryta trwała? hydrofilna? powłoka? Hydraxplus;

- kompatybilny prowadnik 0,014”;

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Zadanie nr 29

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować mikrocewnik do CTO o poniższych parametrach ?

- mikrocewnik z pojedynczym światłem w systemie OTW;

- minimalny kompatybilny cewnik prowadzący 4F

- dostępne długości – 135 cm i 150 cm;

- długość sekcji hydrofilnej - 70 cm i 90 cm;

- typ powłoki hydrofilnej Hydraxplus;

- średnica zewnętrzna w części dystalnej - 1,8F;

- średnica zewnętrzna w części proksymalnej - 2,5F;

- profil wejścia końcówki stożkowej - 0,020”;

- profil przejścia 0,023”;

- min. średnica wew. proksymalnie 0,55 mm;

- min. średnica wew. dystalnie 0,45 mm;

- odległość końcówki dystalnej od markera 0,6 mm;

- 1 marker Pl/Ir;

- elastyczna, zaokrąglona, atraumatyczna, końcówka o dł. 0,60 mm całos´ciowo widoczna w skopii;

- korpus cewnika opleciony płaskim drutem ze stali nierdzewnej o zmiennym profilu;

- cześć dystalna cewnika pokryta trwała? hydrofilna? powłoka? Hydraxplus;

- kompatybilny prowadnik 0,014”;

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Zadanie nr 32

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik do odsysania skrzeplin o poniższych parametrach?

• kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F/7F, prowadnikiem 0,014”;

• znaczniki cieniujące - 1 w końcówce cewnika, 1 oddalony 15mm od końcówki;

• powierzchnia ekstrakcji: 6F= 0,99mm2, 7F=1,39F;

• przepustowość aspiracyjna: 6F=1,70 cc/s, 7F=2,34 cc/s;

• długość cewnika 140 cm;

• średnica zew. proksymalna: 6F= 1,4mm, 7F=1,6mm;

• długość´ odcinka RX wynosi 17,5 cm;

• profil wejścia: 6F= 0,021”, 7F= 0,025”;

• profil przejścia: 6F=0,049”, 7F= 0,054”;

• zawartość zestawu to dodatkowo dwie strzykawki 30cc z blokadą, mandryn usztywniający, kranik jednokierunkowy, przedłużacz;

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę

Zadanie nr 38

Czy Zamawiający pozwoli zaoferować nacinający cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany (RX), przeznaczony do przezskórnej sródnaczyniowej angioplastyki wieńcowej, o parametrach:

• typ balonu – semi – compliant;

• materiał balonu- Nylon/Pebax;

• materiał struktury nacinającej - Nitinol;

• ciśnienie NP - 8 Atm, RBP 20 Atm, ABP - 26 Atm;

• średnice balonów od 1,5 do 3,5 mm (1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5mm);

• długość balonów od 6 do 15 mm (6: 8; 10; 12; 15 mm);

• profil końcówki - 0,016"=0,41mm;

• długość odcinka RX- 25 cm;

• markery 3 x Pt/Ir;

• długos´ć użytkowa cewnika 142 cm;

• kompatybilny prowadnik 0,014";

• kompatybilny cewnik prowadza?cy 6F;

• średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie - 2F;

• średnicą zewnętrzna szaftu dystalnie - 3,7F;

• czas deflacji 4s - Max. (O 3.50mm);

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Zadanie nr 42

Czy Zamawiający dopus´ci do oceny cewnik balonowy niepodatny, wysokociśnieniowy o poniższych parametrach?

- cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX;

- typ balonu – non compliant;

- ciśnienie NP- 12 Atm, RBP- 22 Atm (o2,0- 4,0 mm); 20 Atm (o4,5-5,0 mm), ABP- 30 Atm;

- profil przejs´cia dla balonu 2,0 mm - 0,0230", 2,75 mm - 0,0240", 3,0 mm - 0,0250", 4,0 mm

- 0,0280”, 5,0 mm - 0,0310;

- średnice balonów od 2,0 do 5,0 mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75, 4,0, 4,5, 5,0 mm);

- długość balonów: od 6 do 30 mm (6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30 mm);

- profil wejścia - 0,016”;

- długość końcówki - 2,0 mm dla balonu o średnicy 2,0-3,0mm, 2,5 mm dla balonu o średnicy 3,25-5,0 mm;

- dostępna długość użytkowa - 140 cm;

- średnica zewnętrzna szaftu proksymalnie - 2,0F;

- średnica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,55F/2,6F

- hydrofilna powłoka w częs´ci dystalnej cewnika;

- hydrofobowa powłoka dla kanału prowadnika;

- 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu;

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Zadanie nr 43

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego półpodatnego o poniższych parametrach ?

- cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX;

- typ balonu - semi - compliant;

- ciśnienie NP - 6 Atm, RBP - 14 Atm, ABP - 20 Atm;

- profil przejścia dla balonu 1,0 mm - 0,0186", 1,25 mm - 0,0190", 3,0 mm - 0,0210";

- średnice balonów od 1,0 do 4,0 mm (1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 mm);

- długość balonów od 5 do 30 mm (5;8;10;12;15;20;25;30 mm);

- profil wejścia - 0,016”;

- długość końcówki - 1,5 mm dla balonu o średnicy 1,0-1,75 mm, 2,0 mm dla balonu o średnicy 2,0-3,0 mm, 2,5 mm dla balonu o średnicy 3,25-4,0 mm;

- dostępna długość użytkowa - 140 cm;

- średnicą zewnętrzna szaftu proksymalnie – 1,9F;

- średnicą zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,36F/2,55F/2,7F;

- hydrofilna powłoka w części dystalnej cewnika;

- hydrofobowa powłoka dla kanału prowadnika;

- 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu, 1 marker dla średnic 1,0-1,75 mm;

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Zadanie nr 45

Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego do rekanalizacji o ciśnieniu RBP 14 atm dla wszystkich średnic ? Pozostałem parametry zgodne ze SIWZ.

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

PYTANIE NR  13

Zwracamy się z prośba o dopuszczenie w zadaniu nr 8 Łącznik "Y" do PTCA , łącznika push- klik z linią ciśnienia - średnica wewnętrzna zastawki 9F - trzystopniowa zastawka - linia ciśnienia (15mm) z kranikiem trójdrożnym - wykonany z przeźroczystego materiału

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę

PYTANIE NR  14

Pytanie do zadania 9

Zawracamy się z prośbą o dopuszczenie Strzykawki wysokociśnieniowej z manometrem: - pojemność strzykawki 20 ml - możliwe ciśnienie do uzyskania od 0 do 30 atm/bar - dren wysokociśnieniowy o długości 25 cm - wyposażona w elastyczny wysokociśnieniowy dren zbrojony i kranik wysokociśnieniowy trójdrożny o rotowana końcówka "męska" - przejrzysta obudowa ułatwiająca dostrzeżenie pęcherzyków powietrza - wyposażona w blokadę umieszczoną w rękojeści uniemożliwiającą przypadkowe zwolnienie

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

PYTANIE NR  15

1. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 33 rozdziału 4 swz cewników balonowych do walwuloplastyki o podwyższonym ciśnieniu o w rozmiarach :

- średnice 14, 16F, shaft 6-8F, kompatybilne z introducerem 7-9F

- średnice 18, 20, 22F, shaft 7-9F, kompatybilne z introducerem 9-12F

- średnice 24, 26F, shaft 9F lub 10F, kompatybilne z introducerem 12-14F

- średnice 28, 30F, shaft 9F lub 11F, kompatybilne z introducerem12-16F

Ciśnienie rozrywające 1-15 atm (dla średnic 14-30F : 2-10 atm); nominalne maks 6 atm.

Pozostałe parametry zgodnie z swz.

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę

2. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 34 rozdziału 4 swz prowadników ekstra sztywnych i ultra sztywnych o dostępnej średnicy 0.035" oraz dodatkowo 0.032" tylko dla prowadnika z zagiętą końcówką o długości 260cm. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę

3. Prosimy o dopuszczenie w miejsce przedmiotu zamówienia opisanego w zadaniu 36 rozdziału 4 swz koszulek naczyniowych dużego kalibru o dostępnych rozmiarach: 10, 12, 14, 16F. Pozostałe parametry zgodnie z swz.

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę

PYTANIE NR  16

na podstawie art. 135 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ w poniższym zakresie:

Czy w ramach Pakietu nr 2: zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika prowadzącego o następujących parametrach: - cewnik całkowicie bez hydrofilnego pokrycia (Technologia Full-Wall zapewnia duże średnice, zwiększoną elastyczność przy zachowaniu podparcia oraz stabilność krzywizny w temp. 37st C przez okres całego zabiegu) Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę

Czy w ramach Pakietu nr 10: zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego do PTCA do doprężeń o następujących parametrach: - średnice 2,0 – 5,0mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; 4,5; 5,0 mm) - długości balonu: 6; 8, 12, 15, 20, 27 mm - ciśnienie RBP 20 atm. dla wszystkich rozmiarów - entry profile 0,015” - materiał bardzo trwały i odporny na uszkodzenia, gwarantowana możliwość minimum 10 krotnej inflacji do RBP - materiał balonu na bazie nylonu utrzymuje zadany wymiar zarówno wzdłużny jak i poprzeczny - selektywne pokrycie balonu materiałem hydrofilnym Selective Dura –Trac™ – zapobiega przemieszczaniu się podczas inflacji Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Czy w ramach Pakietu nr 32: zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika do odsysania skrzeplin o następujących parametrach: - cewnik aspiracyjny 6F - współpracujący z prowadnikiem 0,014” i z cewnikiem prowadzącym 6F - światło wewnętrzne cewnika 0,043"dla 6F - długość cewnika 140cm Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Czy w ramach Pakietu nr 39: zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedłużacza RX do cewnika prowadzącego o następujących parametrach: - dostępne rozmiary 6F, 7F - światło wewnętrzne cewnika: dla 6F –0,056” dla 7 F - 0,062” - światło zewnętrzne cewnika: dla 6F –0,067” dla 7 F - 0,075” - Cewnik wykonany w technologii SmoothPass minmalzujacej ryzyko zahaczenia urządzenia przy wprowadzaniu do części dystalnej cewnika przedłużającego - wszystkie elementy metalowe zatopione w powłoce polimerowej w miejscu wprowadzania urządzenie do cześci dystalnej tzw."entry port", taperowany szaft na odcinku 10 cm Pozostałe parametry zgodnie z SWZ

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

PYTANIE NR 17

Pytania do Pakietu nr 20:

Czy Zamawiający w zakresie Pakietu nr 20 dopuści do złożenia stent wieńcowy najnowszej generacji uwalniający sirolimus, łączący platformę Co Cr z biostabilnąabluminalną matrycą polimerową, posiadający elastyczną, ultracieńką strukturę rozpórek pozwalającą na dojście do krętych oraz trudnych zmian? Unikalne, hydrodynamiczne niskoprofilowe oraz owalne rozpórki stentu minimalizują zakłócenia przepływu krwi zwiększając długofalowe bezpieczeństwo. Stent posiada możliwość znacznych doprężeń.

Dane techniczne:

Dostępne średnice: 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,5; 4,0 mm

Dostępne długości: 8, 12, 15, 18, 23, 28, 32, 36, 40 mm

Bardzo dobry dostęp do bocznic - max średnica otwarcia pojedynczej celi stentu wynosi 3,9 mm.

Możliwość doprężenia stentu o rozmiarze 2,0-2,5 mm do 3,7 mm oraz stentu o rozmiarze 3,0-4,0 mm do 5,8 mm bez zniszczenia struktury stentu

Materiał- stop Co Cr

Grubość rozpórki - 68 ?m

Budowa stentu- struktura otwartokomórkowa i elastyczna

Polimer -biostabilny polimer akrylowy

Pokrycie stentu - abluminalne

Materiał balonu - nylon 12

Znaczniki pozycjonujące - ramienny i udowy w obszarze rurki hypotube

Markery radiologiczne - 2 złote w obszarze balonu

Długość użytkowa systemu wprowadzania - 141 cm

Profil wejścia - 0,016"

Profil przejścia - 0,023"

Skrót perspektywiczny - ? 2,0 %

Siła promieniowa - ? 0,17N/mm2

Odrzut (recoil)- 4,0%

Lek: sirolimus (rapamycyna)

Dawka leku: 0,90 ?m/mm2

Ciśnienie znamionowe - 6 do 8 barów

Ciśnienie RBP - 17 barów

Zgodny cewnik prowadzący - 5F

Zgodny prowadnik - max0,14"

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Pytania do Pakietu nr 32:

Czy Zamawiający w zakresie pakietu nr 32, dopuści złożenie oferty z cewnikiem do trombektomii o długości 140cm, dostępnym w wersji z usuwalnym mandrynem zwiększającym sztywność oraz bez mandrynu do swobodnego wyboru przez Zamawiającego, przeznaczonym do użytku w systemie krążenia wieńcowego, kompatybilnym z cewnikami prowadzącymi 6 i 7F, średnica zewnętrzna1,4mm (0,055''), światło aspiracyjne 1,04mm2, szybkość aspiracji 115,2cm3/min, pokrycie hydrofilne na długości 16,5cm, wyposażonym w marker na końcu dystalnym, dostarczanym wraz z dwoma strzykawkami a'30cm3, kranikiem trójdrożnym, przedłużaczem i koszyczkiem na skrzepliny?

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający dopuszcza zaproponowaną zmianę.

PYTANIE NR 18

Pytanie część 10

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik balonowy PTCA do doprężeń typ non compliant o parametrach:

- Długości:  6, 8, 10, 12, 15, 18, 20,22,25,30 mm,

- Średnice: 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.25, 3.50, 3.75, 4.00, 4.50, 5.00 mm

- Szaft proksymalny 2.0 F,

- Szaft dystalny:       2.55 F (Ø 2.0 – 4.0mm)

2.60F  (Ø 4.5 – 5.0mm)

- Długość użytkowa cewnika 140 cm,

- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F / kompatybilny do techniki "kissing ballon" z cewnikiem 6F

- Materiał balonu-Nylon

- Sposób składania balonu- balon 3 fałdowy

- Axial Balloon Growth od ciśnienia nominalnego do RBP wynosi 3%,

- Długość końcówki: 2.0mm (Ø 2.0 - 3.0 mm)

2.5mm (Ø 3.25 – 5.0mm)

- Crossing profil:       0.0230’  (Ø 2,0 mm) ;  0.0250’  (Ø 3,0 mm); 0.0280’ (Ø 4,0 mm);

0.0310’  (Ø 5,0 mm); 0.0230’  (Ø 2,25 mm);   0.0260’  (Ø 3,25 mm); 0.0290’  (Ø 4,5 mm);

0.0240’  (Ø 2,5 mm);     0.0260’  (Ø 3,5 mm);

0.0240’  (Ø 2,75 mm);   0.0270’  (Ø 3,75 mm);

- Rodzaj markerów - 2 markery platynowe-irydowe ,wskaźniki 90cm; 100cm

- Zaawansowana powłoka hydrofilna na całej długości balonu zapewnia odporność na zadrapania i uszkodzenia

- Powłoka kanale prowadnika

- Ciśnienie NP:  12 atm,

- Ciśnienie RBP : 22 atm (Ø 2.00 - 4.00) i 20 atm (Ø 4.50 - 5.00)

- Ciśnienie ABP : 30 atm

- System: Monorail Rapid Exchange (RX);

- Profil wejścia końcówki balonu 0,016”,

- kompatybilny z prowadnikiem o średnicy  0,014”

- Przyrost średnicy w zakresie 0,24 mm - 0,53 mm dla różnych rozmiaru przy RBP 22  bar

- Materiał z którego wykonany jest balon pozwala na rozszerzenie wysokim ciśnieniem przy jednoczesnej kontroli średnicy i  długości balonu

- Minimalny wzrost osiowy balonu w celu wyeliminowania zniekształcenia stentów ?

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Pytanie część 12

Czy  Zamawiający dopuści do oceny cewnik balonowy półpodatny do PTCA ze średnicą zewnętrzną szaftu dystalnie 2,7F (śr.3.25-4,0mm), długość portu RX dla wszystkich średnic 23 ± 3 cm? Reszta parametrów bez zmian.

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Pytanie część 17

Czy Zamawiający dopuści do oceny Stenty kobaltowo chromowe uwalniające Everolimus o parametrach:

- Stop kobaltowo-chromowy L605,

- Hybrydowa budowa: zamknięte komórki brzegowe i otwarte wewnątrz,

- Grubość ściany stentu (strut): 50µm (0,065mm / 0,0020”),

- Średnice stentu (8) : 2.00 ; 2.25 ; 2.50 ; 2.75 ; 3.00 ; 3.50 ; 4.00 ; 4.50 (mm)

- Długości stentu (11) : 8,13,16,19,24,29,32,37,40,44,48 (mm)

- Średni recoil: 3%

- Średnie skracanie: 0,29%

- Lek: Everolimus

- Dawka leku: 1,25µgm/mm²

- Czas uwalniania leku: 30 dni,

- Polimer: BioPoly™ ( biodegradowalny oraz biokompatybilny)

- Cewnik balonowy typu:  Rapid Exchange,

- Profil przejścia : 0,99mm/0,039” ( dla średnicy 3,00 mm),

- Ciśnienie nominalne NP 8 ATM,

- Ciśnienie RBP 14/16 ATM (w zależności od średnicy i długości)

(14ATM dla 3,5mm i dł >35mm; śr 4,0mm i dł >30mm; śr.4,5 mm dla wszystkich dł.)

- Shaft proksymalny 1,95F,

- Shaft dystalny 2,7F; (2,4F dla śr. 2,00 mm)

- Markery platynowo-irydowe na obu końcach balonu

- Długość cewnika 142 cm,

- Overhang balonu: < 0,5mm

- do 3,5 mm dla średnic 2,25 – 3 mm

- do 4,5 mm dla średnic 3,5 – 4 mm

- Cewnik prowadzący 5F, Prowadnik: 0,014” (0,36mm?

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Pytanie część 20

Czy Zamawiający dopuści do oceny stent kobaltowo chromowy uwalniajacy Sirolimus o parametrach:

- Stop kobaltowo-chromowy L605,

- Hybrydowa  budowa: zamknięte komórki brzegowe i otwarte wewnątrz,

- Grubość ściany stentu (strut): 65µm (0,065mm / 0,0026”),

- Średnice stentu (8) : 2,00-2,25-2,50-2,75-3,00-3,50-4,00-4,50 (mm)

- Długości stentu (11) : 8,13,16,19,24,29,32,37,40,44,48 (mm)

- Średni recoil: 3%

- Średnie skracanie: 0,29%

- Lek: Sirolimus

- Dawka leku: 1,25µgm/mm²

- Czas uwalniania leku: 30 dni,

- Polimer: BioPoly™ ( biodegradowalny oraz biokompatybilny)

- Cewnik balonowy typu: monorail rapid exchange (RX)

- Profil przejścia : 0,99mm/0,039” ( dla średnicy 3,00 mm),

- Ciśnienie nominalne NP 9ATM,

- Ciśnienie RBP 16 ATM dla 3,0mm

(14ATM dla 3,5mm i dł >35mm; śr 4,0mm i dł >30mm; śr.4,5 mm dla wszystkich dł.)

- Średnica oczka możliwa do uzyskania bez utraty właściwości stentu (dla średnicy 3,0 mm) 3,5mm

- Shaft proksymalny 1,95F,

- Shaft dystalny 2,7F,

- Markery: 2 markery platyna /iryd,

- Długość cewnika 142 cm,

- Overhang balonu: < 0,5mm

- Cewnik prowadzący 5F,Prowadnik : 0,014” (0,36mm)?

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Pytanie część 32

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik do odsysania skrzeplin tylko w rozmiarze 6F o parametrach:

- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 6F

- Wyposażony we wkład usztywniający (sztylet)

- Kompatybilny z prowadnikiem 0,014”

- Długość portu RX : 10mm

- profil natarcia cewnika: 0,022” (0,56 mm),

- profil szaftu cewnika: 3,9 F (1,3 mm),

- Światło aspiracyjne ( średnica portu aspiracyjnego):  0,037”/ 0,94mm; 2,85F

- Powierzchnia portu ekstrakcji cewnika ok. 2,7mm2

- Profil dystalny (tip) : 1,7f/0,022”

- Średnica zewnętrzna 5,1F/1,70mm

- Długość cewnika 140 cm

- Doskonała giętkość oraz odpowiednia średnica do odsysania skrzepliny;

- Krótka i miękka końcówka zwiększa bezpieczeństwo procedury;

- Końcówka cewnika widoczna w skopii; marker dystalny

- Pokrycie hydrofilne pozwala pokonać krętą anatomię i dotrzeć do trudno dostępnych miejsc;

- Krótki tip cewnika pozwala na jego lepszą dostarczalność oraz zwiększa bezpieczeństwo wykonywania procedury odsysania;

- Pokrycie hydrofilne na dystalnym odcinku cewnika (30 cm);

- Duży port aspiracyjny pozwala na szybkie i efektywne wykonanie procedury;

- Szybkie odsysanie skrzeplin dzięki unikalnej budowie Rx

Wyposażenie:

1x cewnik,

1x strzykawkę aspiracyjną  30ml,

1 x koszyczek,

1x kranik,

1x igła płucząca

1x dren z kranikiem

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Pytanie część 43

Czy Zamawiający dopuści do oceny cewnik balonowy półpodatny:

- Długości: 5, 8, 10,12, 15, 20, 25,30 mm

- Średnice: 1.00, 1.25, 1.50, 1.75, 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00,3.25,  3.50, 3.75, 4.00 mm

- Szaft proksymalny 1,9F

- Szaft dystalny:    2.30F (Ø1.0-1.75mm)

2.50F (Ø 2.0 – 3.0mm)

2.7F   (Ø 3.25 – 4.0mm)

- Długość użytkowa cewnika 140 cm

- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym 5F / kompatybilny do techniki "kissing ballon" z

cewnikiem 6F

- Materiał balonu Pebax odporny na zadrapania i uszkodzenia

- Sposób składania balonu- balon 2/3 fałdowy

- Długość końcówki: 1,5 mm (Ø 1,0-1,75 mm)

2,0 mm (Ø 2,0-3,0 mm)

2,5 mm (Ø 3,25-4,0 mm)

- Crossing profil: 0,0186’ (Ø 1,0 mm)     0,0199’ (Ø 2,0 mm)     0,0210’ (Ø 3,0 mm) 0,0223’ (Ø 4,0 mm)

0,0190’ (Ø 1,25 mm)  0,0202’ (Ø 2,25 mm)   0,0214’ (Ø 3,25 mm)

0,0193’ (Ø 1,5 mm)    0,0205’ (Ø 2,5 mm)     0,0217’ (Ø 3,5 mm)

0,0196’ (Ø 1,75 mm)  0,0208’ (Ø 2,75 mm)   0,0220’ (Ø 3,75 mm)

- Rodzaj markerów -  platynowe-irydowe, wskaźniki 90cm; 100cm:

jeden marker dla balonów 1.00, 1,25, 1.50, 1.75

dwa markery dla rozmiarów od 2.00 do 4.00

- Zaawansowana powłoka hydrofilna zapewnia odporność na zadrapania i uszkodzenia

- Powłoka w kanale prowadnika

- Ciśnienie NP:  6 bar/atm

- Ciśnienie RBP : 14 bar/atm

- Ciśnienie ABP : 20 bar/atm

- System: Rapid Exchange (RX)

- Profil wejścia końcówki balonu 0,016”

- kompatybilny z prowadnikiem o średnicy  0,014”

- Kompatybilny z cewnikiem prowadzącym: 5F

- Przyrost średnicy 0,3 mm dla każdego rozmiaru przy RBP 14 bar

- Rozmiary 1,0mm i 1,25mm dedykowane są szczególnie do małych krętych naczyń oraz do procedur CTO

- Bardzo mały profil balonu, złożony ma średnice mniejszą od szaftu?

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

Pytanie część 45

Czy Zamawiający dopuści do oceny Cewnik balonowy z RBP 14 atm dla wszystkich rozmiarów; shaft proksymalny 1,9F dla wszystkich rozmiarów? Reszta bez zmian?

WYJASNIENIE (STANOWISKO) ZAMWIAJĄCEGO

Zamawiający nie dopuszcza zaproponowanej zmiany i pozostawia zapisy SWZ bez zmian

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 9 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

Data: 21.11.2024 r.