[image: image3.jpg]ggC)ALISryQ




[image: image4.jpg]O
=
)
N
O
‘O
=
2
=




            Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
                Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 

Załącznik Nr 7 do SWZ – Pakiet Nr 1  – Stół operacyjny 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
Opisowa stacja lekarska 
Stól OPERACYJNY 
	Dane ogólne

	Pełna nazwa 
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj
	Podać
	

	Dystrybutor / Oferent
	Podać
	

	Rok Produkcji 2024
	Podać 
	

	Sprzęt fabrycznie nowy, nie podemostracyjny, nie powystawowy.
	Podać
	


	Lp.
	Parametry wymagane aparatu
	Parametr wymagany
	Wartość oferowana

(opisać)

	1. 
	Stół do operacji ogólnochirurgicznych 
	TAK
	

	2. 
	Konfiguracja blatu stołu:

– podgłówek płytowy na całą szerokość blatu,

- oparcie pleców z możliwością uzyskania wypiętrzenia klatki piersiowej (dwusegmentowe),

- płyta lędźwiowa,

- podnóżki: lewy i prawy.

Blat z możliwością zamiany miejscami podnóżków z podgłówkiem.

Segmenty blatu wyposażone z obu stron w listwy ze stali nierdzewnej, kwasoodpornej do mocowania wyposażenia.

Listwy w segmencie oparcia pleców i płycie lędźwiowej wyposażone na obu końcach w ograniczniki zabezpieczające korpusy mocujące wyposażenie przed ich przypadkowym wypadnięciem
	TAK
	

	3. 
	Napęd stołu elektrohydrauliczny. Stół wyposażony w system antykolizyjny uniemożliwiający (w przypadku funkcji przechyłów bocznych i wzdłużnych przy wszystkich segmentach blatu ustawionych w jednej płaszczyźnie) uderzenie blatu stołu o podłogę i spowodowanie zagrożenia życia pacjenta oraz uszkodzenia stołu
	TAK
	

	4. 
	Długość stołu z blatem: 2050 mm (±20 mm )
	TAK
	

	5. 
	Całkowita szerokość blatu: 570 mm ( ± 20 mm )
	TAK
	

	6. 
	Regulacja wysokości: 720 do 1140 mm ( ± 20 mm )
	TAK
	

	7. 
	Regulacja oparcia pleców: - 450 do 850  ( ± 50 )
	TAK
	

	8. 
	Regulacja podgłówka: - 550 do 600  ( ± 50 )
	TAK
	

	9. 
	Przechyły boczne min. ±300 (min. po 300 w lewo i prawo)
	TAK
	

	10. 
	Przechył Trendelenburga min: 400  
	TAK
	

	11. 
	Przechył anty-Trendelenburga min. : 400  
	TAK
	

	12. 
	Regulacja kąta nachylenia podnóżków w płaszczyźnie pionowej: - 900 do 300  ( ± 50 )
	TAK
	

	13. 
	Przesuw wzdłużny blatu : min. 400 mm realizowany przez napęd elektromechaniczny w celu pełnej współpracy z ramieniem C
	TAK
	

	14. 
	Regulacja pilotem następujących pozycji:

· regulacja wysokości

· regulacja oparcia pleców/regulacja segmentu siedzenia (w zależności od orientacji blatu)

· funkcji flex/reflex (po naciśnięciu i przytrzymaniu jednego, odpowiedniego dla realizowanej funkcji przycisku)

· wypiętrzenie klatki piersiowej/wypiętrzenie lędźwiowe (w zależności od orientacji blatu)

· przechyły wzdłużne i boczne

· pozycji „0” z jednego przycisku- poziomowanie blatu wraz z segmentem oparcia pleców oraz wypiętrzeniem klatki piersiowej

· przesuw wzdłużny blatu


	TAK
	

	15. 
	Stół wyposażony w przewodowy pilot z wyświetlaczem LCD (o szerokich kątach widzenia). 
Ergonomiczny pilot z podświetlanymi klawiszami i z wyraźnymi ikonami dla poszczególnych funkcji.

Pilot wyposażony w przycisk aktywujący wszystkie funkcje oraz w przycisk do zmiany orientacji blatu. 

Po włączeniu pilota na wyświetlaczu powinna znajdować się informacja o procentowym  stanie naładowania baterii stołu. Przy realizacji poszczególnych funkcji  wyświetla się  piktogram przedstawiający wykonywany ruch stołu oraz aktualna wartość regulowanego parametru.

Regulacja funkcjami stołu dwustopniowa -zabezpieczająca przed przypadkowym uruchomieniem funkcji (wybór regulowanej funkcji a następnie wybór kierunku regulacji) poza pozycją Trendelenburga oraz „0”.

Klawisz pozycji Trendelenburga specjalnie oznaczony – odróżniający się od innych klawiszów.  

Możliwość podłączenia pilota do stołu od strony nóg lub od strony głowy pacjenta.
	TAK
	

	16. 
	Zasilanie bateryjne 24 V – ładowarka wbudowana w podstawę stołu
	TAK
	

	17. 
	Konstrukcja stołu ze stali nierdzewnej. Stal o bardzo dobrych właściwościach antykorozyjnych i kwasoodpornych, dzięki zastosowaniu procesów elektropolerowania i pasywacji. 
Ze względu na środowisko pracy oraz konieczność zapewnienia poprawnej dezynfekcji, nie dopuszcza się do zaoferowania stołów wykonanych z gorszych gatunków stali nierdzewnej (o mniejszej zawartości chromu, niklu, manganu i molibdenu) – ryzyko wystąpienia korozji.
	TAK
	

	18. 
	Wysoka mobilność stołu dzięki 4 kołom o średnicy min. 120 mm. 
	TAK
	

	19. 
	Centralna blokada kół realizowana poprzez dźwignię nożną umieszczoną w podstawie stołu. 
	TAK
	

	20. 
	Podstawa stołu ze stali nierdzewnej zapewniająca dobry dostęp chirurga do blatu stołu
	TAK
	

	21. 
	Regulacja podgłówka oraz podnóżków wspomagana sprężynami gazowymi z blokadą
	TAK
	

	22. 
	Płyta oparcia pleców dzielona w proporcji 1:2 z możliwością elektrohydraulicznego wypiętrzenia klatki piersiowej sterowanego z pilota – zarówno wypiętrzenie jak i ponowne poziomowanie blatu („zerowanie” wypiętrzenia) sterowane z pilota. 
	TAK
	

	23. 
	Blat przenikalny dla promieni RTG z możliwością wykonywania zdjęć RTG oraz możliwością monitorowania pacjenta przy pomocy ramienia C (przesuw min. 400 mm)– prowadnice na kasetę RTG co najmniej w segmencie podgłówka, oparcia pleców i siedziska. 
	TAK
	

	24. 
	Materace o właściwościach antybakteryjnych, bezszwowe, antystatyczne, demontowane, wykonane z pianki poliuretanowej spienionej 
	TAK
	

	25. 
	Dopuszczalne obciążenie dynamiczne stołu: min. 275 kg 
	TAK
	

	26. 
	Dopuszczalne obciążenie statyczne stołu (blat wypoziomowany, centralnie ułożony względem kolumny, ruch góra / dół): min. 350 kg
	TAK
	

	27. 
	Wyposażenie stołu :  

- podpórka ręki, do podpierania ręki w pozycji leżącej pacjenta, z możliwością obrotu  w płaszczyźnie poziomej – 2 szt.

- wieszak kroplówki z uchwytem mocującym – 1 kpl.

- ramka ekranu ze stali nierdzewnej, z regulacja wysokości i obrotu wokół osi pionowej – 1 szt.

- podkolanniki do podpierania nóg pacjenta w pozycji leżącej lub siedzącej, z uchwytem mocującym do listwy bocznej stołu – 1 komplet  

- przystawka urologiczna – miska wykonana ze stali nierdzewnej z odpływem – 1 szt.

- pas brzuszny do unieruchamiania pacjenta z dwoma nierdzewnymi zaczepami montowanymi na listwach bocznych stołu, pas o szerokości min. 100 mm i dl. 1900mm – 2 szt.
- pas na nogi do unieruchomienia pacjenta  z dwoma nierdzewnymi zaczepami montowanymi na listwach bocznych stołu, pas o szerokości min 100mm. – 2 szt. 
- segment ginekologiczny – 1 szt.

- pozycjoner przeciwodleżynowy, wykonany z pianki wiskoelastycznej i medycznego żelu silikonowego, pokryty poliuretanem, rozkładający ciężar ciała i obniżający nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniący przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelny, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry, do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierny dla promieni  RTG, nieprzewodzący ładunków elektrycznych, wolny od lateksu:

- pólwałek niski o wymiary min. 350 x 150 x 75 mm – 1 szt.

- pozycjonery przeciwodleżynowe, wykonane z medycznego żelu silikonowego, pokryte poliuretanem, rozkładające ciężar ciała i obniżające nacisk powierzchniowy do bezpiecznego poziomu, chroniące przed ryzykiem podrażnienia nerwów, wielokrotnego użytku, wodoszczelne, o właściwościach nie powodujących podrażnień dla skóry,  do dezynfekcji ogólnie dostępnymi środkami, żel nie wycieka w przypadku przecięcia powłoki, przezierne dla promieni  RTG, nieprzewodzące ładunków elektrycznych, wolne od lateksu:

- Krążek pod głowę dla dorosłych o wymiarach min. 200x45 mm – 1 szt.

- Podkładka pod rękę o wymiarach min. 395x115x10 mm – 1 szt.

- Podkład pod pięty, ochrona ścięgna Achillesa o wymiarach min. 180x100x70 mm – 1 para
	TAK
	

	28. 
	Powierzchnie stołu odporne na środki dezynfekcyjne
	TAK
	

	29. 
	Bezpłatny serwis techniczny oraz przeglądy techniczne urządzenia (wraz z bezpłatnym dojazdem) w okresie trwania gwarancji.
	TAK
	

	1. 
	Inne
	
	

	2. 
	Certyfikat CE  (załączyć)
	TAK
	

	3. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć przy dostawie aparatu)
	TAK
	

	4. 
	Gwarancja obejmująca cały system 
	od 36 do 47 m-cy –10 pkt 

48 m-cy i więcej –20 pkt
	

	5. 
	Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii-24 godz.


	TAK
	

	6. 
	Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego przez Dostawcę na jego koszt.


	TAK
	


Wykonawca zobowiązany jest załączyć do Oferty dokumenty techniczne oferowanego modelu (np. specyfikację techniczną, opis techniczny parametrów urządzenia, kartę katalogową itp.), na podstawie których Zamawiający będzie mógł dokonać oceny spełnienia wszystkich wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia. Specyfikacja techniczna zaoferowanego modelu musi zawierać wszystkie parametry wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (tabela powyżej).

W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do spełnienia przez zaoferowany model wymaganych przez Zamawiającego parametrów udowodnienie zgodności z wymaganym w OPZ leży po stronie Wykonawcy. 
Należy podać cenę jednostkową netto i  brutto.

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć) 
                                                                                  Data:..........................................................…
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]




41-902 Bytom. ul. S. Batorego 15; NIP: 6262511259; REGON: 270235892
TEL.: 32 786-16-42; FAX: 32 786-16-46;
STRONA WWW: www.szpital2.bytom.pl; E-MAIL: sekretariat@szpital2.bytom.pl

