[image: image3.jpg]ggC)ALISryQ




[image: image4.jpg]O
=
)
N
O
‘O
=
2
=




            Szpital Specjalistyczny Nr 2 w Bytomiu
                Jednostka ochrony zdrowia Samorządu Województwa Śląskiego 

Załącznik Nr 7 do SWZ – Pakiet Nr 2 – Inkubator 
ZESTAWIENIE PARAMETRÓW TECHNICZNO-UŻYTKOWYCH
INKUBATOR 
	Dane ogólne

	Pełna nazwa 
	Podać
	

	Producent
	Podać
	

	Kraj
	Podać
	

	Dystrybutor / Oferent
	Podać
	

	Rok Produkcji 2024
	Podać 
	

	Sprzęt fabrycznie nowy, nie podemostracyjny, nie powystawowy.
	Podać
	


	Lp.
	Parametry wymagane aparatu
	Parametr wymagany
	Wartość oferowana

(opisać)

	1
	Parametry ogólne
	 
	 

	2
	Inkubator zapewniający pełną funkcjonalność inkubatora zamkniętego i inkubatora otwartego przeznaczony do intensywnej opieki nad noworodkiem.
	TAK
	 

	3
	Inkubator  stacjonarny o stabilnej konstrukcji umieszczony na  ruchomej podstawie.
	TAK
	 

	4
	Dostęp do  wnętrza inkubatora  z min. 5 stron.
	TAK
	 

	5
	Wysokość od podłogi do materacyka elektrycznie regulowana; zakres regulacji min. 40 cm
	TAK
	 

	6
	Regulacja wysokości dostępna po obu stronach inkubatora.
	TAK
	 

	7
	Elektryczna regulacja nachylenia materacyka, dostępna z obydwu stron inkubatora, bez ingerencji     w przedział pacjenta.
	TAK
	 

	8
	Podwójne kółka jezdne podstawy wszystkie wyposażone w hamulce. 
	TAK
	 

	9
	Kolorowy dotykowy wyświetlacz, dostępny z obu stron inkubatora.
	TAK
	 

	10
	Możliwość wyboru między min. 3 różnymi widokami ekranu.
	TAK
	 

	11
	Widok ekranu ułatwiający prowadzenie opieki prorozwojowej z wykresami natężenia dźwięku i światła.
	TAK
	 

	12
	Możliwość wprowadzenia imienia pacjenta, oraz włączenia ekranu przyjaznego rodzicom.
	TAK
	 

	13
	Wyposażony w zintegrowane oświetlenie obserwacyjne (robocze) z trzystopniowym regulowanym natężeniem światła.
	TAK
	 


	14
	Wyposażony w zintegrowane oświetlenie nastrojowe, z możliwością wyboru koloru przez Użytkownika.
	TAK
	 

	15
	Wyposażony w zintegrowane delikatne światło nocne umieszczone w przedziale pacjenta.
	TAK
	 

	6
	5 bezuszczelkowych otworów dostępowych (w tym jeden z przepustem na kable lub/i obwody oddechowe) oraz w sumie 10 przepustów.
	TAK
	 

	17
	Gniazdo USB umożliwiające szybkie przeniesienie ustawień do innego tożsamego urządzenia. 
	TAK
	 

	18
	Dzwonek pielęgniarski, przekazujący po podłączeniu, komunikaty alarmowe o średnim i wysokim priorytecie do centralnego systemu alarmowego szpitala.
	TAK
	 

	19
	 Elektrostatyczny filtr powietrza.
	TAK
	 

	20
	Możliwość połączenia inkubatora z dedykowanym respiratorem przy pomocy sztywnego, łatwo demontowanego i rozpinanego łącznika celem otrzymania zestawu do transportu wewnątrzszpitalnego. Złącze nie stanowi przedmiotu postępowania. 
	TAK
	 

	21
	Cztery uchwyty (nie wgłębienia) umożliwiające stabilny chwyt przy przemieszczaniu urządzenia.
	TAK
	 

	22
	Kopuła inkubatora
	TAK
	 

	23
	Inkubator wyposażony w elektroniczną funkcję ClearView ograniczającą kondensację wilgoci na wewnętrznej stronie pokrywy.
	TAK
	 

	24
	Po podniesieniu kopuły praca w trybie inkubatora otwartego.
	TAK
	 

	25
	Łóżeczko pacjenta o podstawie wysuwanej obustronnie, min. po 14 cm w jedną i w drugą stronę. Podać.
	TAK
	 

	26
	Zintegrowany, zsynchronizowany z innymi źródłami ciepła ogrzewany materacyk, sterowany z pulpitu inkubatora.
	TAK
	 

	27
	Manewr podniesienia kopuły i przejścia pomiędzy trybami otwartym/zamkniętym lub zamkniętym/otwartym w czasie nie dłuższym niż 2 sek.
	TAK
	 

	28
	Tryb przejściowy zapewniający ciągłe ogrzewanie pacjenta i minimalizujący straty cieplne – ciągła praca promiennika również podczas pracy w trybie inkubatora zamkniętego.
	TAK
	 

	29
	Szuflada do wprowadzania kasety RTG poza przedziałem pacjenta, pełna dostępność  z obydwu stron inkubatora bez konieczności przemieszczania  noworodka.
	TAK
	 

	30
	Poziom głośności wewnątrz kopuły inkubatora 40 dB przy wyłączonej tlenoterapii.
	TAK
	 

	31
	Funkcja wykrywania otwartej ścianki i automatycznego uruchamiania kurtyny cieplnej.
	TAK
	 

	32
	Wilgotność
	 
	 

	33
	Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania
	TAK
	 

	34
	Zbiornik na wodę umieszczony poza przedziałem pacjenta.
	TAK
	 

	35
	Funkcja autoczyszczenia nawilżacza.
	
	 

	36
	Inkubator wyposażony w układ automatycznej regulacji nawilżania, wartość nastawiana co 1%.
	TAK
	 

	37
	Praca w oparciu o jednorazowe worki wody sterylnej w układzie zamkniętym - woda doprowadzana do systemu nawilżania za pomocą linii grawitacyjnej.
	TAK
	 

	38
	Tryb AUTO zapewniający automatyczny dobór poziomu nawilżania do zadanej temperatury powietrza w inkubatorze.
	TAK
	 

	39
	Regulacja temperatury
	 
	 

	40
	Inkubator posiada układ ręcznej i automatycznej regulacji temperatury.
	TAK
	 

	41
	Regulacja temperatury w trybie temperatury powietrza w zakresie 20 do 39 °C w krokach co 0,1 °C.
	TAK
	 

	42
	Regulacja temperatury w trybie temperatury skóry         w zakresie 34 do 38 °C w krokach co 0,1 °C.
	TAK
	 

	43
	Tlenoterapia
	 
	 

	44
	Inkubator wyposażony  w układ automatycznej regulacji stężenia tlenu pod kopułą.
	TAK
	 

	45
	Dreny zasilające w tlen i powietrze wtyk do gniazda AGA / DIN.
	TAK
	 

	46
	Monitorowanie
	 
	 

	47
	Inkubator wyposażony  w układ monitorowania, który mierzy i podaje w formie cyfrowej parametry
	TAK
	 

	48
	Inkubator rozbudowany o pomiar natężenia światła        w przedziale pacjenta.
	TAK
	 

	49
	Inkubator rozbudowany o pomiar natężenia dźwięku  w przedziale pacjenta.
	TAK
	 

	50
	Funkcja automatycznego odzwyczajania pacjenta od inkubatora.
	TAK
	 

	51
	Funkcja akceptacji chłodzenia.
	TAK
	 

	52
	Funkcja automatycznego stopniowego ogrzewania pacjenta.
	TAK
	 

	53
	Funkcja kangurowania ułatwiająca prowadzenie kontaktu skóra-do-skóry.
	TAK
	 

	54
	Zakres pomiarowy temperatury skóry 13 - 43 °C.
	TAK
	 

	55
	Zakres pomiarowy temperatury powietrza 13 - 45 °C.
	TAK
	 

	56
	Alarmy
	 
	 

	57
	Inkubator posiada alarmy akustyczno – optyczne.
	TAK
	 

	58
	Automatyczne nastawy alarmów dostępne dla różnych trybów.
	TAK
	 

	59
	Alarm różnicy pomiędzy temperaturami centralną i obwodową.
	TAK
	 

	60
	Testy i pozostałe parametry
	 
	 

	61
	Inkubator wykonuje automatycznie test sprawdzający po włączeniu do sieci
	TAK
	 

	62
	Eksploatacja
	 
	 

	63
	Ścianki boczne  kopuły odchylane do czyszczenia i dezynfekcji.
	TAK
	 

	64
	Wymiana filtru powietrza bez użycia narzędzi.
	TAK
	 

	65
	Ograniczona liczba elementów do demontażu podczas czyszczenia inkubatora. Podać ile.
	TAK
	 

	66
	Możliwość ręcznego włączenia blokady ekranu, wysokości inkubatora oraz ustawień tacy materacyka.
	TAK
	 

	67
	Możliwość ustawienia automatycznej blokady ekranu.
	TAK
	 

	68
	Zabezpieczenie przed przypadkową zmianą nastawień. Zmiana większości parametrów wymaga potwierdzenia pokrętłem.
	TAK
	 

	69
	Wyposażenie
	 
	 

	70
	Czujnik temperatury skóry centralnej do układu regulacji co najmniej 5 szt. / inkubator (jednorazowy).
	TAK
	 

	71
	Czujnik temperatury skóry obwodowej do układu regulacji  co najmniej 5 szt. / inkubator (jednorazowy).
	TAK
	 

	72
	Plasterki mocujące czujniki temperatury – odblaskowe, z hydrożelem.
	TAK
	 

	73
	Zegar Apgar  i stoper będące integralnymi elementami inkubatora.
	TAK
	 

	74
	Waga zintegrowana z leżem noworodka gwarantująca ważenie bez wyjmowania dziecka z inkubatora.
	TAK
	 

	75
	Funkcja korygowania zmierzonej masy ciała pacjenta.
	TAK
	 

	76
	Inkubator wyposażony w zintegrowany głośnik do dowolnej audiostymulacji z wbudowanym ograniczeniem natężenia  dźwięku do 55dB.
	TAK
	 

	77
	2 szyny typu GCX do mocowania  dodatkowego wyposażenia.
	TAK
	 

	78
	Zaopatrzony w silikonowe taśmy, pokrowiec na kopułę umożliwiający prowadzenie fototerapii.
	TAK
	 

	79
	Szyna uniwersalna uchylana mocowana z boku.
	TAK
	 

	80
	Mocowana na odchylanej szynie, dodatkowa lampa do badań lekarskich z technologią LED o wysoce wydajnym śwetle zabiegowym o zmiennej intensywności, zaprojektowa specjalnie do użytku w warunkach OITN, stworzona do obsługi jedną ręką, z regulowaną temperaturą barwową: zimna biel (niebieska) 4700 K, neutralna biel
(biały) 4100 K, biały ciepły (czerwony) 3500 K, oraz z funkcją śemniacza (poziomy ściemniania: 30 000 luksów, 24 000 luksów, 18 000 luksów, 12 000 luksów, 6500 luks). Minimalna żywotność żarówki (LED): 30 000 h
	 TAK
	 

	81
	Możliwość doposażenia urządzenia w uchwyt na butle z tlenem.
	 TAK
	 

	
	Inne
	
	

	1. 
	Bezpłatny serwis techniczny oraz przeglądy techniczne urządzenia (wraz z bezpłatnym dojazdem) w okresie trwania gwarancji.
	TAK
	

	2. 
	Certyfikat CE  (załączyć)
	TAK
	

	3. 
	Instrukcja obsługi w języku polskim (dostarczyć przy dostawie aparatu)
	TAK
	

	4. 
	Gwarancja obejmująca cały system 
	od 36 do 47 m-cy –10 pkt 

48 m-cy i więcej –20 pkt
	

	5. 
	Reakcja serwisu na zgłoszenie awarii-24 godz.


	TAK
	

	6. 
	Przeszkolenie personelu w zakresie obsługi urządzenia w siedzibie Zamawiającego przez Dostawcę na jego koszt.


	TAK
	


Wykonawca zobowiązany jest załączyć do Oferty dokumenty techniczne oferowanego modelu (np. specyfikację techniczną, opis techniczny parametrów urządzenia, kartę katalogową itp.), na podstawie których Zamawiający będzie mógł dokonać oceny spełnienia wszystkich wymaganych parametrów zaoferowanego urządzenia. Specyfikacja techniczna zaoferowanego modelu musi zawierać wszystkie parametry wskazane w Opisie Przedmiotu Zamówienia (tabela powyżej).

W przypadku zaistnienia wątpliwości, co do spełnienia przez zaoferowany model wymaganych przez Zamawiającego parametrów udowodnienie zgodności z wymaganym w OPZ leży po stronie Wykonawcy. 
Należy podać cenę jednostkową netto i  brutto.

Upełnomocniony Przedstawiciel Wykonawcy

........................................................................

(podpis i pieczęć) 
                                                                                  Data:..........................................................…
[image: image1.jpg]


[image: image2.jpg]




41-902 Bytom. ul. S. Batorego 15; NIP: 6262511259; REGON: 270235892
TEL.: 32 786-16-42; FAX: 32 786-16-46;
STRONA WWW: www.szpital2.bytom.pl; E-MAIL: sekretariat@szpital2.bytom.pl

