Znak sprawy: KA-2/102/2024	     KRAKÓW, 2024-12-03

## Ogłoszenie o udzielanym zamówieniu z dziedziny nauki

(zaproszenie do składania ofert)

- Zamawiający:

Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki

Dział Zamówień Publicznych

ul. Warszawska 24 W-9 /pok. 110,

31-155 KRAKÓW

II. Tryb postępowania

Podstawa prawna:   art. 11 ust. 5 pkt 1  ustawy z dnia 19 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2024r. poz.1320).

Przedmiotem zamówienia są dostawy służące wyłącznie do celów prac badawczych, eksperymentalnych, naukowych lub rozwojowych. Nie służą prowadzeniu przez zamawiającego produkcji seryjnej, mającej na celu osiągnięcie rentowności rynkowej lub pokryciu kosztów badań lub rozwoju.

- Opis przedmiotu zamówienia

- Przedmiotem zamówienia jest: Dostawa komory rękawicowej (glove box) przystosowanej do pracy w atmosferze beztlenowej i bezwodnej - zamówienie z dziedziny nauki

### CPV: 38540000-2 Maszyny i aparatura badawcza i pomiarowa

### Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia:

Sześcioportowa komora rękawicowa (glove box) przystosowana do pracy w atmosferze beztlenowej i bezwodnej wraz z dodatkowym wyposażeniem. Urządzenie musi być dedykowane do prowadzenia prac badawczo-rozwojowych. Przedmiot zamówienia obejmuję dostawę, montaż, zainstalowanie napylarki próżniowej (dostarczonej przez zamawiającego)  i uruchomienie komory rękawicowej wraz z wyposażeniem oraz szkoleniem personelu. Poniżej minimalne wymagania techniczne:

Parametry sprzętu i wyposażenia oraz warunki instalacji i gwarancji na sprzęt

| Lp. |  |
| --- | --- |
| 1 | Sześcioportowa komora rękawicowa do pracy w atmosferze ochronnej: |
| 1.1 | Minimalny wymiar przestrzeni roboczej: szer. 3000, gł. 850, wys. 900 mm, nie dopuszcza się montażu przegród/poprzeczek/rantów ograniczających/dzielących dostępną przestrzeń roboczą lub przysłaniających światło otworu frontowego. |
| 1.2 | Maksymalny gabaryt zajmowany przez komorę, uwzględniający jednostkę oczyszczenia, obie śluzy z ich mechanizmami zamykania (wsunięte tacki) i pozostałymi komponentami systemu, bez założonych rękawic: szer. 3700, gł. 1000, wys. 1900 mm. |
| 1.3 | Monolityczny front komory wykonany w całości z jednego elementu, nie dopuszcza się łączenia frontów |
| 1.4* | Wykończenie powierzchni zewnętrznych i wewnętrznych korpusu komory: szczotkowana stal nierdzewna EN 1.4301 o współczynniku chropowatości powierzchni Ra ≤ 0,8 µm. |
| 1.5 | Materiał frontu, szkło bezpieczne, hartowane o grubości min. 10 mm o podwyższonej transparentności ≥ 91% w paśmie widzialnym. |
| 1.6 | Odkręcany panel przedni, pochylony pod kątem od 7 do 10 stopni. |
| 1.7 | Rozmieszczenie wszystkich sześciu portów rękawicowych w równych odstępach zapewniających swobodne kształtowanie stanowisk pracy pomiędzy poszczególnymi portami. |
| 1.8 | Sześć portów rękawicowych wykonanych z POM lub teflonu dopasowane do rękawic o średnicy mankietu 8 cali. |
| 1.9 | 6 szt. rękawic butylowych, długość: 800 mm, grubość: 0,4 mm, wersja oburęczna. |
| 1.10 | 6 szt. stalowych pierścieni mocujących, utrzymujących rękawice na portach. |
| 1.11 | Źródła światła LED umieszczone pod sufitem komory, zapewniające równomierne oświetlenie powierzchni roboczej na całej szerokości komory. Źródło białe o regulowanym natężeniu 0 – 100 %, źródło czerwone (680 nm) o regulowanym natężeniu 0 – 100 %. Sterowanie oświetleniem (włączanie/wyłączanie i regulacja natężenia) z głównego panelu operatorskiego HMI. |
| 1.12 | I klasa szczelności zgodnie z ISO10648-2 (rozszczelnienie układu ≤ 0,05% obj./godz.). |
| 1.13 | Dla stanowiska pracy - port 1 i 2 (licząc od lewej strony), na tylnej ścianie reling dostosowany do montażu półek o szerokości min. 800 mm. |
| 1.14 | Dla stanowiska pracy - port 3 i 4, 300 mm od tylnej ściany kratownica o szerokości 700 mm w układzie 3 x 3 z prętów nierdzewnych o średnicy 10 mm, dostosowana do montażu łap chemicznych. |
| 1.15 | Dla stanowiska pracy - port 5 i 6, na tylnej ścianie regulowany reling do zainstalowania 3 półek o szerokości 800 mm, dwie półki wysuwane w stronę operatora na łożyskowanych prowadnicach. |
| 1.16 | Na tylnej ścianie 14 flansz przyłączeniowych w rozmiarze KF40 wyposażonych w izolowane próżniowo przepusty: - 4 szt. zaślepionych przepustów KF40 - 2 szt. przepustów KF40 elektrycznych 230 V z listwami wielogniazdkowymi z uziemieniem (min. 6 gniazd) - 1 szt. przepust KF40 z gniazdem USB-C, gniazda typu żeński-żeński - 2 szt. przepustów KF40 z dwoma gniazdami bananowymi 4 mm - 1 szt. przepust KF40 z przyłączem wtykowym 8 mm gazu roboczego z zaworem, przewodem spiralnym zakończonym pistoletem do przedmuchu - 1 szt. przepust KF40 ze stali nierdzewnej gat. 316 z zaworem kulowym do podpięcia mediów ciekłych - 1 szt. przepust KF40 elektryczny 230 V do sterowania pracą pompy próżniowej napylarki - 1 szt. izolowany próżniowo przepust KF40 z przyłączem do próżni wyposażony w zawór nierdzewny - 1 szt. przepust KF40 z przyłączem wtykowym 8 mm gazu roboczego wyposażony w zawór kulowy ze stali nierdzewnej gat. 316. |
| 1.17 | Zaślepiona, uszczelniona płytka na lewej ścianie przy stanowisku port nr 1 o wymiarach nie mniejszych niż 250 x 150 mm. |
| 1.18 | Na wlocie do układu oczyszczania gazu - filtr wstępny złożony z filtra cząstek stałych HEPA i złoża węglowego z wsadem o minimalnej pojemności 1 dm3. |
| 1.19 | Na powrocie z układu oczyszczania gazu - 1 filtr HEPA H14, wymagany certyfikat potwierdzający klasę filtra. |
| 1.20 | Zasilanie systemu: 230V. |
| 2. | Duża Śluza Transferowa: |
| 2.1* | Śluza transferowa o przekroju okrągłym, średnica wewnętrzna min. 390 mm, długość użytkowa 400 - 450 mm, zamontowana na prawej ścianie korpusu. |
| 2.2 | Korpus śluzy wykonany ze stali nierdzewnej EN 1.4301. |
| 2.3 | Pokrywy wykonane ze szkła bezpiecznego warstwowego o grubości min. 10 mm, podnoszone manualnie, otwierane wertykalnie. |
| 2.4 | Przesuwna taca zainstalowana na prowadnicy dwukierunkowej, wysuwana do wnętrza i na zewnątrz komory. |
| 2.5 | Manualne przepłukiwanie śluzy poprzez obsługę zaworu trójdrogowego. |
| 2.6 | Śluza wyposażona w wakuometr. |
| 3. | Mała Śluza Transferowa: |
| 3.1* | Śluza transferowa o przekroju kwadratowym, zlokalizowana na prawej ścianie komory, przekrój o wymiarach min. 150 x 150 mm, długość w zakresie 400 - 450 mm. |
| 3.2 | Korpus śluzy wykonany ze stali nierdzewnej EN 1.4301 |
| 3.3 | Pokrywy śluzy wykonane z anodyzowanego aluminium, mocowane na zawiasach, otwierane manualnie. |
| 3.4 | Przesuwna taca zainstalowana na prowadnicy dwukierunkowej, wysuwana do wnętrza i na zewnątrz komory. |
| 3.5 | Manualne przepłukiwanie śluzy poprzez obsługę zaworu trójdrogowego. |
| 3.6 | Śluza wyposażona w wakuometr. |
| 4. | Jednostka oczyszczania: |
| 4.1 | Jednostka oczyszczania wolnostojąca, umiejscowiona pod śluzami i mieszcząca się w podanym maksymalnym gabarycie zestawu. |
| 4.2 | Jednostka automatyczna z system filtracji dla wydajnego i ciągłego usuwania O2 i H2O z 6-portowego systemu komór rękawicowych. Osiągana czystość atmosfery roboczej w układzie dynamicznym zamkniętym: <1 ppm H2O/O2. |
| 4.3 | Możliwość automatycznej i manualnej regulacji wydajności pracy wentylatora obiegowego. Obsługa z głównego panelu operatorskiego HMI. |
| 4.4 | System niewymagający podłączenia medium chłodzącego na orurowaniu obiegowym gazu roboczego. |
| 4.5 | Automatyczna regeneracja złóż adsorpcyjnych kontrolowana przez komputer przemysłowy PLC. |
| 4.6 | Automatyczny by-pass umożliwiający obieg gazu roboczego podczas regeneracji głównego złoża. |
| 4.7 | Możliwość monitorowania parametrów procesu regeneracji (czas do końca regeneracji, nazwa etapu, wartość temperatury wewnątrz reaktora) na panelu sterowania. |
| 4.8 | Złoże oparte na katalizatorze miedziowym o zdolności oczyszczania gazu obojętnego z tlenu o objętości nie mniejszej niż 75 litrów O2. |
| 4.9 | Złoże oparte na sicie molekularnym o zdolności oczyszczania gazu obojętnego z wilgoci o masie nie mniejszej niż 1500 g H2O. |
| 5 | Regenerowalny Filtr Rozpuszczalników Organicznych (VOC): |
| 5.1 | Wolnostojący filtr solwentowy z wkładem z sita molekularnego do adsorpcji lotnych par rozpuszczalników organicznych. |
| 5.2 | Zdolności oczyszczania gazu roboczego z co najmniej 2 600 g par rozpuszczalników. |
| 5.3 | Filtr pracujący szeregowo z główną jednostką oczyszczania atmosfery. |
| 5.4 | Manualny by-pass umożliwiający obieg gazu roboczego podczas regeneracji filtra VOC. |
| 5.5 | Filtr VOC dostosowany do regeneracji wsadu adsorpcyjnego: wyposażony w element grzejny oraz zestaw zaworów manualnych z wakuometrem. |
| 5.6 | Proces regeneracji złoża VOC nadzorowany z głównego panelu operatorskiego (załączenie procesu, kolejne etapy, aktualna temperatura w złożu). |
| 6 | Sterowanie: |
| 6.1 | Panel kontrolny z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem LCD o minimalnej przekątnej 8 cali zainstalowanym na ruchomym ramieniu przymocowanym do prawego boku komory rękawicowej. |
| 6.2 | Monitoring ciśnienia roboczego z dokładnością 0,1 mbar Monitoring koncentracji tlenu z dokładnością 0,1 ppm Monitoring koncentracji wody z dokładnością 0,1 ppm Monitoring koncentracji lotnych związków organicznych z dokładnością 0,1 ppm; do wyboru min. 20 związków Monitoring temperatury z dokładnością do 0,1 °C. |
| 6.3 | Możliwość zadania przedziału ciśnienia roboczego z zakresu min. ±15 mbar. |
| 6.4 | Automatyczna regulacja ciśnienia roboczego w celu utrzymania zadanego zakresu wartości. |
| 6.5 | Funkcja manualnej regulacji ciśnienia za pomocą przycisków nożnych. |
| 6.6 | Tryb szybkiego przepłukiwania o regulowanym czasie otwarcia zaworu z wydajnością min. 200 l/min, wyrzut gazu do zewnętrznej wentylacji. |
| 6.7 | Wykonawca wykona podłączenie odpowiednim przewodem elastycznym pomiędzy wylotem z zaworu szybkiego przepłukiwania ze wskazanym przyłączem wentylacyjnym, oddalonym od komory o odcinek nie dłuższy niż 2 m. |
| 6.8 | Tryb zapewniający zmniejszenie zużycia energii elektrycznej (tzw. ECO MODE = automatyczne wyłączanie pompy próżniowej, obniżenie wydajności wentylatora, wyłączenie oświetlenia przestrzeni roboczej). |
| 6.9 | Alarm przy przekroczeniu zadanych, dopuszczalnych wartości tlenu i wilgoci. |
| 6.10 | Alarmy nieprawidłowej pracy komory. |
| 6.11 | Dostęp do danych historycznych z okresu min. 60 dni i funkcja przeniesienia ich na pamięć zewnętrzną. |
| 6.12 | Oprogramowanie w języku angielskim i polskim. |
| 6.13 | Możliwość ustanowienia, chronionych hasłem, poziomów dostępu dla różnych użytkowników (operator i admin). Funkcjonalności dostępne wyłącznie dla admina: uruchomienie procesów regeneracji, sterowanie zaworami by-passu. |
| 6.14 | Możliwość wyświetlenia instrukcji obsługi wprost na panelu HMI. |
| 6.15 | Zdalny dostęp do HMI, możliwość ciągłego monitorowania parametrów pracy poprzez aplikację na komputer stacjonarny i urządzenia mobilne, podgląd historii i wykresów trendów mierzonych wielkości fizycznych i chemicznych. |
| 6.16 | W okresie gwarancyjnym zdalny nadzór nad systemem realizowany przez zespół serwisowy producenta zabezpieczony szyfrowanym protokołem komunikacyjnym. |
| 7 | Sensory: |
| 7.1 | Czujnik koncentracji tlenu, zakres pomiarowy: 0 - 1000 ppm, dokładność odczytu 0,1 ppm, typ czujnika: cyrkonowy, certyfikat kalibracyjny, flansza przyłączeniowa KF40. |
| 7.2 | Czujnik koncentracji wilgoci, zakres pomiarowy: 0 - 1000 ppm, dokładność odczytu 0,1 ppm, certyfikat kalibracyjny, flansza przyłączeniowa KF40; nie dopuszcza się czujnika wymagającego procedury kondycjonowania w kwasie ortofosforowym lub pochodnych. |
| 7.3 | Czujnik koncentracji lotnych związków organicznych VOC, zakres pomiarowy: 0-10 000 ppm, detektor fotojonizacyjny do detekcji par rozpuszczalników, lampa 10,6 eV, flansza przyłączeniowa KF40, jednoczesna możliwość monitorowania stężenia 3 wybranych spośród listy min. 20 typów VOC, użytkownik w każdej chwili ma możliwość samodzielnej zmiany monitorowanych związków. |
| 8. | Stelaż: |
| 8.1 | Stelaż komory wykonany ze stali nierdzewnej EN 1.4301 szczotkowanej. |
| 8.2 | Wysokość blatu roboczego 930 – 960 mm. |
| 8.3 | Stelaż wyposażony w koła transportowe i stopy regulujące wysokość. |
| 9. | Pompa próżniowa: |
| 9.1 | Rotacyjna, olejowa pompa próżniowa, wolnostojąca, oznaczenie CE. |
| 9.2 | Wydajność: min.16 m3/h, próżnia: min. 8 x 10-3 mbar (z balastem gazowym), zintegrowany balast gazowy i zawór bezpieczeństwa. |
| 9.3 | Nadzór nad pracą pompy próżniowej realizowany z poziomu sterownika PLC komory. |
| 9.4 | Próżniowy wąż elastyczny, przyłącze: DN 25 ISO-KF. |
| 9.5 | Zasilanie: 230 V AC. |
| 10. | Jonizator: |
| 10.1 | Eliminacja ładunków elektrostatycznych, model ostrzowy bezwentylatorowy. |
| 10.2 | Zasilanie: 230 V AC. |
| 11. | Waga analityczna: |
| 11.1 | Obciążenie maksymalne [Max]: 120 g. |
| 11.2 | Dokładność odczytu [d]: 0,01 mg. |
| 11.3 | Gniazdo USB umieszczone w przedniej części wagi. |
| 11.4 | W zestawie kamień wagowy z granitu, wymiary min. 300 x 400 x 50 mm. |
| 11.5 | Zasilanie: 230 V AC. |
| 12. | Spin Coater: |
| 12.1 | Wymiary urządzenia, nie większe niż 250 mm x 200 mm x 150 mm (gł. x szer. x wys.). |
| 12.2 | Uniwersalny uchwyt dostosowany do próbek o wymiarach 20 mm x 15 mm, 25 mm x 25 mm, 50 mm x 50 mm oraz 75 mm x 25 mm. |
| 12.3 | Uchwyt i misa procesowa wykonana z polipropylenu, pokrywa ze szkła hartowanego. |
| 12.4 | Regulacja prędkości wirowania w zakresie co najmniej 150 - 6000 obr./min. |
| 12.5 | Możliwość ustawienia czasu cyklu do co najmniej 1000 s. |
| 12.6 | Możliwość ustanowienia odrębnych profili użytkowników (co najmniej 10) z różną ilością kroków cyklu. |
| 12.7 | Urządzenie nie wymagające podłączenia do pompy próżniowej. |
| 12.8 | Zasilanie 230 V AC. |
| 12.9 | Oznakowanie CE. |
| 13 | Napylarka |
| 13.1 | Instalacja przez Wykonawcę w komorze napylarki dostarczonej przez zmawiającego. Typ napylarki do wbudowania: napylarka wysokopróżniowa Q150 TS firmy Quorum Technologies |
| 14. | Instalacja, odbiór techniczny: |
| 14.1 | Odbiór techniczny: kontrola parametrów czystości atmosfery za pomocą pary niezależnych detektorów, testy szczelności wykonane zgodnie z ISO 10648-2, protokół z wykonanych pomiarów. |
| 14.2 | Podczas odbioru przekazanie pełnej dokumentacji techniczno-ruchowej w języku polskim: wymagania instalacyjne, instrukcja obsługi, oznakowanie CE, wymagania konserwacyjne. |
| 14.3 | Przeprowadzenie szkolenia personelu w zakresie użytkowania systemu. |
| 14.4 | Wykonawca będący producentem zamawianego systemu musi posiadać wdrożoną politykę zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 w zakresie projektowania, wytwarzania, sprzedaży i serwisu, potwierdzoną certyfikatem wystawionym przez akredytowaną jednostkę. lub Wykonawca nie będący producentem zamawianego systemu musi przedstawić dokumenty potwierdzające wdrożoną politykę zarządzania jakością wg. ISO 9001:2015 w zakresie projektowania i wytwarzania (dla producenta) oraz w zakresie sprzedaży i serwisu (dla dostawcy), potwierdzoną certyfikatami wystawionymi przez akredytowaną jednostkę. |
| 14.5 | Gwarancja: min. 24 miesiące od dnia podpisania protokołu odbioru. |
| 14.6 | Wykonawca na 30 dni przed upływem okresu gwarancji wykona na swój koszt kalibrację czujników tlenu i wilgoci, potwierdzoną certyfikatem. |
| 14.7 | Wliczone koszty dostawy i ubezpieczenia cargo. |

- Zamawiający nie dokonuje podziału zamówienia na części i tym samym nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.

- Miejsce realizacji: Politechnika Krakowska, Katedra Biotechnologii i Chemii Fizycznej budynek WIiTCH Kraków, ul. Warszawska 24

- Termin i warunki wykonania zamówienia

Zamówienie musi zostać zrealizowane w całości w terminie nie późniejszym niż 14 tygodni od daty zawarcia umowy.

Wykonawca zobowiązany jest zrealizować zamówienie na zasadach i warunkach opisanych w niniejszym  ogłoszeniu i projekcie umowy.

- Warunki udziału w postępowaniu

Zamawiający nie precyzuje warunków udziału w postępowaniu.

- Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami

- W niniejszym postępowaniu komunikacja Zamawiającego z Wykonawcami odbywa się przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, za pośrednictwem Platformy on-line działającej pod adresem https://e-propublico.pl.

- Korzystanie z Platformy przez Wykonawcę jest bezpłatne.

- Na Platformie postępowanie prowadzone jest pod nazwą: Dostawa komory rękawicowej (glove box) przystosowanej do pracy w atmosferze beztlenowej I bezwodnej -zamówienie z dziedziny nauki - znak sprawy: KA-2/102/2024.

- Wykonawca przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, akceptuje warunki korzystania z Platformy określone w Regulaminie zamieszczonym na stronie internetowej: https://e-propublico.pl  oraz uznaje go za wiążący.

- Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu musi posiadać konto na Platformie.

- Zamawiający określa następujące wymagania sprzętowo – aplikacyjne pozwalające na korzystanie z Platformy:

a)	stały dostęp do sieci Internet;

b)	posiadanie dowolnej i aktywnej skrzynki poczty elektronicznej (e-mail),

c)	komputer z zainstalowanym systemem operacyjnym Windows 7 (lub nowszym) albo Linux,

d)	zainstalowana dowolna przeglądarka internetowa - Platforma współpracuje z najnowszymi, stabilnymi wersjami wszystkich głównych przeglądarek internetowych (Internet Explorer 10+, Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera),

e)	włączona obsługa JavaScript oraz Cookies.

- Zamawiający dopuszcza następujący format przesyłanych danych:

a)	pliki w formatach określonych w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych, przy czym zaleca się wykorzystywanie plików w formacie .pdf, .doc, .docx., .xls, .xlsx;

b)	w celu ewentualnej kompresji danych Zamawiający rekomenduje wykorzystanie jednego z rozszerzeń: .zip lub .7Z;

c)	maksymalny rozmiar pojedynczego pliku to 150 MB, przy czym nie określa się limitu liczby plików.

- Zamawiający określa następujące informacje na temat kodowania i czasu odbioru danych:

a)	załączony i przesłany przez Wykonawcę za pomocą Platformy plik oferty wraz z załącznikami, nie jest dostępny dla Zamawiającego i przechowywany jest na serwerach Platformy w formie zaszyfrowanej. Zamawiający otrzyma dostęp do pliku dopiero po upływie terminu otwarcia ofert;

b)	oznaczenie czasu odbioru danych przez Platformę stanowi przyporządkowaną do dokumentu elektronicznego datę oraz dokładny czas (hh:mm:ss), widoczne przy  wysłanym dokumencie w kolumnie ”Data przesłania”;

c)	o terminie przesłania decyduje czas pełnego przeprocesowania transakcji pliku na Platformie.

- W postępowaniu, wszelkie oświadczenia, pytania, odpowiedzi, wnioski, zawiadomienia oraz informacje przekazywane są za pośrednictwem Platformy (karta ”Wiadomości”). Za datę wpływu oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przesłanych za pośrednictwem Platformy, przyjmuje się datę ich zamieszczenia na Platformie.

10. Osoba upoważniona do kontaktu: Sylwia Banach

- Opis sposobu przygotowania ofert

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.

- Oferta musi być sporządzona w języku polskim.

- Wykonawca składa ofertę na Formularzu oferty załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

- Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty własne związane z przygotowaniem i złożeniem oferty, niezależnie od wyniku postępowania. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Oferta powinna być podpisana przez osobę (osoby) uprawnioną do występowania w imieniu Wykonawcy. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć do oferty pełnomocnictwo w przypadku podpisania jej przez pełnomocnika.

- Podmiot zainteresowany może zastrzec najpóźniej do dnia zawarcia umowy w sprawie  zamówienia z dziedziny nauki, iż informacje związane z tym zamówieniem stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (t. j. Dz. U. 2003 Nr 153 poz. 1503 z późń. zm.) nie mogą być udostępnione.

- W celu potwierdzenia, że zaoferowane urządzenie odpowiada wymaganiom określonym przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z ofertą cenową:

- opis techniczny, typ, rodzaj, model, oferowanego urządzenia, charakterystykę produktu, pozwalające na ocenę zgodności oferowanych urządzeń oraz ich parametrów z wymaganiami określonymi w niniejszym ogłoszeniu.

- certyfikaty potwierdzające spełnienie norm zawartych w niniejszym ogłoszeniu przez oferowany produkt.

- Opis sposobu przygotowania oferty składanej w formie elektronicznej lub w postaci elektronicznej:

- Wykonawca, chcąc przystąpić do udziału w postępowaniu, loguje się na Platformie, w menu ”Ogłoszenia” wyszukuje niniejsze postępowanie, otwiera je klikając w jego temat, a następnie korzysta z funkcji ”Zgłoś udział w postępowaniu” na karcie Informacje ogólne”;

- w przypadku, gdy Wykonawca nie posiada konta na Platformie, należy skorzystać z funkcji ”Zarejestruj”. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Wykonawca otrzyma wiadomość e-mail na zdefiniowany adres poczty elektronicznej, z opcją aktywacji konta. Aktywacja konta jest konieczna do zakończenia procesu rejestracji i umożliwia zalogowanie się na Platformie;

- ofertę można złożyć w postaci elektronicznej – sposób zalecany przez Zamawiającego:

## - papierową ofertę wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami podpisuje osoba (osoby) uprawniona do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych

## - sporządzenie skanu podpisanej oferty

## - przesłanie  skanu oferty Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy, poprzez dodanie dokumentów na karcie ”Oferta/Załączniki”, za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie przycisku ”Załącz”

## Lub

- ofertę wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami należy podpisać ważnym kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, przez osobę (osoby) uprawnione do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji określoną w dokumentach rejestrowych, a następnie przesłać Zamawiającemu za pośrednictwem Platformy, poprzez dodanie dokumentów na karcie ”Oferta/Załączniki”, za pomocą opcji ”Załącz plik” i użycie przycisku ”Załącz”;

- potwierdzeniem prawidłowo załączonego pliku jest automatyczne wygenerowanie przez Platformę komunikatu systemowego o treści ”Plik został poprawnie przesłany na platformę;

- ostateczne złożenie oferty wraz z załącznikami Wykonawca musi potwierdzić klikając w przycisk ”Złóż ofertę”;

- złożenie oferty zostanie potwierdzone komunikatem systemowym z podaniem terminu jej złożenia oraz aktywowana zostanie dla Wykonawcy możliwość pobrania, w stosunku do każdego z przesłanych plików, automatycznie wystawionego przez Platformę dokumentu EPO (Elektroniczne Potwierdzenie Odbioru), będącego dowodem potwierdzającym fakt i czas dostarczenia Zamawiającemu pliku za pośrednictwem Platformy.

- Do upływu terminu składania ofert, Wykonawca, za pośrednictwem Platformy, może wycofać złożoną ofertę, używając opcji ”Wycofaj ofertę” (karta Oferta/Załączniki). Po wycofaniu oferty Wykonawca może usunąć załączone pliki, zaznaczając pozycje do usunięcia i klikając w przycisk ”Usuń zaznaczone”.

- Szczegółowa instrukcja korzystania z Platformy znajduje się na stronie internetowej:

https://e-ProPublico.pl/, przycisk ”Instrukcja Wykonawcy”.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy w terminie do dnia: 11.12.2024 r.  do godz. 10:00.

2. Otwarcie ofert nastąpi w dniu:11.12.2024 r.  o godz. 10:30, za pośrednictwem Platformy, na karcie ”Oferta/Załączniki”, poprzez ich odszyfrowanie, które jest jednoznaczne z ich upublicznieniem.

3. Niezwłocznie po otwarciu ofert, Zamawiający zamieści na stronie internetowej prowadzonego postępowania informacje o:

- nazwach albo imionach i nazwiskach oraz siedzibach lub miejscach prowadzonej działalności gospodarczej bądź miejscach zamieszkania Wykonawców, których oferty zostały otwarte;

- cenach zawartych w ofertach.

- Opis sposobu obliczenia ceny

1. W ofercie Wykonawca zobowiązany jest podać cenę za wykonanie całego przedmiotu zamówienia w złotych polskich (PLN), z dokładnością do 1 grosza, tj. do dwóch miejsc po przecinku.

2. W cenie należy uwzględnić wszystkie wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu oraz wszelkie koszty (transportu krajowego i zagranicznego wraz z ubezpieczeniem, wszelkie opłaty celne, skarbowe oraz wszelkie inne opłaty), jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia, a także wszystkie potencjalne ryzyka ekonomiczne, jakie mogą wystąpić przy realizacji przedmiotu zamówienia.

3. Cenę oferty stanowić będzie łączna wartość brutto za wykonanie całości przedmiotu zamówienia, wpisana na Formularzu ofertowym – załącznik nr 1.

4. Cenę oferty należy określać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Cenę oferty zaokrągla się do pełnych groszy, przy czym końcówki poniżej 0,5 gr pomija się, a końcówki 0,5 grosza i wyższe zaokrągla się do 1 grosza. W przypadku rozbieżności Zamawiający będzie poprawiał omyłki rachunkowe od ceny jednostkowej netto, podanej w Formularzu cenowym.

5. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w złotych polskich z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

6. Wykonawca zobowiązany jest zastosować stawkę VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

7. Jeżeli złożona zostanie oferta, której wybór prowadziłby do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z ustawą z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, dla celów zastosowania kryterium ceny Zamawiający doliczy do przedstawionej w tej ofercie ceny kwotę podatku od towarów i usług, którą miałby obowiązek rozliczyć.

8. Wykonawca składając ofertę zobowiązany jest:

- poinformować Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego;

- wskazać nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wskazać wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

- wskazać stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty

najkorzystniejszej:

- Badaniu i ocenie podlegają oferty, które nie zostały odrzucone i które zostały złożone przez Wykonawców niepodlegających wykluczeniu (na danym etapie badania i oceny ofert).

- Przy wyborze ofert Zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami oceny ofert:

[C] Cena oferty brutto-znaczenie waga – 100 %,

- W ramach oceny oferty z zastosowaniem przedmiotowego kryterium oraz zmieszczonego poniżej wzoru Wykonawca może otrzymać maksymalnie 100 pkt:

Liczba punktów = Cmin/Cof*100*waga,

gdzie :Cmin- najniższa cena spośród wszystkich ofert

Cof – cena oferty badanej

4. Oferta, która uzyska najwyższa liczbę punktów uznana zostanie za najkorzystniejszą.

- Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Do wykonawcy, którego ofertę wybrano zostanie przesłane pismo z prośbą o podpisanie umowy wraz z dwoma egzemplarzami umowy do podpisu.

- Jeżeli wykonawca, którego oferta zostanie wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia, zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzenia ich ponownego badania i oceny. W przypadku uchylenia się od zawarcia umowy również i tego wykonawcy Zamawiający może powtarzać czynność w odniesieniu do pozostałych wykonawców aż do momentu zawarcia ważnej umowy.

- Zamawiający na swojej stronie w Biuletynie Informacji Publicznej opublikuje informację o udzieleniu zamówienia z dziedziny nauki podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko podmiotu, z którym zawarto umowę o wykonanie zamówienia lub informację o nieudzieleniu zamówienia w przypadku nie zawarcia umowy.

- Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy.

Z Wykonawcą, którego oferta zostanie wybrana jako najkorzystniejsza zamawiający zawrze umowę, której projekt stanowi Załącznik nr 2 do ogłoszenia.

- Unieważnienie postępowania

- Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w szczególności, jeżeli: nie zostanie złożona żadna oferta lub wszystkie złożone oferty zostaną odrzucone,

- cena najkorzystniejszej oferty przekracza kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia, chyba że będzie mógł tę kwotę zwiększyć do ceny najkorzystniejszej oferty,

- zaistnieją inne uzasadnione okoliczności skutkujące nieważnością umowy,

- Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), zwanego dalej „RODO”, informujemy, że:

- administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki,  ul. Warszawska 24, 31-155 Kraków,

- kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych na Politechnice Krakowskiej im. Tadeusza Kościuszki możliwy jest pod adresem e-mail: iodo@pk.edu.pl i tel. 12 628 22 37,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu związanym z niniejszym zapytaniem ofertowym tj. w celu zawarcia umowy i realizacji zamówienia,

- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na postawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO oraz na podstawie:

a) Zarządzenia nr 67 Rektora PK z dnia 22 grudnia 2016 r. z późniejszymi zmianami w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych Politechniki Krakowskiej,

b) Zarządzenia nr 82 Rektora PK z dnia 14 grudnia 2017 r. z późn. zm. w sprawie wprowadzenia na Politechnice Krakowskiej przepisów kancelaryjnych i archiwalnych.

- Pani/Pana dane osobowe zostaną pozyskane na podstawie złożonej oferty lub/oraz na podstawie zawartej umowy,

- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 4 lat lub w okresie niezbędnym do wyżej wskazanych celów przewidzianych przepisami prawa oraz wewnętrznymi aktami prawnymi obowiązującymi na Politechnice Krakowskiej,

- podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do udziału 
w postepowaniu, brak ich podania spowoduje brak możliwości wyboru oferty i zawarcia umowy,

- odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą upoważnieni pracownicy uczelni oraz osoby lub podmioty, którym udostępniona będzie dokumentacja postępowania zgodnie z Zarządzeniem Rektora 67 z dnia 22 grudnia 2016 r., z późn. zm. oraz w przypadkach przewidzianych przepisami prawa,

- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany,

- posiada Pani/Pan: prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących, prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych, prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO, prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje Pani/Panu: prawo do usunięcia danych osobowych w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO, prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO, prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych na podstawie art. 21 RODO, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załączniki:

- Formularz oferty

- Projekt umowy

ZAMAWIAJĄCY