Kraków dnia: 2024-12-04

Szpital Miejski Specjalistyczny

im. Gabriela Narutowicza w Krakowie

ul. Prądnicka 35-37

31-202 Kraków

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ - 7

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie przetarg nieograniczony na ”Zakup i dostawa wyrobów medycznych IV” – znak sprawy ZP/58/2024.

Zamawiający, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Dotyczy pakietu nr 6 Poz. 1 Opis przedmiotu zamówienia Czy Zamawiający w pozycji 1 wymaga igieł tak zwanych bezpiecznych zabezpieczających personel medyczny przed zakuciem podczas usuwania igły ? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza, ale nie wymaga przy zachowaniu pozostałych parametrów SWZ Poz. 1 Opis przedmiotu zamówienia Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie igieł bezpiecznych o następujących parametrach: - Igła do portu bezpieczna, z atraumatycznym szlifem łyżeczkowym (tak zwanym Hubera) umożliwiającym nakłucie membrany portu bez uszkadzania - • 3-częściowy, teleskopowy mechanizm bezpieczeństwa - w celu optymalnej ochrony przed zakłuciem lub zacięciem zgodnie z Europejską Dyrektywą Rady 2010/32/EU - • nieodwracalna, słyszalna i odczuwalna aktywacja mechanizmu bezpieczeństwa - • igła dopuszczona do wlewów pod wysokim ciśnieniem - • Specjalny szlif łyżeczkowy umożliwiający nakłucie membrany bez jej uszkodzenia - • Elastyczne, giętkie skrzydełka z karbowaniem, z wyściełaniem zapewniające wysoki komfort noszenia oraz zmniejszone podrażnienie skóry pacjenta - • kodowany kolorem zacisk bezpieczeństwa - oznaczenie wielkości igły oraz maksymalnego natężenia przepływu i ciśnienia w miejscu umożliwiającym weryfikację po założeniu opatrunku - • ograniczniki swobodnego przepływu po bokach - • przezroczysty dren pozbawiony DEHP i lateksu - • prędkość przepływu: 1,5 ml/s (22G), 4 ml/s (20G), 5 ml/s (19G) - • z linią przedłużającą o długości 20 cm - • maksymalne ciśnienie iniekcji 21 bar/~300 psi; - • igła zakończona złączem bezigłowym typu K-Zero minimalizującym wrota dla bakterii pomiędzy zewnętrzną powierzchnią złącza a wewnętrzną ścieżką płynu po aktywacji. Złącze pozwalające na pracę w układzie zamkniętym redukującym lub eliminującym przestrzeń, w której może dojść do zanieczyszczenia i rozwoju biofilmu. System dający większe bezpieczeństwo dla pacjenta i dla personelu. - • Ilość w opakowaniu: 1 sztuka - • Dostępne rozmiary: - § 19G x 14*, 17, 20, 27 mm - § 20G x 10*, 14*, 17, 20, 27 mm - § 22G x 14*, 17, 20, 27 mm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. 0 Pyt.2. Poz. 2 Opis przedmiotu zamówienia Prosimy o dopuszczenie Igła ze szlifem łyżeczkowym (tak zwanym Hubera) z atraumatycznym szlifem, zakrzywiona pod katem 90o do portów, ze szlifem łyżeczkowym gwarantującym bezpieczne wkłucie w membranę portu o rozmiarach: 20G x 25,37mm Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza.

Przewodniczący Komisji Przetargowej

Małgorzata Krzystek -  Purol