Załącznik A

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Specyfikacja komory laminarnej HeraSafe 2025 1.5 EN12469 UV firmy Thermo Scientific

1. Podstawowe informacje

Model: HeraSafe 2025 1.5 EN12469

Producent: Thermo Scientific

Norma certyfikacyjna: EN12469 (standard bezpieczeństwa mikrobiologicznego)

Klasa bezpieczeństwa: II

Przeznaczenie: Ochrona próbki, użytkownika i środowiska podczas pracy z materiałami biologicznymi, sterylnymi lub wymagającymi precyzyjnych warunków czystości.

2. Wymiary i konstrukcja

Szerokość użytkowa: 1.5 m

Wymiary zewnętrzne (szer. × gł. × wys.): Około 1500 × 850 × 1350 mm

Wymiary wewnętrzne (szer. × gł. × wys.): Około 1450 × 600 × 750 mm

Materiał konstrukcji:

- Wnętrze: Stal nierdzewna (łatwa do dezynfekcji)

- Obudowa: Blacha malowana proszkowo

3. System filtracji i przepływ powietrza

Filtry HEPA:

- Efektywność: >99.995% dla cząstek o wielkości 0.3 µm

System przepływu powietrza: Laminarny przepływ w komorze, zasysanie powietrza z otoczenia i recyrkulacja.

Prędkość przepływu powietrza: 0.36–0.4 m/s

Tryby pracy: Ochrona materiału roboczego i użytkownika przed kontaminacją dzięki podciśnieniu i laminarnemu przepływowi.

4. Oświetlenie i funkcje UV

Oświetlenie robocze:

- Natężenie światła: >1000 lx (równomierne oświetlenie obszaru roboczego).

Lampa UV:

- Wbudowana do dezynfekcji powierzchni roboczej.

- Możliwość programowania czasu pracy.

- Automatyczne wyłączanie podczas otwierania szyby frontowej.

5. Szyba frontowa

Rodzaj szyby: Szyba frontowa odporna na promieniowanie UV i chemikalia.

Mechanizm otwierania:

- Elektryczne lub manualne sterowanie.

- Zabezpieczenie przed przypadkowym otwarciem.

6. Panel sterowania i alarmy

Panel kontrolny:

- Cyfrowy wyświetlacz parametrów pracy (przepływ powietrza, godziny pracy lampy UV, status filtrów).

- Przyciski dotykowe lub membranowe.

System alarmowy:

- Ostrzeżenia o niskim przepływie powietrza.

- Powiadomienia o konieczności wymiany filtrów HEPA.

- Alarm otwarcia szyby frontowej.

7. Zasilanie i wydajność energetyczna

Zasilanie: 230 V, 50 Hz

Pobór mocy: Około 300–500 W (zależnie od trybu pracy)

Tryb eco: Funkcja zmniejszenia zużycia energii podczas bezczynności.

8. Bezpieczeństwo użytkowania

Certyfikacja: EN12469 zapewnia skuteczność ochrony biologicznej.

Zabezpieczenia:

- Automatyczne wyłączenie lampy UV po otwarciu szyby.

- System monitorowania filtrów i przepływu powietrza.

9. Akcesoria

Stolik pod komorę z regulacją wysokości.

10. Zastosowanie

Praca z materiałem biologicznym, w tym mikroorganizmami, tkankami i komórkami.

Odpowiednia do laboratoriów mikrobiologicznych, medycznych i biotechnologicznych.

Po dostawie i instalacji Wykonawca przeprowadzi dla użytkowników instruktaż z obsługi urządzenia.