Spektrometr do pomiaru trójwymiarowych widm emisyjnych

Podstawowe parametry techniczne aparatury:

- Źródło promieniowania: lampa ksenonowa 150 W,

- Zakres długości fal: 200-900 nm i rząd 0 dla wzbudzenia i emisji,

- Szerokość wiązki spektralnej: 1.5, 3, 5, 10, 15 i 20 nm w trybie wzbudzenia,

- Szerokość wiązki spektralnej: 1, 3, 5, 10, 15 i 20 nm w trybie emisji,

- Dokładność długości fali nie gorsza niż ±1 nm,

- Kompensacja źródła światła: monitorowanie światła monochromatyczne,

- Czułość: stosunek sygnału do szumów S/N oznaczona dla ramanowskiego pasma wody destylowanej wynosi co najmniej > 350 (P-P), 1000 (RMS) przy standardowych parametrach pomiaru: wzbudzenie 350 nm, szczelina/szerokość wiązki 5 nm,

- Szybkość skanowania od 20 do 60 000 nm/min,

- Szybkość ustawiania wybranej długości fali nie gorsza niż 60 000 nm/min,

- Monochromator siatka dyfrakcyjna posiadająca nie mniej niż1300 linii/mm,

- Oprogramowanie sterujące pracą aparatury oraz umożliwiające analizę danych pomiarowych w tym map 3D.

- Zestaw komputerowy stacjonarny (obudowa, mysz, klawiatura), minimalne parametry

  - - Windows 11 Pl Professional 64 bitowy

  - - Procesor Pentium i5

  - - 8 GB RAM

  - - SSD 512 GB

- Monitor – kolorowy monitor, minimum 24”, LCD

- Aparatura musi umożliwiać tworzenie map 3D (intensywność fluorescencji w zależności od długości fali wzbudzenia), a ponadto obsługiwać pomiary w trybie widmowym, fotometrycznym (z możliwością tworzenia krzywych kalibracyjnych i automatycznym wyznaczeniem stężenia oznaczanej próbki) oraz kinetycznym.

- Dodatkowo aparatura musi posiadać wbudowany moduł do wyznaczania wydajności fluorescencji z wykorzystaniem wzorca o znanej wydajności kwantowej.

- W cenę musi zostać wliczony transport, instalacja aparatury w miejscu docelowym, instruktaż z obsługi aparatury oraz oprogramowania do analizy danych.

- Gwarancja na aparaturę: 24 miesiące