ZP3/3993

Opis przedmiotu zamówienia

- System monitoringu jakości wody z automatycznymi pomiarami zmian poziomu wody i pomiarami parametrów fizyczno-chemicznych – 2 szt.

System monitoringu jakości wody, w postaci rejestratorów zmian poziomu, przewodności oraz temperatury zamontowany w płytkich piezometrach przed instalacją z zeolitami (wody zanieczyszczone) i w miejscu instalacji (w barierze oczyszczającej z zeolitami). System umożliwiający w sposób ciągły pomiary poziomu wody, temperatury, przewodności (również zasolenia).

- Wymagania techniczne rejestratora poziomu, temperatury i przewodności:

- kalibracja sensora ciśnienia: max. 5 m słupa wody;

- dokładność pomiaru ciśnienia min. 0,05% skali pomiarowej;

- rozdzielczość pomiaru ciśnienia: min. 0,001% skali pomiarowej;

- dokładność pomiaru temp. min. ±0,05 °C;

- rozdzielczość pomiaru temp.: min. 0,003 °C;

- dokładność pomiaru przewodności: min. 2% skali pomiarowej w zakresie od 50 do 5000 μS/cm;

- rozdzielczość pomiaru przewodności.: min. ± 0,1 μS/cm;

- pomiar przewodności: do 100 000 µS/cm (wykalibrowany do 80 000 µS/cm);

- bateria: min. ok. 8 lat (przy jednym odczycie, co 5 min.);

- nietłukąca się obudowa wykonana ze stali nierdzewnej z antykorozyjna powłoka opartej np. na PTFE wolnym od związków PFAS.

- Niezbędne wyposażenie dodatkowe systemu pomiarowego:

- rejestrator atmosferyczny do kompensacji pomiarów wykonanych przez rejestrator poziomu, temperatury oraz przewodności o dokładności pomiarów ciśnienia min. 0,05% skali pomiarowej oraz dokładności pomiaru temp. min ±0,05 °C;

- kabel USB-PC do programowania i odczytu rejestratora poziomu, temperatury i przewodności oraz rejestratora atmosferycznego;

- mobilny system przepompowujący wodę z płytkiego piezometru wraz z niezbędnymi akcesoriami.

- Montaż i elementy montażowe po stronie zamawiającego.

- Min. okres gwarancji na rejestrator i wyposażenie dodatkowe: 36 miesięcy.

- System monitoringu jakości wody z automatycznymi pomiarami zmian poziomu wody i pomiarami parametrów fizyczno-chemicznych w postaci sondy wieloparametrowej z rejestracją danych – 1 szt.

System monitoringu jakości wody, w postaci sondy wieloparametrowej z rejestracją danych. System umożliwiający w sposób ciągły pomiary poziomu wody, temperatury, przewodności (również zasolenia), chlorofilu, tlenu rozpuszczonego oraz mętności.

- Wymagania techniczne rejestratora poziomu, temperatury, przewodności, chlorofilu, tlenu rozpuszczonego oraz mętności:

- Wymagania techniczne i ogólne sondy wieloparametrowej:

- przeznaczona do pomiarów do maksymalnie 9 m zanurzenia;

- zakres pracy temperatura wody w zakresie -5 °C - +50 °C (bez zamarzania);

- średnica. max. 4,8 cm, dł. max. 61 cm;

- waga max. 1,5 kg (łącznie z bateriami);

- sonda wyposażona w min. 5 portów:

- 4 porty do zamontowania min. 4 elektrod jednocześnie;

- 1 port specjalny do montażu modułu wycieraczki czyszczącej elektrody;

- wbudowany sensor ciśnienia wykalibrowany do max. 9 m;

- baterie zapewniające ok. 6 miesięcy pracy sondy przy założeniu rejestracji parametrów co 15 min i pracy wycieraczki raz na dobę, możliwość wymiany baterii przez użytkownika;

- gumowe osłony na końce sondy;

- miedziana osłona zapobiegająca zarastaniu biologicznemu elektrod dająca możliwość kalibracji nawet w terenie niewielką ilością roztworu (max. 50 ml);

- wbudowany moduł Bluetooth do łączności z urządzeniem z systemem iOS lub Androidem;

- wbudowana pamięć min. 16 MB, z kartą MicroSD  w zestawie min. 8GB instalowaną przez użytkownika;

- możliwość podłączenia zewnętrznego urządzenia zasilającego z wbudowanym transmiterem Bluetooth;

- inteligentny system rozpoznający elektrody;

- możliwość montażu czujników na dowolnie wybranych portach, zapewniający jednoczesny pomiar minimum: przewodność, temperatura, chlorofil a, mętność, zawartość tlenu rozpuszczonego;

- jednoczesny pomiar wszystkich parametrów;

- pamięć kalibracji w elektrodach;

- wbudowany w sondę ekran LCD umożliwiający szybkie sprawdzenie najważniejszych parametrów sondy w terenie takich, jak: liczba dni do wymiany kapturka elektrody tlenowej, stan baterii, czy statusu rejestracji pomiarów, status sensorów i portów, informacji o ew. błędach portów/sensorów bez konieczności podłączania zewnętrznego miernika lub innego urządzenia;

- wentylowany kabel z tytanowymi konektorami o dł. 4 m wraz z wymiennym osuszaczem i zapasowym wkładem;

- zawiesie sondy montowane na port podłączeniowy kabla wykonana z odpornego materiału, np. tytanu;

- Wymagania dotyczące parametrów mierzonych przez elektrody pomiarowe i sensor ciśnienia:

- Temperatura:

a) Zakres pomiarowy: -5 ˚C – 50 ˚C;

b) Dokładność pomiaru: +/- 0,1 ˚C w całym zakresie;

c) Rozdzielczość pomiaru: 0,01 ˚C.

- Tlen rozpuszczony (pomiar optyczny):

a) Zakres pomiarowy: 0-20 mg/l, 20-60 mg/l;

b) Dokładność pomiaru: +/- 0,1 mg/l, +/-5% nasycenia;

c) Rozdzielczość: +/-0,01 mg/l;

d) Elektroda tlenowa wyposażona w wymienny kapturek tlenowy o żywotności min. 24 miesięcy.

- Przewodność elektryczna właściwa/zasolenie:

a) Zakres pomiarowy: 0 – 350 000 µS/cm;

b) Dokładność pomiaru: +/-0,5% odczytu + 1μS/cm w zakresie 0-100 mS/cm,

+/-1% odczytu w zakresie 100-200 mS/cm, +/-2% odczytu w zakresie 200-350 mS/cm;

c) Rozdzielczość pomiaru: min. 0,1 µS/cm.

- Chlorofil a:

a) Zakres pomiaru: min. 0-100 RFU, 0-1000 μg/L;

b) Liniowość pomiaru: R2>0,999;

c) Rozdzielczość pomiaru: min. 0,001 RFU.

- Mętność:

a) Zakres pomiaru: 0-4 000 NTU;

b) Dokładność: +/- 2% pomiaru lub +/-0,5 NTU w zależności, która wartość jest większa;

c) Rozdzielczość pomiaru: 0,01 NTU w zakresie 0-1000 NTU, 0,1 NTU w zakresie 1000-4000 NTU.

- Poziom:

a) Zakres pomiaru: 0,0–9,0 m;

b) Dokładność pomiaru: +/- 0,1% skali pomiarowej;

c) Rozdzielczość pomiaru: 0,01% skali pomiarowej.

- Niezbędne wyposażenie dodatkowe systemu pomiarowego:

- roztwór kalibracyjny o przewodności 1413 µS/cm – 500 ml.

- Montaż i elementy montażowe po stronie dostawcy.

- Min. okres gwarancji na system i pozostałe elementy dodatkowe: 24 miesiące.