Załącznik A do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

I. Przedmiot zamówienia

Drukarka 3D - w technologii wolumetrycznej do zastosowań biologicznych

II. Wymagane parametry techniczne

- Drukarka 3D z technologią tomograficznego druku 3D.

- Zwalidowanie sprzętu i biotuszy pod kątem aplikacji biologicznych

- System uchwytów na fiolki o różnych średnicach, obsługujący fiolki o średnicy zewnętrznej 5–20 mm.

- Wysokość drukowanych obiektów 3D ≥ 25 mm.

- Długość fali: 400 nm ± 1 nm.

- Maksymalna intensywność szczytowa: ≥ 45 mW/cm² przy 400 nm.

- Rozmiar piksela projektora: 14 µm.

- Powiększenie przed fiolką: 2x.

- Maksymalna prędkość obrotu: ≥ 60°/s.

- Maksymalna częstotliwość projekcji: ≥ 210 Hz.

Przedmiot zamówienia będzie zawierał zestaw akcesoriów startowych, w tym:

- Uchwyt na fiolki,

- Uchwyt na kuwety spektroskopowe,

- Klucz narzędziowy,

- 5 fiolek o małej pojemności (1,6 mL),

- 5 fiolek o średniej pojemności (4,8 mL),

- 5 fiolek o dużej pojemności (7 mL),

- Zasilacz AC-DC oraz kable.

Przedmiot zamówienia obejmuje instalację i instruktaż z obsługi na miejscu, w tym:

- Rozpakowanie,

- Instalację urządzenia przez wykwalifikowany personel,

- Instruktaż z obsługi i eksploatacji nabytego sprzętu w dniu jego instalacji dla max. 5 osób,

- Test uruchomieniowy na standardowych elementach,

- 20 mL bioruszu (żel hydrożelowy) w zestawie startowym,

- Dostarczenie instrukcji obsługi urządzenia i oprogramowania w języku angielskim,

- Dostarczenie materiałów wideo z samouczkami dotyczącymi obsługi urządzenia i oprogramowania.

III. Dodatkowe wymagania

- Gwarancja co najmniej  12 miesięcy,

- Oferowany sprzęt musi być fabrycznie nowy, tzn. nie używany przed dniem dostawy oraz nie pokazywany na konferencjach i imprezach targowych, ani używany w podobny sposób,

- Serwis gwarancyjny oraz uruchomienie aparatury świadczony przez firmę dostawczą,

- W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązuje się zapewnić ciągłość pracy urządzenia:

- Czas reakcji serwisu – 48 godzin od momentu zgłoszenia awarii;

- Czas naprawy – do 14 dni od momentu zgłoszenia awarii, do 30 dni w przypadku konieczności sprowadzenia części z zagranicy;