## Sp techn. zad.1
Specyfikacja Techniczna Zadania nr 1
Cechy przedmiotu Zamówienia | Wymagania bezwzględne | Strona oferty potwierdzające spełnienie warunku | Nazwa dokumentu potwierdzającego parametr wraz z podaniem numeru normy równoważnej
Rękawice chirurgiczne, lateksowe, pudrowane
Sterylne, pakowane parami | TAK
Pudrowane | TAK
Ukształtowane anatomicznie z przeciwstawnym kciukiem | TAK
Zgodne z normą EN 455* | TAK
Oznakowane znakiem CE | TAK
Spełniające normę EN 374-2,3* | TAK
Powierzchnia mikroszorstka / mikroteksturowana | TAK
Grubość na palcach max 0,27mm | TAK
Mankiet prosty/rolowany | TAK
Sterylizacja radiacyna | TAK
Poziom AQL po zapakowaniu max 1,5 | TAK
Rękawice produkowane bez tiuramów potwierdzone Kartą Techniczną Producenta | TAK
Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu (N) mediana min 12,5N | TAK
* lub równoważną normę obowiązującą

## Sp. tech zad. 2
Specyfikacja Techniczna Zadania nr 2
Cechy przedmiotu Zamówienia | Warunki wymagane bezwzględnie | Strona oferty potwierdzające spełnienie warunku | Nazwa dokumentu potwierdzającego parametr wraz z podaniem numeru normy równoważnej
Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe
Sterylne, pakowane parami | TAK
Bezpudrowe | TAK
Ukształtowane anatomicznie z przeciwstawnym kciukiem | TAK
Zgodne z normą EN 455* | TAK
Oznakowane znakiem CE | TAK
Powierzchnia mikroszorstka/mikroteksturowana | TAK
Grubość na palcach max 0,27mm | TAK
Sterylizacja radiacyna | TAK
Poziom AQL po zapakowaniu max 1,5 | TAK
Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671* | TAK
Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu (N) mediana min 15 N | TAK
* lub równoważną normę obowiązującą / podać nr normy /

## Sp. techn zad. 3
Specyfikacja Techniczna Zadania nr 3
Cechy przedmiotu Zamówienia | Warunki wymagane bezwzględnie | Strona oferty potwierdzające spełnienie warunku | Nazwa dokumentu potwierdzającego parametr wraz z podaniem numeru normy równoważnej
Rękawice chirurgiczne lateksowe bezpudrowe ortopedyczne
Sterylne, pakowane parami | TAK
Bezpudrowe | TAK
Ukształtowane anatomicznie z przeciwstawnym kciukiem | TAK
Oznakowane znakiem CE | TAK
Powierzchnia mikroszorstka/mikroteksturowana | TAK
Grubość na palcach min. 0,32 mm | TAK
Kolor brązowy | TAK
Długość w przedziale 287- 295 mm dla rozmiaru 7,5 | TAK
System zapobiegający zsuwaniu się rękawic (paski przylepne lub widoczne wzmocnienia rolowany rant) | TAK
Sterylizacja radiacyna | TAK
Poziom AQL po zapakowaniu max 1,5 | TAK
Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 * | TAK
Spełniające normę EN 374-2,3* | TAK
Spełniające normę EN 420* | TAK
Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu (N) mediana min 18N | TAK
* lub równoważną normę obowiązującą / podać nr normy /
* lub równoważną normę obowiązującą

## Sp. techn zad. 4
Specyfikacja Techniczna Zadania nr 4
Cechy przedmiotu Zamówienia | Warunki wymagane bezwzględnie | Strona oferty potwierdzające spełnienie warunku | Nazwa dokumentu potwierdzającego parametr wraz z podaniem numeru normy równoważnej
Rękawice mikrochirurgiczne lateksowe bezpudrowe
Sterylne, pakowane parami | TAK
Bezpudrowe | TAK
Ukształtowane anatomicznie z przeciwstawnym kciukiem | TAK
Oznakowane znakiem CE | TAK
Powierzchnia mikroszorstka/mikroteksturowana | TAK
Grubość na palcach max. 0,195 mm | TAK
Kolor brązowy | TAK
Sterylizacja radiacyna | TAK
Poziom AQL po zapakowaniu max 1,5 | TAK
Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671* | TAK
Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu (N) mediana min 9N | TAK
Spełniające normę EN 374-2,3* | TAK
Spełniające normę EN 420* | TAK
* lub równoważną normę obowiązującą / podać nr normy/

## Sp. techn zad. 5
Specyfikacja Techniczna Zadania nr 5
Cechy przedmiotu Zamówienia | Warunki wymagane bezwzględnie | Strona oferty potwierdzające spełnienie warunku | Nazwa dokumentu potwierdzającego parametr wraz z podaniem numeru normy równoważnej
Rękawice chirurgiczne syntetyczne polizoprenowe
Sterylne, pakowane parami | TAK
Bezpudrowe | TAK
Ukształtowane anatomicznie z przeciwstawnym kciukiem | TAK
Oznakowane znakiem CE | TAK
Powierzchnia mikroszorstka/mikroszorstka | TAK
Grubość na palcach min. 0,20 mm | TAK
Sterylizacja radiacyna | TAK
Poziom AQL po zapakowaniu max 1,5 | TAK
Odporne na przenikanie wirusów zgodnie z ASTM F 1671 * | TAK
Wytrzymałość na zrywanie po starzeniu (N) mediana min 12 N | TAK
Spełniające normę EN 374-2,3* | TAK
Spełniające normę EN 420* | TAK
* lub równoważną normę obowiązującą / podać nr normy /