Bydgoszcz dnia: 2025-02-18

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 1431/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne rękawic chirurgicznych na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 13/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

Pytanie nr 1 1. Dot. Zadania nr 1 Prosimy o dopuszczenie możliwości przedłożenia oświadczenia producenta na potwierdzenie brak tiuramów zamiast karty technicznej producenta. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 2. Dot. Zadania nr 1 Prosimy o dopuszczenie rękawic o wytrzymałości na zrywanie po starzeniu (N) - mediana min. 11,51 N. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi parametrami SWZ. 3. Dot. Zadania nr 1 Prosimy o dopuszczenie rękawic sterylizowanych tlenkiem etylenu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi parametrami SWZ. 4. Dot. Zadania nr 2 Prosimy o dopuszczenie rękawic o wytrzymałości na zrywanie po starzeniu (N) - mediana min. 10,32 N. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi parametrami SWZ. 5. Dot. Zadania nr 2 Prosimy o dopuszczenie rękawic sterylizowanych tlenkiem etylenu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi parametrami SWZ.

Pytanie nr 2 1. Dot. Zadania 1 Czy zamawiający dopuści przedłożenie badania w celu potwierdzenia zawartości tiuramów? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 2. Dot. Zadania 3 Czy zamawiający dopuści rękawice ortopedyczne posiadające alternatywne parametry : AQL 0,65; Grubość na palcu 0,27 – 0,32 mm, Siła zrywania przed starzeniem min 12 N, długość min 290 mm Zgodne z normami: EN 455 (1-2-3-4); EN 556; EN ISO 374-1:2016/Typ B; EN 420:2003+A1:2009; EN 16523; EN 374-2:2014; EN 374-4:2013; EN ISO 374-5:2016; EN 421:2010; ISO 13485; ISO 9001. Zgodne z Dyrektywą o Wyrobie Medycznym MDD 93/42/EEC & 2007/47/EC, Kategoria III zgodnie z Regulacją PPE (EU) 2016/425 Przebadane na : -przenikanie wirusów zgodnie z normą ASTM F 1671 -przenikanie wirusów, bakterii i grzybów zgodnie z normą EN 374-5 -przenikanie krwi syntetycznej zgodnie z normą ASTM F 1670 -przenikanie substancji chemicznych zgodnie z normą EN 374/EN 16523-1 -cement kostny zgodnie z normą ASTM F 739-12 Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający określił w formularzu specyfikacji technicznej elementy oznakowane * dopuszczając równoważne normy z odpowiednim opisaniem w formularzu. 3. Dot. Zadania 5 Czy zamawiający dopuści rękawice z alternatywnego tworzywa – Neoprenu lub Flexylonu? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

Pytanie nr 3 1. Dot. Zadania 1, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice gładkie z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie w SWZ. 2. Dot. Zadania 2, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice gładkie z mikroteksturą na całej powierzchni chwytnej? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuścił takie rozwiązanie w SWZ. 3. Dot. Zadania 3, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 4. Dot. Zadania 3, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice długości min. 287mm dla rozm. 7,5? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający określił przedział w SWZ. 5. Dot. Zadania 4, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie. 6. Dot. Zadania 5, Pozycja 1 Czy Zamawiający dopuści rękawice posiadające specjalną warstwę antypoślizgową na całej powierzchni rękawicy? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

Pytanie nr 4 1. Dot. pakietu nr 1 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic posiadających siłę zrywu po starzeniu min. 11,27 N Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi parametrami SWZ. 2. Dot. pakietu nr 2 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic posiadających siłę zrywu po starzeniu min. 11,54 N Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi parametrami SWZ. 3. Dot. pakietu nr 3 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic o grubości na palcu min. 0,18 mm oraz sile zrywu min. 11,34 N. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi parametrami SWZ. 4. Dot. pakietu nr 3 Zwracamy się z prośbą o doprecyzowanie czy Zamawiający akceptuje rolowany rant, jako system zapobiegający zsuwaniu się rękawicy Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 5. Dot. pakietu nr 5 Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic posiadających siłę zrywu po starzeniu min. 10 N Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi parametrami SWZ. 6. Dot. pakietu nr 5 Zwracamy się do Zamawiającego z prośbą o wyrażenie zgody na zaoferowanie rękawic na przenikanie wirusów zgodnie z obowiązującą na rynku europejskim normą EN ISO 374-5 (w zamian za ASTM F 1671). Normy EN IS0 374-5 oraz ASTM F1671 oparte są na tej samej metodologii i mogą być uznawane za normy równoważne Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający określił w formularzu specyfikacji technicznej elementy oznakowane * dopuszczając równoważne normy z odpowiednim opisaniem w formularzu.

Pytanie nr 5 1. Dot. Zadań 1- 5 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy oczekiwane rękawice mają spełniać wymagania jakościowe tj. zgodność z normą ISO 13485, ISO 14001 potwierdzone certyfikatem jednostki notyfikowanej załączonej do oferty? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami w specyfikacji technicznej. 2. Dot. Zadań 1,2,3,4,5 W związku z tym, że rękawice należące do kategorii III dodatkowo dzielą się na typy (A, B, C) prosimy Zamawiającego o odpowiedź, czy wymaga rękawic oznakowanych jako środek ochrony indywidualnej Kategorii III, typ min. B z adekwatnym oznakowaniem na opakowaniu? Takie podwójne oznakowanie rękawic dopuszcza je tym samym do kontaktu z materiałem zakaźnym oraz substancjami i lekami groźnymi dla zdrowia i życia personelu. Pragniemy nadmienić, że Wykonawcy często oferują produkty zarejestrowane jako ŚOI typ C, które posiadają jedynie podstawową odporność chemiczną (odporność na min. jedną substancję z listy EN ISO 374-1), co nie gwarantuje bezpieczeństwa pracy personelowi medycznemu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami w specyfikacji technicznej. 3. Dot. Zadań 2, 3, 4, 5 Zgodnie ze zmianą przepisów prawnych aktualnie obowiązującej Regulacji 2016/425 o Środkach Ochrony Indywidualnej prosimy Zamawiającego o dopuszczenie zaoferowania równoważnych norm potwierdzających przenikalności dla wirusów wg. EN 374-5 zgodnych z aktualnie obowiązującymi normami prawnymi. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający określił w formularzu specyfikacji technicznej elementy oznakowane * dopuszczając równoważne normy z odpowiednim opisaniem w formularzu. 4. Dot. Zadania 1 Z uwagi na fakt, że poziom protein w rękawicach chirurgicznych jest niezwykle istotny ze względu na bezpośredni wpływ na poziom reakcji alergicznych wśród personelu prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie, czy oczekuje obniżonego poziomu protein, tj. <20 ug/g rękawicy, potwierdzonego raportem niezależnego laboratorium z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami w specyfikacji technicznej. 5. Dot. Zadania 1 Czy Zamawiający oczekuje rękawic niepowodujących podrażnień i uczuleń, potwierdzonych raportem niezależnego laboratorium? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami w specyfikacji technicznej. 6. Dot. Zadania 2 Czy rękawice mają ograniczać ryzyko wystąpienia alergii skórnych dzięki zastosowaniu wielokrotnego wypłukiwania protein lateksowych w procesie produkcji, a tym samym czy oczekuje obniżonego poziomu protein tj. <10 ug/g rękawicy, potwierdzonego raportem niezależnego laboratorium z jasno oznaczoną na dokumencie nazwą rękawic których one dotyczą? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami w specyfikacji technicznej. 7. Dot. Zadania 2 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie czy rękawice powinny chronić personel medyczny przed groźnymi substancjami, a tym samym być odporne na penetrację min. 16 cytostatyków z czasem przenikania >240 min., zgodnie z ASTM D6978 oraz min. 7 substancji chemicznych zgodnie z EN 16523-1 na najwyższym poziomie ochrony (poziom 6), potwierdzone raportem z niezależnego laboratorium? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami w specyfikacji technicznej. 8. Dot. Zadania 2 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rękawice mają być pakowane w opakowania zewnętrzne hermetyczne foliowe umożliwiające sprawne otwieranie w każdych warunkach tj. z dodatkowym wycięciem jednego z listków? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami w specyfikacji technicznej. 9. Dot. Zadania 3 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic lateksowych dedykowanych do zabiegów ortopedycznych o podwyższonej chwytności pozwalającej na pewne prowadzenie narzędzi w suchym i mokrym środowisku, spełniające wymagania EN 455 -1,2,3,4, EN ISO 21420 lub EN 420, EN 455-1,2,3, EN ISO 374-5, ASTM F 167 lub EN ISO 374-5 VIRUS, EN 16523-1 i EN 374-4. Pozostałe zgodnie z SWZ. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami w specyfikacji technicznej. 10. Dot. Zadania 3 Czy pod pojęciem systemu zapobiegającego zsuwaniu się rękawicy Zamawiający miał na myśli mankiet z rolowanym rantem posiadający widoczne podłużne i poprzeczne wzmocnienia zapobiegające zsuwaniu się rękawicy w trakcie użytkowania, co umożliwia komfortową pracę także w trakcie dłuższych zabiegów chirurgicznych. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami w specyfikacji technicznej. 11. Dot. Zadania 3 Prosimy Zamawiającego o doprecyzowanie czy rękawice winny posiadać wewnętrzną powłokę z polimeru akrylowo-hydrożelowego skutecznie oddzielającą dłoń od protein lateksu, dodatkowo silikonowanych oraz pokrytych CPC o działaniu przeciwdrobnoustrojowym? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami w specyfikacji technicznej. 12. Dot. Zadania 4 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic dedykowanych do zabiegów mikrochirurgicznych o podwyższonej wrażliwości dotykowej z zewnętrzną warstwą antypoślizgową pozwalającą na pewne prowadzenie narzędzi w suchym i mokrym środowisku. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami w specyfikacji technicznej. 13. Dot. Zadania 4 Czy rękawice powinny skutecznie oddzielać dłoń użytkownika od protein lateksu, a tym samym posiadać wewnętrzną warstwę 100% nitrylową, dodatkowo silikonowaną oraz pokrytą chlorkiem cytylopirydyniowym o działaniu przeciwdrobnoustrojowym, która zapewnia najlepsze nakładanie na suche i wilgotne dłonie? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami w specyfikacji technicznej. 14. Dot. Zadania 4 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje, aby rękawice posiadały dodatkowe wzmocnienia w postaci z widocznych podłużnych i poprzecznych wzmocnień, zapobiegające zsuwaniu się mankietu z fartucha chirurgicznego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami w specyfikacji technicznej. 15. Dot. Zadania 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie wysokiej klasy rękawic 100% poliizoprenowych o podwyższonej wrażliwości dotykowej z zewnętrzną warstwą antypoślizgową pozwalającą na pewne prowadzenie narzędzi w suchym i mokrym środowisku. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza. 15. Dot. Zadania 5 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie rękawic syntetycznych poliizoprenowo- neoprenowych posiadających zewnętrzną warstwą z makroteksturą zapewniającą pewny chwyt oraz wewnętrzną wielowarstwową powłokę polimerową "E-Z glide" z poliakrylanem i surfaktantem, która zapewnia idealne nakładanie o sile zrywania min. 9,9N, posiadające mankiet rolowany z taśmą adhezyjną zabezpieczającą przed zsuwaniem się rękawicy. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami w specyfikacji technicznej. 16. Dot. Zadania 5 Prosimy Zamawiającego o wyjaśnienie, czy oczekuje, aby rękawice posiadały dodatkowe wzmocnienia w postaci z widocznych podłużnych i poprzecznych wzmocnień, zapobiegające zsuwaniu się mankietu z fartucha chirurgicznego? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami w specyfikacji technicznej.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 4 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Paulina Kucharska – tel. 261 417 449, paulina.kucharska@10wsk.mil.pl

Data: 18.02.2025 r.