| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac przeciwodleżynowy | 10 kompletów |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Materac | TAK |  |
|  | Materac przeciwodleżynowy zmiennociśnieniowy, do opieki długoterminowej. | TAK |  |
|  | Materac przeznaczony do profilaktyki i leczenia odleżyn wszystkich stopni (skala IV-stopniowa). | TAK |  |
|  | Materac wykonany z medycznego PU (poliuretan). | TAK |  |
|  | Materac 2-sekcyjny – komory napełniają się i opróżniają na przemian co druga. | TAK |  |
|  | Materac monoblokowy zbudowany z 16 komór w kształcie litery „V” (długość komór w części zmiennociśnieniowej większa około 10% od szerokości materaca, zapewniając zwiększoną redukcję sił tarcia i sił poprzecznie tnących. | TAK |  |
|  | Wymiary materaca 199 x 85 x 10 cm (+/- 1 cm). | TAK |  |
|  | Materac w spodnim pokrowcu ochronnym zaopatrzonym w 4 rogach w gumy mocujące. | TAK |  |
|  | Materac w pokrowcu wykonanym z dzianiny rozciągliwej dwukierunkowo. | TAK |  |
|  | Materac w pokrowcu na zamek z okapnikiem, charakteryzujący się brakiem pylenia, barierowością dla płynów (wodoodporny) i drobnoustrojów (w tym alergenów), oddychalnością (paroprzepuszczalny), łatwością układania i brakiem pamięci kształtu. Możliwość łatwego i szybkiego czyszczenia. Odporny na gotowanie, suszenie i prasowanie w temperaturze do 95°C oraz na powszechnie dostępne, wodne i alkoholowe środki dezynfekcyjne. | TAK |  |
|  | Wytrzymałość mechaniczna wg masy pacjenta (kg):≤ 200 kg. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w zawór CPR. | TAK |  |
|  | Materac z trybem transportowym – możliwość transportu pacjenta na materacu pozbawionym zasilania w czasie nie krótszym niż 24 godz. | TAK |  |
|  | Przewody materaca w pokrowcu ochronnym zakończone końcówką umożliwiającą ich łatwe zespolenie i odłączenie od pompy zasilającej materac. | TAK |  |
|  | Pompa sterująca | TAK |  |
|  | Wymiary: max 27 x 13 x 8 cm. | TAK |  |
|  | Waga max 2 kg. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230 V. | TAK |  |
|  | Przepływ powietrza 8,5 l/min. | TAK |  |
|  | Zakres ciśnienia 10-60 mm/Hg. | TAK |  |
|  | Praca pompy w następujących trybach do wyboru: - zmiennociśnieniowy, - statyczny (stałociśnieniowy), - maksymalnego wypełnienia (pielęgnacyjny) z automatycznym powrotem po 30 minutach do trybu zmiennociśnieniowego. | TAK |  |
|  | Czas cyklu pracy pompy w trybie zmiennociśnieniowym - 10 minut. | TAK |  |
|  | Cyfrowa regulacja wagi. | TAK |  |
|  | Automatyczny wybór wartości ciśnienia po ustawieniu masy ciała pacjenta. | TAK |  |
|  | Pompa posiada alarm wizualny i dźwiękowy niewłaściwego (niskiego) ciśnienia i awarii zasilania. | TAK |  |
|  | Pompa z możliwością wyciszenia alarmów. | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w zewnętrzny filtr powietrza (przeciw tłuszczowy lub antybakteryjny). | TAK |  |
|  | Funkcja blokady panelu sterowania, która chroni pacjenta przed przypadkowym wprowadzeniem zmian ustawień lub przez osoby nieuprawnione. | TAK |  |
|  | Pompa z uchwytami umożliwiającymi powieszenie jej na ramie łóżka. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Instrukcjaobsługiprzedmiotuofertywjęzykupolskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów. | TAK |  |
|  | Dostawcazobowiązujesiędo: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |