| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Materac przeciwodleżynowy | 5kompletów |  |  |  |  |  |  |

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podać zakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Materac powietrzny, przeciwodleżynowy, zmiennociśnieniowy, niskociśnieniowy. | TAK |  |
|  | Rozmiar materaca 90cm x 200cm. | TAK |  |
|  | Wysokość materaca 17 cm. | TAK |  |
|  | Waga materaca 12 kg. | TAK |  |
|  | Wymiary pompy zewnętrznej 29x20x12 cm. | TAK |  |
|  | Masa pompy 2,2 kg. | TAK |  |
|  | Materac 3 strefowy: - 1 strefa: głowy – 3 komory pracujące w trybie stałego niskiego ciśnienia, - 2 strefa: klatki piersiowej, krzyżowa, ud – 12 komór pracujących w trybie zmiennego niskiego ciśnienia lub stałego niskiego ciśnienia (z możliwością wyboru), - 3 strefa: pięt – 9 komór pracujących w trybie stałego niskiego ciśnienia. | TAK |  |
|  | Materac składa się z 24 komór. | TAK |  |
|  | Strefa pięt – pod komorami powietrznymi pianka, nachylona pod kątem 5˚. | TAK |  |
|  | Konstrukcja materaca zawiera zintegrowaną warstwę podkładu z pianki. Brak konieczności podkładania pod materac powietrzny materaca piankowego. | TAK |  |
|  | Możliwość rozłączenia warstwy komór powietrznych od podkładu z pianki i stosowania jej w funkcji nakładki powietrznej. | TAK |  |
|  | Materac w pokrowcu wodoszczelnym ze zgrzewanymi krawędziami, antystatycznym, niealergizującym, bakteriostatycznym i grzybostatycznym, wykonanym z tkaniny rozciągliwej w dwóch kierunkach. | TAK |  |
|  | Materac przystosowany do mycia i dezynfekcji. Zamek pokrowca 360° (łatwość zdjęcia i czyszczenia) zakryty, chroniony przed łatwym zanieczyszczeniem. | TAK |  |
|  | Moduł sterujący pompy wyposażony w przyciski membranowe ułatwiające jego dezynfekcję. | TAK |  |
|  | Funkcja natychmiastowego utwardzenia powierzchni materaca w celu ułatwienia codziennych procedur pielęgniarskich. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w zawór natychmiastowego opróżniania - CPR oznaczony wyraźnym napisem i wyróżniający się kolorem. | TAK |  |
|  | Możliwość manualnego dostosowania poziomu ciśnienia w komorach, dla indywidualnego komfortu pacjenta. | TAK |  |
|  | Materac zaprojektowany do pracy w dwóch trybach terapeutycznych (z możliwością wyboru): ciągłego i zmiennego niskiego ciśnienia. | TAK |  |
|  | Wybór optymalnego czasu długości cyklu trybu zmiennego niskiego ciśnienia. Możliwość zaprogramowania cyklu o długości 10, 15, 20 lub 25 minut. | TAK |  |
|  | Manualna oraz automatyczna blokada funkcji, aktywowana po 5min. nieużywania panelu sterowania, | TAK |  |
|  | Dźwiękowy i wizualny alarm zbyt niskiego ciśnienia i awarii oraz braku zasilania, z możliwością wyciszenia. | TAK |  |
|  | Bezpieczne obciążenie robocze 250 kg. | TAK |  |
|  | Limit wagowy gwarantujący skuteczność terapii w pozycji leżącej - 140kg. | TAK |  |
|  | Materac wyposażony w system kontroli ciśnienia gwarantujący rozkład optymalnego niskiego ciśnienia w komorach. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Instrukcjaobsługiprzedmiotuofertywjęzykupolskim (1szt. papierowa dostarczona wraz dostawą). | TAK |  |
|  | Deklaracja(e) zgodności CE. | TAK |  |
|  | Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów. | TAK |  |
|  | Dostawcazobowiązujesiędo: - dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego, - dokonania szkolenia w zakresie obsługi przedmiotu zamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy. | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |