| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pulsoksymetr | 3komplety |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podaćzakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Urządzenie do monitorowania saturacji w technologii Masimo SET. | TAK |  |
|  | Możliwość pomiaru SPO2, PR, PI, NBP oraz możliwość rozbudowy o dodatkowe pomiary tj. PVI, SpHb, SpMet, SpCO, SpOC, ORi, Rra, RRp. | TAK |  |
|  | Prosty i intuicyjny w obsłudze, komunikacja przy pomocy czytelnych ikon ekranowych, obsługa dotykowa z obsługą rotacji ekranu. | TAK |  |
|  | Jasny, kolorowy wyświetlacz LCD z ręczną regulacją jasności. | TAK |  |
|  | Automatyczne dostosowywanie jasności ekranu, w celu zoptymalizowania widoczności wróżnych warunkach. | TAK |  |
|  | Wyświetlanie w wysokiej rozdzielczości krzywej pletyzmograficznej pacjenta. | TAK |  |
|  | Trendy 96 godzin. | TAK |  |
|  | Saturacja (%SpO2): 70-100%. | TAK |  |
|  | Puls (PR): 25-240bpm. | TAK |  |
|  | Dźwiękowe i wizualne alarmy. | TAK |  |
|  | Praca na baterii do 7godzin. | TAK |  |
|  | Czas ładowania: 3h. | TAK |  |
|  | Komunikacja przez WiFi, Bluetooth, wezwanie pielęgniarki, Ethernet, Port USB. | TAK |  |
|  | Złącze zasilania (110/220V). | TAK |  |
|  | Waga urządzenia max. 1,4 kg. | TAK |  |
|  | Stopień ochrony IP21. | TAK |  |
|  | Wymiary: 22.9 cm x 16.5 cm x 10.2 cm | TAK |  |
|  | W zestawie: sensor SpO2 gumowy, bateria, ładowarka, kabel połączeniowy. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów. | TAK |  |
|  | Dostawcazobowiązujesiędo: -dokonania na własny koszt dostawy na teren siedziby Zamawiającego. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |