| Lp. | Nazwa sprzętu | Ilość | Producent/typ | Cena jedn. netto [PLN] | VAT [%] | Cena jedn. brutto [PLN] | Wartość brutto [PLN] |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pompa infuzyjna objętościowa | 4komplety |  |  |  |  |  |  |

Parametry techniczne

| Lp. | Wymagania techniczne | Wartość wymagana | Wartość Oferowana / podaćzakresy/ opisać/ wskazać numer strony w ofercie z potwierdzeniem parametru |
| --- | --- | --- | --- |
| Parametry ogólne |  |  |  |
|  | Pompa objętościowa sterowana elektronicznie przeznaczona do stosowania u dorosłych do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem standardowych medycznych dróg dostępu. Do tych dróg należą m.in.: droga dożylna, dotętnicza, podskórna, zewnątrzoponowa i dojelitowa. | TAK |  |
|  | Zasilanie 230V 50 Hz, bezpośrednio z sieci. | TAK |  |
|  | Klasa ochronności II lub równoważna. | TAK |  |
|  | Masa pompy gotowej do użycia poniżej 2 kg. | TAK |  |
|  | Dokładność podaży +/- 3%. | TAK |  |
|  | Menu pompy w języku polskim. | TAK |  |
|  | Instrukcja obsługi zaimplemetnowana w menu pompy, ułatwiająca obsługę urządzenia podczas zakładania linii jednorazowej. | TAK |  |
|  | Stopień ochrony IP 44 lub równoważny, chroniący przed bryzgami wody z dowolnego kierunku. | TAK |  |
|  | Kolorowy wyświetlacz 5" umożliwiający pełne dotykowe sterowanie i obsługę pompy. Wysoka rozdzielczość wyświetlanych informacji, min. 800x240 punktów. | TAK |  |
|  | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy. Możliwość łączenia pomp w moduły i przenoszenia bez użycia stacji dokującej - 3 pompy na jednym uchwycie. Odłączalny chwyt do mocowania pompy do stojaków infuzyjnych, oraz szyn poziomych. Zakres regulacji min. 20-40mm. | TAK |  |
|  | Linia infuzyjna mocowana od przodu, chroniona przez drzwiczki pompy. Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem składający się z dwóch elementów – jeden w pompie jeden na drenie. | TAK |  |
|  | Dostępne linie infuzyjne do szerokiego spektrum terapii: podstawowe bezbarwne, chroniące przed światłem, do transfuzji, do terapii przeciwbólowych pracujące w systemie NRFit, do antybiotykoterapii, wielodrożne do onkologii pracujące w systemie zamkniętym, oraz dojelitowe pracujące w systemie ENFit. | TAK |  |
|  | Zatrzaskowe mocowanie w stacji dokującej, bez konieczności przykręcania. | TAK |  |
|  | Komunikacja pomiędzy pompą a stacja dokującą odbywa się za pośrednictwem IrDA. | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w moduł łączności bezprzewodowej WLAN umożliwiający podłączenie urządzenia do szpitalnego systemu informatycznego. | TAK |  |
|  | Możliwość zdalnej aktualizacji oprogramowania pompy, oraz biblioteki leków bez konieczności przerywania pracy pompy. | TAK |  |
|  | Aplikacja do zarządzania flotą urządzeń oraz topologią połączeń.Pozwalająca na obserwację i zarządzanie stanem technicznym i danymi technicznymi urządzeń medycznych np. numer seryjny, lokalizacja, plik biblioteki leków - w ramach aplikacji (po zabezpieczonym zalogowaniu na dowolnym terminalu wpiętym do sieci szpitalnej). Możliwość dowolnej modyfikacji przez użytkownika bibliotek leków, numeru inwentarzowego. Dodatkowo aplikacja oferująca funkcję zdalnej aktualizacji (również bezprzewodowo), tzn. przesyłania plików (np: firmware, biblioteki leków, pliki konfiguracyjne) pomiędzy platformą a podłączonymi do niej urządzeniami medycznymi. | TAK |  |
|  | Zakres prędkości infuzji min. 0,1 do 1200 ml/h. Zmiana prędkości podaży bez przerywania infuzji. | TAK |  |
|  | Wstępnie wybierana objętość w zakresie 0,10 - 9999 ml , w zakresie 0,01 ml — 99,99 ml programowana w krokach co 0,01 ml. | TAK |  |
|  | Wstępnie wybierany czas w zakresie 00h 01min - 99h 59min. | TAK |  |
|  | Automatyczna kalkulacja prędkości podaży po wprowadzeniu objętości i czasu. | TAK |  |
|  | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq, z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h). | TAK |  |
|  | Pompa wyposażona w system redukcji błędów dawki. | TAK |  |
|  | System automatycznej redukcji bolusa po alarmie ciśnienia okluzji. | TAK |  |
|  | Bolus: Prędkość bolusa możliwa do zaprogramowania w zakresie1-1200 ml/h. | TAK |  |
|  | Tryby bolusa: - bolus na żądanie, - bolus programowany z automatyczną kalkulacją prędkości po wprowadzeniu objętości i czasu. | TAK |  |
|  | Możliwość podaży bolusa w jednostkach mg, mcg, mmol, mEq oraz jednostkach wagowych. | TAK |  |
|  | Tryb stand-by w zakresie od 1 min do 24 godzin z programowaniem co 1 minutę. | TAK |  |
|  | Regulacja intensywności podświetlenia na 9 poziomach. | TAK |  |
|  | Biblioteka leków z możliwością wpisu min.10 000 leków, z możliwością podzielenia na min. 30 kategorii i 15 profili pacjentów. | TAK |  |
|  | Każdy lek może być powiązany z limitami miękkimi, z limitami twardymi, oraz kolorowymi etykietami - min. 30 kombinacji kolorystycznych. | TAK |  |
|  | Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystąpieniu dowolnego alarmu. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera, lub zdalnie poprzez sieć szpitalną z centralnego serwera. | TAK |  |
|  | Ciśnienie okluzji możliwe do ustawienia na min. 9 poziomach w zakresie od 50 do 825 mmHg. Wskaźnik ciśnienia okluzji stale widoczny na wyświetlaczu pompy. | TAK |  |
|  | Wbudowany akumulator litowo – jonowy: - zasilanie z wbudowanego akumulatora ok. 6 godz. przy przepływie 100 ml/h, - czas ponownego ładowania ok. 5 godz., - na wyświetlaczu widoczna precyzyjna informacja o pozostałym czasie pracy akumulatora w godzinach i minutach, - automatyczne ładowanie akumulatora w pompie podłączonej do zasilania sieciowego, | TAK |  |
|  | Pobór mocy w normalnych warunkach pracy ok. 6 W. | TAK |  |
|  | Rozbudowany system alarmów wizualnych i dźwiękowych. | TAK |  |
|  | Czułość techniczna wykrywania pęcherzyków powietrza≥ 0.01 mL. | TAK |  |
|  | Historia pracy dostępna z menu pompy, z możliwością zapisania do 1000 zdarzeń. | TAK |  |
|  | Możliwość wprowadzenia informacji o dacie następnego przeglądu technicznego i wyświetlania jej przy każdym uruchomieniu pompy. | TAK |  |
|  | Stojak na postawie jezdnej z czteroma haczykami na płyny wraz z listwą zasilającą do zaoferowanych pomp infuzyjnych objętościowych – 4 szt. | TAK |  |
| Inne wymagania |  |  |  |
|  | Urządzenia fabrycznie nowe, rok produkcji 2024. | TAK |  |
|  | Oświadczamy,żeprzedmiotofertyjestkompletnyibędziegotowydopracyzgodniezinstrukcjąobsługibezżadnychdodatkowychzakupów. | TAK |  |
|  | Dostawcazobowiązujesiędo: -dokonaniainstalacjiwewskazanymmiejscuprzezzamawiającego, -dokonaniaszkoleniawzakresieobsługiprzedmiotuzamówienia. | TAK |  |
| Warunki gwarancji i serwisu |  |  |  |
|  | Gwarancja – 24 miesiące Długość udzielanej gwarancji – minimum 24 miesiące - maksymalnie 60 miesięcy | TAK |  |
|  | Autoryzowany serwis na terenie Polski. | TAK |  |
|  | Czas reakcji serwisu na zgłoszenie z podjęciem naprawy (nie dłuższy niż 48h w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy) liczony od dnia zgłoszenia usterki. | TAK |  |
|  | Czas naprawy bez użycia części zamiennych (nie dłuższy niż 24 h) liczony od momentu podjęcia naprawy. | TAK |  |
|  | Czas naprawy z użyciem części zamiennych (nie dłuższy niż 48 h) liczony od momentu podjęcia naprawy | TAK |  |
|  | Godziny i sposób przyjmowania zgłoszeń o awariach. | TAK |  |
|  | Dostawca zobowiązany jest do wykonania obowiązkowych przeglądów technicznych w okresie obowiązywania gwarancji bez dodatkowej zapłaty, zgodnie z harmonogramem wymaganym przez producenta, ostatni z tych przeglądów w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji. | TAK |  |
|  | Czas naprawy gwarancyjnej (nie więcej niż 7 dni kalendarzowych), po przekroczeniu którego przedłuża się gwarancję o 3-krotny czas przerwy w eksploatacji. | TAK |  |
|  | Liczba napraw gwarancyjnych tego samego podzespołu uprawniająca do wymiany tego podzespołu oraz podzespołów bezpośrednio mających wpływ na jego funkcjonowanie na nowe (nie więcej niż 3). | TAK |  |
|  | Dostępność części zamiennych przez okres 10 lat od momentu dostarczenia. | TAK |  |