OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Dostawa wraz z instalacją systemu dyfraktometrycznego składającego się z:

- Dyfraktometr

Dyfraktometr powinien pracować w geometrii odbiciowej, w układzie θ/2θ (theta/2theta),  pozwalający na rejestrację promieniowania X w zakresie kąta braggowskiego  2θ: co najmniej od -3 do 145 °, przy dokładności kroku pomiarowego w zakresie kąta 2θ równym bądź lepszym niż 0.01°,

Optyka wiązki pierwotnej promieniowania rentgenowskiego powinna zawierać wymienne szczelinę stałe, szczelinę ograniczającą wysokość wiązki padającej nie mniej niż 9 mm oraz szczelinę Sollera o rozbieżności kątowej nie mniejszej niż 1° a maksymalnie 3°.

Optyka wiązki wtórnej powinna obejmować szczelinę  Sollera o rozbieżności kątowej nie mniejszej niż 1° a maksymalnie 3°.

Sterowanie dyfraktometrem powinno odbywać się z użyciem komputera zewnętrznego (parametry systemu komputerowego dobrane adekwatnie do wymagań urządzenia) z systemem Windows 11. W przypadku systemu wyposażonego w zintegrowany panel dotykowy, wymagana jest pełna funkcjonalność urządzenia  przy wyłączonym panelu dotykowym. Wymagana jest możliwość zainstalowania zarówno oprogramowania sterującego dyfraktometrem jak i pakietu programowego do analizy jakościowej, ilościowej, z odpowiednią wydajnością obliczeń i parametrami monitora (min. 27 cali). Wraz z urządzaniem powinno zostać dostarczone oprogramowanie sterujące oraz oprogramowanie do analizy jakościowej i  ilościowej.

Lampa rentgenowska i generator wysokiego napięcia – jako źródło promieniowania wymagana jest lampa rentgenowska o mocy przynajmniej 1000 W z anodą miedzianą, która przy otwieraniu dyfraktometru pozostaje włączona. Lampa musi być chłodzona z zewnętrznego systemu chłodzenia o mocy chłodniczej nie mniejszej niż 900 W gwarantujący stabilizację temperatury nie gorszą niż ±1st.C, wyświetlanie i nastawianie temperatury: cyfrowe; zakres ciśnienia wody: regulowany od 0,1 – 0,3MPa; przepływ wody: regulowany do 1-6 l/min; zbiornik wody poj. co najmniej 8l. Lampa powinna być zasilana za pomocą generatora wysokiego napięcia o mocy przynajmniej 600 W i napięciu co najmniej 40 kV.

Stolik/uchwyt na próbki - uniwersalny jednopozycyjny do preparatów proszkowych, przeznaczony do pomiaru próbek w geometrii odbiciowej. Do systemu powinna być dołączona przynajmniej 1 próbka standardu do kalibracji dyfraktometru, oraz uchwyty (holdery) próbek.

Wymiary fizyczne – dyfraktometr powinien cechować się wymiarami maksymalnymi nie przekraczającymi 630 mm x 460 mm x 730 mm (szerokość x głębokość x wysokość) i masą maksymalnie do 90 kg. Zasilanie jednofazowe: 100-240 V, 50-60 Hz (oferent powinien wskazać maksymalne obciążenie punktowe).

Możliwości dalszej rozbudowy systemu – dyfraktometr powinien posiadać możliwość rozbudowy systemu o następujące komponenty:

detektor półprzewodnikowy - krzemowy (1D, 0D), autosampler (min. 6 pozycji), monochromator grafitowy współpracujący z detektorami - scyntylacyjnym lub półprzewodnikowym, przystawkę temperaturową do pomiarów wysokotemperaturowych możliwą od zintegrowania z oprogramowaniem sterującym dyfraktometru do prowadzenia pomiarów XRD w zakresie temperatury od temperatury pokojowej do 450 °C.

Gwarancja: minimum 12 miesięcy, czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki do 48 godzin.

- Detektor

W ramach planowanego zakupu dostarczony ma być punktowy detektor scyntylacyjny NaI (Tl) umożliwiający rejestrację odbitego promieniowania rentgenowskiego. Średnica minimalna detektora wynosić powinna nie mniej niż 22 mm, a preferowany kształt powierzchni aktywnej detektora - kolisty. Detektor powinien mieć możliwość bezproblemowej instalacji w dyfraktometrze oraz współpracować z dyfraktometrem i oprogramowaniem sterującym dyfraktometru. Scyntylator. Detektor powinien zawierać absorber Cu 0,2mm (x2), filtr Ni (typowo 0,015 mm) dla promieniowania Cu oraz szczelinę przeciwrozproszeniową 1,25° (lub o odpowiednim dobranym zakresie ale nie więcej niż 1,5°).

Gwarancja: minimum 12 miesięcy, czas reakcji serwisu na zgłoszenie usterki do 48 godzin.