Bydgoszcz dnia: 2025-02-25

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 1658/24

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawa drobnego sprzętu. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 15/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 1. Czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu przyszłej umowy w zakresie zapisów § 8 Ust. 1: 1.Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w następujących przypadkach: 1) 10% wartości niezrealizowanej części umowy brutto, o której mowa w §1 ust. 4 za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, 2) 0,5 % wartości niezrealizowanej części umowy brutto, o której mowa w § 1 ust. 4 za każdy dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu umowy w terminie określonym w § 2 ust. 1 umowy, 3) 0,5 % wartości brutto wadliwej części umowy, o której mowa w § 1 ust. 4 za każdy dzień zwłoki w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji i rękojmi ponad termin wskazany przez Zamawiającego na usunięcie wad, Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

PYTANIE NR 2 Pytanie 1. Tabela Parametry ogólne pkt. 5: Czy Zamawiający dopuści pompę o wymiarach zewnętrznych minimalnie różniących się: 28x20x11 cm? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian Pytanie 2. Tabela Parametry ogólne pkt.6 : Czy Zamawiający dopuści pompę o masie własnej 2,6 kg? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian Pytanie 3. Tabela Parametry ogólne pkt. 8 : Czy Zamawiający dopuści materac składający się z 27 komór? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian

PYTANIE NR 3 Czy Zamawiający dopuści baterie 3xAA zamiast 3xAAA? Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza.

PYTANIE NR 4 PAKIET 1 1) Czy Zamawiający dopuści wysokiej klasy aparat EKG o wymiarach 330x230x140 mm? Podane w OPZ wymiary znacząco zawężają wybór dostępnych urządzeń, co może ograniczać konkurencyjność i możliwość przedstawienia korzystniejszych ofert. Szerszy zakres dopuszczalnych wymiarów pozwoliłby na bardziej konkurencyjny wybór, co mogłoby przynieść korzyści zarówno pod względem jakości, jak i ceny. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 2) Czy Zamawiający dopuści wydruk badania EKG na papierze o 112mm x 25m? Zaproponowane wymiary pozwalają na rejestrowanie wykresu na wystarczająco dużym obszarze. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian 3) Czy Zamawiający rozważy rezygnację z wymogu posiadania funkcji „freeze” w aparacie EKG? Wysokiej klasy aparaty EKG bez tej funkcji również zapewniają precyzyjną diagnostykę, a rezygnacja z tego wymogu mogłaby poszerzyć możliwości wyboru urządzeń, optymalizując koszty zakupu przy zachowaniu wysokiej jakości badań. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian

PYTANIE  NR 5

ZADANIE 4

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności w zakresie poz. 1-29 materacy o poniższych parametrach

- Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odle.yn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 230 kg

- Materac kładziony bezpośrednio na le.e .o.ka

-Rozmiar materaca 85 x 200 cm, wysoko.. 20 cm

-Komory materaca nylonowo . poliuretanowe

-Materac składający się z 20 komor

-Komory materaca podzielone na 3 sekcje, możliwość wymiany całej sekcji

-Wbudowany powietrzny materac bezpieczeństwa

-Zawór CPR zintegrowany ze złączem przewodu powietrznego

-Obniżona komory w sekcji pi.t w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze

-Pokrowiec materaca wyposażony w tunel zabezpieczający przewód zasilający

-Materac posiadający trwale oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na złączu CPR

materaca zawierającej informacje na temat materaca, co najmniej: model materaca, wymiary

materaca, dopuszczalna waga użytkownika.

-Pokrowiec zawierający trwale oznaczenie w postaci wszytej etykiety zawierającej informacje

na temat pokrowca, co najmniej: wymiar pokrowca, dat. produkcji, instrukcję. prania

pokrowca.

-Materac wyposażony miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny,

składający się z górnej warstwy o gramaturze 180 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej

pokrytej poliuretanem o przepuszczalno.ci pary wodnej na poziomie min. .500 gr/m2/24H oraz dolnej antypoślizgowej warstwy, przeznaczony do prania w temp. 95°C i suszenia w

suszarce, przystosowany do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie

alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu

chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu do 10000 ppm/1%.

-Komory materaca, przewody oraz moduł CPR przystosowane do czyszczenia środkami na środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo

środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu 10000

ppm/1%.

-Pompa przeznaczona do współpracy z kilkoma typami dedykowanych materaców

przeciwodleżynowych w formie nakładki i kładzionych bezpośrednio

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian

ZADANIE 5

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności w zakresie poz. 1-22 materacy o poniższych parametrach

-Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 230 kg

-Materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka

-Rozmiar materaca 85 x 200 cm, wysokość 20 cm

-Komory materaca nylonowo – poliuretanowe

-Materac składający się z 20 komór

-Komory materaca podzielone na 3 sekcje, możliwość wymiany całej sekcji

-Wbudowany powietrzny materac bezpieczeństwa

-Zawór CPR zintegrowany ze złączem przewodu powietrznego

-Obniżona komory w sekcji pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze

-Pokrowiec materaca wyposażony w tunel zabezpieczający przewód zasilający

-Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na złączu CPR materaca zawierającej informacje na temat materaca, co najmniej: model materaca, wymiary materaca, dopuszczalna waga użytkownika.

-Pokrowiec zawierający trwałe oznaczenie w postaci wszytej etykiety zawierającej informacje na temat pokrowca, co najmniej: wymiar pokrowca, datę produkcji, instrukcję prania pokrowca.

-Materac wyposażony miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, składający się z górnej warstwy o gramaturze 180 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. ≥500 gr/m²/24H oraz dolnej antypoślizgowej warstwy, przeznaczony do prania w temp. 95°C i suszenia w suszarce, przystosowany do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu do 10000 ppm/1%.

-Komory materaca, przewody oraz moduł CPR przystosowane do czyszczenia środkami na bazie roztworu zawierającego alkohol z substancjami powierzchniowo czynnymi lub bez takich substancji, substancje utleniające, chlor w stężeniu maksymalnie 10 000 ppm/1% lub nadtlenek wodoru w stężeniu maksymalnie 10 000 ppm/1%

- W przypadku awarii zasilania materac pozostaje w pełni napompowany bez wycieku powietrza

- Cyfrowa pompa z łatwym w obsłudze panelem sterowania wyposażonym w:

- funkcja blokady panelu

- przycisk funkcji maksymalnego wypełnienia z indykatorem aktywacji

przycisk funkcji wyciszenia alarmu dźwiękowego z indykatorem aktywacji *diodowy wskaźnik odłączenia zaworu CPR

- diodowy wskaźnik wystąpienia błędu

- diodowy wskaźnik kodu błędu

- funkcja trybu naprzemiennego i stałego

- przycisk ustawienia komfortu

- 3 tryby pracy: tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy, tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy, tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20 min.

-Dwa tryby transportowe realizowane poprzez zamknięcie przewodu materaca za pomocą zintegrowanej pokrywy lub wyjęcie zasilacza z gniazdka ściennego i pozostawieniu jednostki sterującej wiszącej na szczycie łóżka, w obu przypadkach materac pozostanie napompowany przez co najmniej 12 godzin.

-Czas trwania cyklu w trybach dynamicznych regulowany: 10, 15, 20 lub 25 min

-Pompa wyposażona w funkcję 2 stopniowej korekty/zwiększenia poziomu ciśnienia w komorach, realizowana na podstawie automatycznego ustawienia dokonywanego przez pompę zgodnie z masą użytkownika – wykorzystywana w celu lepszego dostosowania komfortu do potrzeb pacjenta lub w sytuacji, gdy tylko część materaca znajduje się pod obciążeniem, na przykład u osób po amputacji kończyn.

-Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą max. 25 dbA (pomiar wg. EN ISO 11201)

-Pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP42

-Maksymalna waga pompy 1,7 kg

-Pompa zasilana niskim napięciem - max 12V za pomocą dedykowanego zasilacza zewnętrznego 100–240 V / 50–60 Hz / 0,6 A

-Pompa przystosowana do zawieszenia na szczycie łóżka – wyposażona w uchwyty pokryte tworzywem z regulacją rozstawu

-Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury systemu, nieprawidłowego zasilania, wizualny alarm nieszczelności ze wskazaniem sekcji

-Możliwość wyciszenia alarmu dedykowanym przyciskiem, wstrzymanie alarmu dźwiękowego na 5 minut

-Wbudowany w pompę filtr powietrza

-Jednostka sterująca przystosowana do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu 10000 ppm/1%.

-Pompa przeznaczona do współpracy z kilkoma typami dedykowanych materaców przeciwodleżynowych w formie nakładki i kładzionych bezpośrednio

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian

# ZADANIE 6

Prosimy o dopuszczenie na zasadzie równoważności w zakresie poz. 1-24 materacy o poniższych parametrach

-Materac przeznaczony do stosowania w profilaktyce i leczeniu odleżyn do IV stopnia włącznie

według skali IV stopniowej u pacjentów o wadze do 230 kg

-Materac kładziony bezpośrednio na leże łóżka

-Rozmiar materaca 85 x 200 cm, wysokość 20 cm

-Komory materaca nylonowo – poliuretanowe

-Materac składający się z 20 komór

-Komory materaca podzielone na 3 sekcje, możliwość wymiany całej sekcji

-Wbudowany powietrzny materac bezpieczeństwa

-Zawór CPR zintegrowany ze złączem przewodu powietrznego

-Obniżona komory w sekcji pięt w celu dodatkowej redukcji ucisku na tym obszarze

-Pokrowiec materaca wyposażony w tunel zabezpieczający przewód zasilający

-Materac posiadający trwałe oznaczenie w postaci etykiety umieszczonej na złączu CPR materaca zawierającej informacje na temat materaca, co najmniej: model materaca, wymiary materaca, dopuszczalna waga użytkownika.

-Pokrowiec zawierający trwałe oznaczenie w postaci wszytej etykiety zawierającej informacje na temat pokrowca, co najmniej: wymiar pokrowca, datę produkcji, instrukcję prania pokrowca.

-Materac wyposażony miękki, elastyczny pokrowiec zewnętrzny, paroprzepuszczalny, składający się z górnej warstwy o gramaturze 180 gr/m2 wykonanej z tkaniny poliestrowej pokrytej poliuretanem o przepuszczalności pary wodnej na poziomie min. ≥500 gr/m²/24H oraz dolnej antypoślizgowej warstwy, przeznaczony do prania w temp. 95°C i suszenia w suszarce, przystosowany do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu do 10000 ppm/1%.

-Komory materaca, przewody oraz moduł CPR przystosowane do czyszczenia środkami na bazie roztworu zawierającego alkohol z substancjami powierzchniowo czynnymi lub bez takich substancji, substancje utleniające, chlor w stężeniu maksymalnie 10 000 ppm/1% lub nadtlenek wodoru w stężeniu maksymalnie 10 000 ppm/1%

-W przypadku awarii zasilania materac pozostaje w pełni napompowany bez wycieku powietrza

-Cyfrowa pompa z łatwym w obsłudze panelem sterowania wyposażonym w:

- funkcja blokady panelu

- przycisk funkcji maksymalnego wypełnienia z indykatorem aktywacji

- przycisk funkcji wyciszenia alarmu dźwiękowego z indykatorem aktywacji

*diodowy wskaźnik odłączenia zaworu CPR

- diodowy wskaźnik wystąpienia błędu

- diodowy wskaźnik kodu błędu

- funkcja trybu naprzemiennego i stałego

- przycisk ustawienia komfortu

-3 tryby pracy: tryb terapeutyczny zmiennociśnieniowy, tryb terapeutyczny statyczny niskociśnieniowy, tryb statyczny pielęgnacyjny z automatycznym powrotem do trybu terapeutycznego po 20 min.

-Dwa tryby transportowe realizowane poprzez zamknięcie przewodu materaca za pomocą zintegrowanej pokrywy lub wyjęcie zasilacza z gniazdka ściennego i pozostawieniu jednostki sterującej wiszącej na szczycie łóżka, w obu przypadkach materac pozostanie napompowany przez co najmniej 12 godzin.

-Czas trwania cyklu w trybach dynamicznych regulowany: 10, 15, 20 lub 25 min

-Pompa wyposażona w funkcję 2 stopniowej korekty/zwiększenia poziomu ciśnienia w

- komorach, realizowana na podstawie automatycznego ustawienia dokonywanego przez pompę zgodnie z masą użytkownika – wykorzystywana w celu lepszego dostosowania komfortu do potrzeb pacjenta lub w sytuacji, gdy tylko część materaca znajduje się pod obciążeniem, na przykład u osób po amputacji kończyn.

- -Pompa wolna od wibracji, charakteryzująca się bardzo cichą pracą max. 25 dbA (pomiar wg. EN ISO 11201)

- -Pompa odporna na zalanie na poziomie minimum IP42

- -Maksymalna waga pompy 1,7 kg

- -Pompa zasilana niskim napięciem - max 12V za pomocą dedykowanego zasilacza zewnętrznego 100–240 V / 50–60 Hz / 0,6 A

- -Pompa przystosowana do zawieszenia na szczycie łóżka – wyposażona w uchwyty pokryte tworzywem z regulacją rozstawu

- -Dźwiękowy i wizualny alarm niskiego ciśnienia, wysokiego ciśnienia, wysokiej temperatury systemu, nieprawidłowego zasilania, wizualny alarm nieszczelności ze wskazaniem sekcji

- -Możliwość wyciszenia alarmu dedykowanym przyciskiem, wstrzymanie alarmu dźwiękowego na 5 minut

- -Wbudowany w pompę filtr powietrza

- -Jednostka sterująca przystosowana do dezynfekcji powierzchniowej oraz czyszczenia środkami na bazie alkoholu ze środkami powierzchniowo czynnymi lub bez nich albo środkami na bazie roztworu chloru lub nadtlenku wodoru o maksymalnym stężeniu 10000 ppm/1%.

- -Pompa przeznaczona do współpracy z kilkoma typami dedykowanych materaców przeciwodleżynowych w formie nakładki i kładzionych bezpośrednio

Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego:

Zamawiający pozostawia zapisy SWZ bez zmian

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – Wykonawcy poprzez str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

Data: 25.02.2025 r.