
Kraków dnia: 2025-02-28
Akademia Górniczo - Hutnicza

im. Stanisława Staszica w Krakowie

Dział Zamówień Publicznych
Al. Mickiewicza 30
30-059 Kraków
WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie publiczne

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ I POWIADOMIENIE O ZMIANACH SWZ II
Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, prowadzonego w trybie: przetarg nieograniczony pn. ”Dostawa wirówki laboratoryjnej dla WEiP- DE-dzp.272-40/25” – znak sprawy DE-dzp.272-40/25.
Zamawiający, Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2024.1320 t.j. ze zm.) udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:
	Treść zapytań brzmi następująco: 

Proszę o potwierdzenie informacji odnośnie odrzucenia możliwości zaakceptowania wirnika kątowego 6x50ml z maksymalną prędkością wirowania w oferowanej wirówce 13 000rpm.

Chciałbym nadmienić że wymagane parametry techniczne spełnia jeden znany mi model wirówki poza jednym parametrem.

Wymagany rotor 6x50 ml w innych modelach wirówek tego producenta umożliwia wirowanie 
z prędkością 21 000 rpm natomiast w wyspecyfikowanej wirówce rotor ten (automatycznie identyfikowany) można rozpędzić jedynie do 13 000rpm.

Jeżeli jest to wymagany parametr krytyczny to proszę o informację czy  Zamawiający dopuści wirówkę o następujących paramentach:

· Wymiary zewnętrzne: (nie więcej niż) 52 cm x 42 cm x 73 cm (głębokość x wysokość 
x szerokość)

· Masa bez rotora: nie więcej niż 91 kg

· Zasilanie: 230 V, 50 Hz, nie więcej niż 1600 W.

Pozostałe parametry nie gorsze niż wymagane.
Odpowiedź Zamawiającego:

Ze względu na parametry procesowe i dostępną przestrzeń laboratoryjną konieczne jest spełnienie wymagań opisanych w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia:

• Do wirówki ma być dołączony wirnik kątowy przystosowany do jednoczesnego wirowania co najmniej 6 próbek, o objętości co najmniej 50 ml każda, z prędkością obrotową co najmniej 15 000 obr/min.
Ponadto, w odpowiedzi na zapytania, Zamawiający dokonuje zmian zapisów w pkt. 4 ppkt. 4.1 SWZ:

 Z zapisu:

· Wymiary zewnętrzne: (nie więcej niż) 55 cm x 40 cm x 50 cm (głębokość x wysokość x szerokość)

· Masa bez rotora: nie więcej niż 55 kg 
· Zasilanie: 230 V, 50 Hz, nie więcej niż 800 W.

Na zapis:

· Wymiary zewnętrzne: (nie więcej niż) 52 cm x 42 cm x 73 cm (głębokość x wysokość 
x szerokość)

· Masa bez rotora: nie więcej niż 91 kg

· Zasilanie: 230 V, 50 Hz, nie więcej niż 1600 W.


1/2
System PRZETARG

1

System ProPublico © Datacomp


