## zad. 1-5
L.p. | Nazwa materiału | Rozmiar | J.M | Ilość | Producent | Pełen kod towaru dla każdego rozmiaru! | cena jednostkowa netto | % VAT | Cena jednostkowa brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Zadanie 1 *
1 | Układ oddechowy typu rura w rurze dla dorosłych o stałej długości min. 1,8m. Rura wydechowa rozciągalna o długości 50cm ze złączem 22mmF, kolanko z portem kapno odłączalne od układu, rura do worka oddechowego rozciągalna o długości 1,8m po rozciągnięciu, ze złączem 22F na obu końcach, łącznik prosty 22mmM/22mmM, worek bezlateksowy 2l, opór oddechowy-max.0,09cm H20 przy przepływie 10l/min., opór wydechowy - max.0,09 cm H20 przy przepływie 10l/min., mikrobiologicznie czysty, bez zawartości lateksu, stosowanie układu min. do 7 dni potwierdzone w instrukcji użycia wyrobu, bez zawartości ftalanów |  | szt | 2000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Układ oddechowy karbowany wykonany z PE, dwie rury o stałej długości 1,6m, złącze Y z dwoma portami z przytwierdzonymi zatyczkami, kolanko z portem kapno typu Luer (korek na pasku) odłączalne od układu, dodatkowa złączka 22M-22M, złącza od strony aparatu wykonane z EVA, możliwość stosowania układu min. 7 dni potwierdzone w instrukcji użycia wyrobu, mikrobiologiczne czysty, bez zawartości ftalanów |  | szt | 2500 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Układ oddechowy rozciągalny wykonany z PP, dwie rury o dł. 1,8m po rozciągnięciu, łącznik Y bez portów, kolanko z portem kapno typu luer (korek na pasku) odłączalne od układu, dodatkowa gałąź o dł. 1,8m po rozciągnięciu, złącze 22mmM/22mmM, worek 2 l bezlateksowy, zatyczka do obwodu, złącza od strony aparatu 22F wykonane z PP, możliwość stosowania układu min. 7 dni potwierdzone w instrukcji użycia wyrobu, mikrobiologiczne czysty, bez zawartości ftalanów |  | szt | 200 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| wartość razem: | [8 empty] | 0 | 0
Zadanie 2
1 | Układy oddechowe do respiratora Trilogy Philips 22mm obwód przeciekowy FEP z filtrem w strumieniu głównym i przy porcie wydechowym. Jednorazowego użytku jednorurowy w zestawie port wydechowy, dwa filtry bakteryjne, linia proksywalna i uchwyt |  | szt | 400 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
1 | Układ oddechowy do respiratora TRYLOGY pasywny i aktywny z zaworem wydechowym i filtrem bakteryjnym z portem wydechowym obwód 22mm dł. obwodu 1,8 - 1,9 m bez ftalanów, mikrobiologicznie czysty |  | szt | 1000 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
| wartość razem: | [8 empty] | 0 | 0
Zadanie 3
1 | Układ oddechowy do respiratora Weimann WM 28110 |  | szt. | 100 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 4
1 | Jednorurowy obwód do wentylatora Pneupac® paraPAC plus™ z wewnętrzną linią do monitorowania ciśnienia, filtrem In-Line i nasadką odchylającą strumień powietrza wydychanego a 10szt. np.: 100/905/340-CH |  | op. | 20 | szt. |  |  |  | 0 | 0 | 0
Zadanie 5
| Jednorazowy układ oddechowy z wbudowaną zastawką i czujnikiem przepływu, dla pacjentow dorosłych o objętości oddechowej wynoszącej co najmniej 100ml. Długość 1,5m. W składnie PE,PP, PVC, PET, bez lateksu. Opór wdechowy przy 30 L/min<2,8 mbar, opór wydechowy przy 30 L/min <2,9 mbar. Jednorazowego użytku, kompatybilny z respiratorem Oxylog 3000. |  | szt. | 10 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0
* Oświadczenie dostawcy że zaoferowane układy spełniają wymogi techniczne stosowania w aparatach model: Carestation 750C i Carescape R860 i podczas użytkowania przechodzą testy - dotyczy zadania 1

## zad. 6
L.p. | Nazwa materiału | Wielkość | nazwa towaru i kod | Producent | j.m. | Ilość oferow. | Cena jedn. netto | % VAT | Cena jedn. brutto | Wartość netto | Wartość brutto | Uwagi
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
ZADANIE 6
1 | Wymienik ciepła i wilgoci do rurek trachostomijnych z możliwością odsysania, z dodatkowym portem do podawania tlenu |  |  |  | szt | 10000 |  |  | 0 | 0 | 0
2 | Filtr oddechowy p/bakteryjny, antywirusowy, mechaniczny, z wkładem harmonijkowym o właściwościach hydrofobowych z portem kapno, dla dorosłych o przestrzeni martwej max.66ml i skuteczności nawilżania min.21mgH2O/l przy Vt=500ml | 22M-15F/22F-15M |  |  | szt. | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0
3 | Filtr oddechowy elektrostatyczny p/bakteryjny antywirusowy z osobną warstwą wymiennika ciepła i wilgoci i portem kapno dla dorosłych o przestrzeni martwej max.60ml i skuteczności nawilżania min.29mgH2O/l przy Vt=500ml | 22M-15F/22F-15M |  |  | szt | 26000 |  |  | 0 | 0 | 0
4 | Filtr oddechowy mechaniczny p/bakteryjny antywirusowy z osobną warstwą wymienika ciepła i wilgoci wkład filtrujący hydrofobowy, harmonijkowy (dotyczy tylko warstwy filtrującej a warstwa wymienika dowolna) z portem kapno, dla dorosłych o przestrzeni martwej max.70ml i skuteczności nawilżania min.31mgH2O/l przy Vt=500ml | 22M-15F/22F-15M |  |  | szt | 4000 |  |  | 0 | 0 | 0
5 | Przedłużacz z podwójnie obrotowym złączem kolanowym z portem do bronchoskopii i portem do odsysania wydzieliny • karbowany na zewnątrz, gładki w środku, wykonany z medycznego PCV | 22F-15F/22M |  |  | szt | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0
6 | Przedłużacz do rurki intubacyjnej z portem kapno (luer-lock) karbowany na zewnątrz, gładki w środku, wykonany z medycznego PCV | 22F-15F/22M |  |  | szt | 15000 |  |  | 0 | 0 | 0
| RAZEM: | [8 empty] | 0 | 0