Bydgoszcz dnia: 2025-03-20

10WSzKzP SPZOZ

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

Pismo nr: 2462/25

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne sprzętu jednorazowego użytku dla Pracowni Hemodynamiki na okres 24 miesięcy.. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 23/2025 |

# WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 135 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1 Pytanie do pakietu 1 Czy Zamawiajacy dopuści koszulki udowe: z dostępu udowego o długości 11 cm, 23 cm ; 5F-10F ; minimalna średnica 0,038" - duża średnica wewnętrzna - kaniula odporna na złamania i zgięcia - atraumatyczna końcówka i przejście pomiędzy poszerzaczem i koszulką - zawór zapewniający szczelność - brak możliwość wariantu koszulki ze zbrojeniem ściany - mini prowadnik, poszerzacz i igła w komplecie Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane koszulki

PYTANIE NR 2 Pytanie dot. projektu umowy - czy w celu miarkowania kar umownych Zamawiający dokona modyfikacji postanowień projektu umowy w zakresie zapisów § 8 ust. 1 pkt 2: zamiast: „10 % wartości niedostarczonej partii towaru za każdą rozpoczęty dzień zwłoki w uzupełnieniu "banku" w stosunku do terminu określonego § 8 ust. 1 umowy przechowania”, proponowany zapis: „0,5 % wartości niedostarczonej partii towaru za każdą rozpoczęty dzień zwłoki w uzupełnieniu "banku" w stosunku do terminu określonego § 8 ust. 1 umowy przechowania”. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający pozostawia zapisy projektu umowy bez zmian

PYTANIE NR 3 Zadanie nr 2 Czy Zamawiający pozwoli zaoferować cewnik balonowy do PTCA wysokociśnieniowy o poniższych parametrach ? - cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX; - typ balonu . non compliant; - ciśnienie NP- 12 Atm, RBP- 22 Atm (o2,0- 4,0 mm); 20 Atm (o4,5-5,0 mm), ABP- 30 Atm; - profil przejścia dla balonu 2,0 mm - 0,0230", 2,75 mm - 0,0240", 3,0 mm - 0,0250", 4,0 mm - 0,0280h, 5,0 mm - 0,0310; - srednice balonow od 2,0 do 5,0 mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75, 4,0, 4,5, 5,0 mm); - długość balonów: od 6 do 30 mm (6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30 mm); - profil wejścia - 0,016h; - długość końcowki - 2,0 mm dla balonu o średnicy 2,0-3,0mm, 2,5 mm dla balonu o średnicy 3,25-5,0 mm; - dostępna długość użytkowa - 140 cm; - srednica zewnętrzna szaftu proksymalnie - 2,0F; - srednica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,55F/2,6F - hydrofilna powłoka w częsci dystalnej cewnika; - hydrofobowa powłoka dla kanału prowadnika; - 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany cewnik Zadanie nr 3 Czy Zamawiajacy dopusci do oceny cewnik balonowy do udrożnie /CTO/ o poniższych parametrach ? - cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX; - typ balonu - semi - compliant; - cisnienie NP - 6 Atm, RBP - 14 Atm, ABP - 20 Atm; - profil przejscia dla balonu 1,0 mm - 0,0186", 1,25 mm - 0,0190", 3,0 mm - 0,0210"; - srednice balonow od 1,0 do 4,0 mm (1,0; 1,25; 1,5; 1,75; 2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0 mm); - długość balonow od 5 do 30 mm (5;8;10;12;15;20;25;30 mm); - profil wejs.cia - 0,016h; - długosć końcowki - 1,5 mm dla balonu o srednicy 1,0-1,75 mm, 2,0 mm dla balonu o srednicy 2,0-3,0 mm, 2,5 mm dla balonu o s.rednicy 3,25-4,0 mm; - dost.pna długość użytkowa - 140 cm; - srednica zewn.trzna szaftu proksymalnie . 1,9F; - srednica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,36F/2,55F/2,7F; - hydrofilna powłoka w częsci dystalnej cewnika; - hydrofobowa powłoka dla kanału prowadnika; - 2 markery platynowo-irydowe na obu kra.cach balonu, 1 marker dla s.rednic 1,0-1,75 mm; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany cewnik Zadanie nr 5 Czy Zamawiajacy wyrazi zgodę na zaoferowanie cewnika balonowego niepodatnego, wysokocisnieniowego o poniższych parametrach ? - cewnik balonowy w systemie szybkiej wymiany RX; - typ balonu . non compliant; - cisnienie NP- 12 Atm, RBP- 22 Atm (o2,0- 4,0 mm); 20 Atm (o4,5-5,0 mm), ABP- 30 Atm; - profil przejscia dla balonu 2,0 mm - 0,0230", 2,75 mm - 0,0240", 3,0 mm - 0,0250", 4,0 mm - 0,0280h, 5,0 mm - 0,0310; - srednice balonow od 2,0 do 5,0 mm (2,0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75, 4,0, 4,5, 5,0 mm); - długość balonow: od 6 do 30 mm (6, 8, 10, 12, 15, 18, 20, 22, 25, 30 mm); - profil wejscia - 0,016h; - długość koncowki - 2,0 mm dla balonu o srednicy 2,0-3,0mm, 2,5 mm dla balonu o srednicy 3,25-5,0 mm; - dostępna długosć użytkowa - 140 cm; - srednica zewnętrzna szaftu proksymalnie - 2,0F; - srednica zewnętrzna szaftu dystalnie - 2,55F/2,6F - hydrofilna powłoka w częsci dystalnej cewnika; - hydrofobowa powłoka dla kanału prowadnika; - 2 markery platynowo-irydowe na obu krańcach balonu; Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowany cewnik

PYTANIE NR 4 Czy w Części 3 Zamawiający dopuszcza zaoferowanie cewników balonowych: - bez wersji OTW - o jednej długości szaftu 145 cm - o najmniejszej średnicy 1,20 mm i spełniających pozostałe wymagania opisu. Stanowisko (wyjaśnienie) Zamawiającego: Zamawiający dopuszcza zaproponowane cewniki

ZAMAWIAJĄCY

Wykonano w 2 egz. na 2 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania str. int. 10wsk.mil.pl i e-propublico.pl; SZPubl. T2612 B5

Wyk. Barbara Choroszyńska – tel. 261 417 449, e-mail: barbara.choroszynska@10wsk.mil.pl

Data: 20.03.2025 r.