10WSzKzP SPZOZ							 Bydgoszcz dnia: 2025-03-25

Powstańców Warszawy 5

85-681 Bydgoszcz

Pismo nr: 2600/25

Sprawa nr: 18/2025

WYKONAWCY

ubiegający się o zamówienie

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

| Nazwa zamówienia: | Dostawy sukcesywne układów i filtrów oddechowych na okres 24 miesięcy. |
| --- | --- |
| Numer referencyjny: | 18/2025 |
| # WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ |  |  |

Zamawiający, 10WSzKzP SPZOZ, działając na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 poz. 1320), udostępnia poniżej treść zapytań do Specyfikacji Warunków Zamówienia (zwanej dalej ”SWZ”) wraz z wyjaśnieniami:

PYTANIE NR 1: Zadanie nr 1, pozycja nr 1 - Czy zamawiający dopuści układ oddechowy współosiowy z pionową membraną w środku? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 1, pozycja nr 1 - Czy zamawiający dopuści dodatkową gałąź rozciągliwą do 120cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 1, pozycja nr 1 - Czy zamawiający dopuści łącznik prosty oraz worek bezlateksowy dołączone osobno? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 1, pozycja nr 1 - Czy zamawiający dopuści stosowanie układu do 7 dni potwierdzone oświadczeniem producenta? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 1, pozycja nr 2 - Czy zamawiający dopuści układ oddechowy wykonany z PP, rozciągliwy do 200 cm? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 1, pozycja nr 2 - Czy zamawiający dopuści układ bez dodatkowej złączki 22M-22M? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 1, pozycja nr 2 - Czy zamawiający dopuści dodatkową złączkę 22M-22M dołączoną osobno? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 1, pozycja nr 2 - Czy zamawiający dopuści stosowanie układu do 7 dni potwierdzone oświadczeniem producenta? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 1, pozycja nr 3 - Czy zamawiający dopuści łącznik Y z portami? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Zadanie nr 1, pozycja nr 3 - Czy zamawiający dopuści dodatkową gałąź o długości 150cm po rozciągnięciu? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 1, pozycja nr 3 - Czy zamawiający dopuści układ bez zatyczki? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 1, pozycja nr 3 - Czy zamawiający dopuści zatyczkę dołączoną osobno? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 1, pozycja nr 3 - Czy zamawiający dopuści złącza wykonane z EVA? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 1, pozycja nr 3 - Czy zamawiający dopuści stosowanie układu do 7 dni potwierdzone oświadczeniem producenta? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Zadanie nr 6, pozycja nr 2 - Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy p/bakteryjny, antywirusowy, mechaniczny, z gąbkowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapno, dla dorosłych, o przestrzeni martwej 70ml i skuteczności nawilżania 30mg przy 500VT, złącza 22M/15F-22F/15M? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ oraz tabelą oceny jakości stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ. Zadanie nr 6, pozycja nr 3 - Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy elektrostatyczny (filtracja elektrostatyczno-mechaniczna) p/bakteryjny, antywirusowy, z celulozowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, port do kapno, dla dorosłych, martwa przestrzeń 40ml, skuteczność nawilżania 32mg przy Vt500, złącza 22M/15F-22F/15M? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ oraz tabelą oceny jakości stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ. Zadanie nr 6, pozycja nr 4 - Czy zamawiający dopuści filtr oddechowy p/bakteryjny, antywirusowy, mechaniczny, z gąbkowym wymiennikiem ciepła i wilgoci, z portem do kapno, dla dorosłych, o przestrzeni martwej 70ml i skuteczności nawilżania 30mg przy 500VT, złącza 22M/15F-22F/15M? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ oraz tabelą oceny jakości stanowiącą załącznik nr 8 do SWZ.

PYTANIE NR 2: Pytanie 1 - Zadanie 1, poz. 1 Prosimy o dopuszczenie: Układ oddechowy współosiowy o długości 1,6 typu rura w rurze w skład którego wchodzi : - rura wewnętrzna 18 mm - rura zewnętrzna 30mm, - dodatkowa gałąź o regulowanej długości - bezlateksowy worek oddechowy o pojemności 2l - linia kapno - łącznik kolanowy, obrotowy 22M/15F - łącznik prosty 22M/22M - łącznik tlenowy 22M - tester szczelności - dodatkowa gałąź do worka o długości od 40-200cm Mikrobiologicznie czysty. Możliwość stosowania rzez 7 dni poświadczona oświadczeniem producenta. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Pytanie 2 - Zadanie 1, poz. 2 Prosimy o dopuszczenie układu w całości wykonanego z polietylenu z Ykiem bez portów spełniający pozostałe wymogi SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Pytanie 3 - Zadanie 1, poz. 3 Prosimy o dopuszczenie układu w całości wykonanego z polietylenu z dodatkowym ramieniem rozciągliwym do 150 cm, spełniającego pozostałe wymogi SWZ. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Pytanie 4 - Zadanie 4 Prosimy o dopuszczenie układu z zewnętrzną linią do monitorowania ciśnienia, które nie są wyposażone w zastawkę odchylającą strumień wydychanego powietrza. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 3: Pytanie 1 Zadanie nr 1 Poz. 1 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy z rurą do worka o długości 150cm po rozciągnięciu, opór oddechowy (wdechowy i wydechowy) max 1.02 cm H2O przy przepływie 30l/min( max 0.1 kPa przy 30l/min) ? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Pytanie 2 Zadanie nr 1 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy z portem Luer-Lock (z szczelinie wkręcanym oddzielnym koreczkiem)? Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza. Pytanie 3 Zadanie nr 1 poz. 2 Czy Zamawiający dopuści układ oddechowy bez dodatkowej złączki 22M-22M? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Pytanie 4 Zadanie nr 1 poz. 3 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny obwód oddechowy z łącznikiem Y z dwoma portami ze szczelnie i stabilnie zabezpieczonymi zatyczkami przymocowanymi na stałe do trójnika Y, kolanko z portem Luer -Lock (z szczelinie wkręcanym oddzielnym koreczkiem)? Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Zamawiający dopuszcza kolanko z portem Luer – Lock. Pytanie 5 Zadanie nr 2 poz.1 i 2 Czy Zamawiający dopuści jako równoważny jednorazowy obwód pacjenta do wentylacji nieinwazyjne, jednorurowy z portem przeciekowym, z zabezpieczeniem wydychanego powietrza filtrem antybakteryjnym/ antywirusowym. Obwód wyposażony w filtr na wejściu do układu (co filtruje powietrze wydechowe pacjenta) ? Sposób podłączenia przedstawia poniższy schemat. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ.

PYTANIE NR 4: Pakiet 1. poz. 1. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie obwodu oddechowego, gdzie rura wydechowa do podłączenia do aparatu jest rozciągliwa do 40 cm oraz z dodatkową rurą długości 1 m z 2L workiem bezlateksowym. Reszta Zgodna. Odpowiedź: Zgodnie z zapisami SWZ. Pakiet 1. Poz. 2 Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do respiratora dla dorosłych, średnica rur 22mm, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, rury wykonane z polipropylenu, łącznik Y z kolankiem z portem kapno, kolanko odłączalne od łącznika Y. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów , czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Pakiet 1. Poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwururowego karbowanego do aparatu do znieczulania dla dorosłych, średnica rur 22mm, rury wykonane z polipropylenu, rozciągliwy w zakresie od 0,6 m do długości 1,8 m, kolanko z portem kapno, z kapturkiem na lince, dodatkowa rura rozciągliwa od 0,5 m do 1,5m, bezlateksowy worek 2L, konektor rury 22M/22M. Rura worka, worek i konektor nie połączone. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ. Pakiet 1. Poz. 3. Prosimy Zamawiającego o dopuszczenie układu oddechowego dwuruowego karbowanego do aparatu do znieczulenia, średnica rur 22mm, rury długości 1,8 wykonane z polietylenu, łącznik Y bez portu kapno, dodatkowa rura długości 1,8 m wykonana z polietylenu, bezlateksowy worek 2 L zamocowany na rurze worka. Jednorazowy, mikrobiologicznie czysty, bez ftalanów, czas użycia do 7 dni, opakowanie foliowe. Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi wymaganiami SWZ.

PYTANIE NR 5 Zad 6 LP4 Czy Zmawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie filtra oddechowego mechanicznnego p/bakteryjnego antywirusowego z osobną warstwą wymienika ciepła i wilgoci wkład filtrujący hydrofobowy, harmonijkowy (dotyczy tylko warstwy filtrującej a warstwa wymienika dowolna) z portem kapno, dla dorosłych o przestrzeni martwej max.96ml i skuteczności nawilżania min.31mgH2O/l przy Vt=500ml ? Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi parametrami SWZ. Lp5 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedłużacza z podwójnie obrotowym złączem kolanowym z portem do bronchoskopii i portem do odsysania wydzieliny • karbowany na zewnątrz, gładki w środku, wykonany z medycznego PCV złącze 22F-22M/15F Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi parametrami SWZ. Lp6 Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zaoferowanie przedłużacza do rurki intubacyjnej z portem kapno (luer-lock) karbowany na zewnątrz, gładki w środku, wykonany z medycznego PCV złącze 22F- 22M/15F Odpowiedź: Zgodnie z minimalnymi parametrami SWZ.

Zamawiający

Wykonano w 2 egz. na 3 ark.

Egz. 1 – a/a kancelaria

Egz. 2 – uczestnicy postępowania ( platforma e-propublico.pl); SZPubl. T 2612 B5

Wyk. Karolina Kornowska – Tel. 261 417 364, e-mail: karolina.kornowska@10wsk.mil.pl

Data: 2025-03-25