Dwa lasery jednomodowe do spektroskopii Brillouina

Laser nr 1

| Opis parametru | Wartość | OFERTA WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
| technologia | laser na ciele stałym pompowany diodami |  |
| tryb pracy | pojedynczy mod podłużny |  |
| Moc | 6 W |  |
| Długość fali | 532 nm |  |
| konstrukcja głowicy | hermetycznie zamknięta. Brak części ruchomych podlegających regulacji ręcznej |  |
| szum optyczny | <0.02 % RMS mierzony w paśmie 10Hz...1 GHz |  |
| szerokość spektralna linii | < 5MHz ( pomiar 50 ms) |  |
| stabilność mocy | +/- 1% (pomiar 2 godz) |  |
| Chłodziarka | Oryginalna producenta, w cenie |  |
| Przesyłka / instalacja | W cenie / w cenie |  |
| Gwarancja | Wymagana: minimum 12 miesięcy. |  |
| Dodatkowe wymaganie | Załączenie (pliki pdf lub identyfikatory DOI) co najmniej 2 recenzowanych artykułów naukowych pokazujących użycie oferowanego modelu lasera (lub modelu spełniającego wszystkie wymagania z niniejszej tabelki za wyjątkiem mocy, która może różnić się o 2 W od wymaganych 6 W) do pomiarów modów powierzchniowych metodą spektroskopii Brillouina za pomocą spektrometru typu „tandem” (Tandem Interferometer TFP-2 firmy The Table Stable Ltd.). |  |

Laser nr 2

| Opis parametru | Wartość | OFERTA WYKONAWCY |
| --- | --- | --- |
| technologia | OPSL |  |
| tryb pracy | pojedynczy mod podłużny |  |
| moc | 500 mW<0.02 % RMS mierzony w paśmie 10Hz...1 GHz |  |
| Długość fali | 460 nm |  |
| konstrukcja głowicy | hermetycznie zamknięta. Brak części ruchomych podlegających regulacji ręcznej |  |
| szum optyczny | <0.1 % RMS mierzony w paśmie 10Hz...10 MHz |  |
| szerokość spektralna linii | < 5MHz ( pomiar 50 ms) |  |
| stabilność mocy | +/- 1% (pomiar 2 godz) |  |
| Chłodziarka | Oryginalna producenta, w cenie |  |
| Przesyłka / instalacja | W cenie / w cenie jeśli jest niezbędna do uzyskania gwarancji |  |
| Gwarancja | Wymagana: minimum 12 miesięcy. |  |
| Dodatkowe wymaganie | Nadaje się do celów spektroskopii Brillouina z wykorzystaniem spektrometru typu „tandem” (Tandem Interferometer TFP-2 firmy The Table Stable Ltd.) |  |