## przet wyr med I 2024
PAKIET 22 - JAŁOWE SERWETY Z WŁÓKNINY JEDNORAZOWEGO UŻYTCIA Kod CPV: 33141110-4
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Rozmiar proponowany | Wielkość najmniejszego opakowania zbiorczego | Ilość sztuk na 12 m-cy | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i w zł | Wartosc brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy/ Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Jałowy zestaw samoprzylepnych serwet operacyjnych z włókniny dwuwarstwowej z padem chłonnym, 1szt- 150cm x 240cm( pad chłonny 50cmx70 cm); 1szt-170cm x 175cm( pad chłonny 50cmx75 cm); 2szt- 75cm x 90cm( pad chłonny 36cmx90 cm); serweta na stolik instrumentariuszki wzmocniona minimum 140 cm x 190 cm, taśma samoprzylepna 10 cm x 50 cm; serweta na stolik Mayo 80cm x 140cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 140cm) składana teleskopowo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 3710 | [9 empty] | 2
2 | Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia z włókniny minimum dwuwarstwowej do operacji ginekologicznych i cystoskopii, 1 serweta samoprzylepna 100 cm x 200 cm z otworem 7 cm x 10 cm, 2 osłony na nogi 75 cm x 120 cm, 1 serweta na stolik instrumentariuszki 140 cm x 190 cm, wzmocniona. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 1162 | [9 empty] | 2
3 | Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia do artroskopii kolana z włókniny minimum dwuwarstwowej: 1. serweta na stolik narzędziowy, wzmocniona 140cm x 190cm, 1szt. 2. serweta na stolik Mayo 80cm x 140cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 140cm) składana teleskopowo, 1szt. 3. serweta do artroskopii z workiem do zbiórki płynów 245 cm x 320 cm i z otworem 5cm x 7cm, 1szt. 4. osłona na kończyny 35cmx 80 cm - 1szt. 5. taśmy samoprzylepne 10cm x 50cm, 2szt. 6. serweta nieprzylepna 150x190 cm - 1 szt. 7. osłona na przewody 13 cm x 250 cm. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 119 | [9 empty] | 2
4 | Jałowy zestaw serwet jednorazowego użycia do cięć cesarskich z włókniny minimum dwuwarstwowej , 1 serweta na stolik instrumentariuszki minimum 140 cm x 190 cm wzmocniona, 1 serweta minimum 250 cm x 300 cm z zintegrowanymi osłonami na kończyny dolne i torebką na płyny oraz z otworem przylepnym o wymiarach 19 cm x 28 cm (może posiadać folię operacyjną); 1 ręcznik chłonny dla noworodka; 1 serweta na stolik Mayo o wymiarach 80 cm x 140 cm wzmocniona (pad chłonny 60cm x 140cm) składana teleskopowo. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 336 | [9 empty] | 2
5 | Jałowa serweta jednorazowego użycia na stolik instrumentariuszki z włókniny minimum dwuwarstwowej pakowana pojedynczo 150 cm x 200 cm wzmocniona. Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 3240 | [9 empty] | 2
6 | Jałowy zestaw przeznaczony do zabiegów PCNL jednorazowego użycia, wykonany z dwuwarstwowej pełnobarierowej włókniny, o gramaturze minimum 54g/m2 ,. Wykonany jest tak, aby jedną z warstw materiału stanowiła folia PE. Skład zestawu: 1 serweta do nakrycia stolika instrumentariuszki 150 cm x 200 cm wzmocniona, 1 serweta samoprzylepna 170 cm x 300 cm z otworem 15 cm x 20 cm oraz workiem do zbiórki płynów (worek z sitem z zaworem). Opakowanie umożliwiające aseptyczne otwieranie, posiadające etykietę TAG składającą się z min. dwóch etykiet samoprzylepnych z numerem LOT, datą ważności, identyfikacją producenta z możliwością wklejenia do dokumentacji medycznej. |  |  | 32 | [9 empty] | 2
7 | Jałowa serweta jednorazowego użycia na stolik Mayo z włókniny minimum dwuwarstwowej o wymiarach 80cm x 140cm z padem chłonnym 60cm x 140cm, składana teleskopowo. |  |  | 300 | [9 empty] | 2
RAZEM |  | X | X | X |  |  |  |  | X | X | X | X | X
Uwaga! -dotyczy wszystkich pozycji w Pakiecie nr 23
Gramatura materiału 2 warstwowego min. 54g/m2.
Gramatura w miejscu padów chłonnych min. 110 g/m2.
Wymagane dokumenty:
Karta danych technicznych wystawiona przez producenta.
Karta katalogowa.
Palność: Klasa I.
Spełnienie normy EN 13 795 potwierdzone przez producenta.
Zestaw pakowany w min. 2 opakowania transportowe.
PAKIET 31 -JEDNORAZOWY SPRZĘT MEDYCZNY DO PRZYGOTOWANIA CYTOSTATYKÓW Z DZIERŻAWĄ 15 POMP INFUZYJNYCH NA 24 MIESIĄCE Kod CPV: 33140000-3,33100000-1
L.p. | Nazwa przedmiotu zamówienia | Wielkość najmniejszego opakowania | Ilość sztuk na 24 m-ce | Cena jednostkowa netto | Wartość netto | Podatek VAT w % i zł | Wartość brutto | Producent | Kod EAN | Nr katalogowy Nazwa wyrobu | Grupa rodzajowa wyrobów w rozumieniu art. 2 pkt 7 Rozporządzenia 2017/745 („MDR”). | Klasa wyrobu medycznego, (jeżeli dotyczy) | Próbki w szt.
1 | Dren bursztynowy z zaciskiem do przygotowywania leków cytostatycznych w B334:L335worku lub butelce z możliwością ich podaży przez podłączenie z drenem wielodrożnym- kompatybilny z drenem głównym. Bez zawartości PCV i DEHP. Możliwość dodania cytostatyku przez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną korkiem luer-lock. Koniec drenu zabezpieczony filtrem hydrofobowym zapobiegającym przed zapowietrzeniem drenu, wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby dołączyć do oferty test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. |  | 12000 | [9 empty] | 1
2 | Dren przezroczysty z filtrem 0,2µm do przygotowywania leków cytostatycznych np. paclitaxelum w pojemniku lub w worku z możliwością ich podaży przez podłączenie z zestawem wielodrożnym/drenem głównym. Bez zawartości PCV i DEHP. Dren wykonany z poliuretanu. Możliwość dodania cytostatyku poprzez zintegrowaną zastawkę bezigłową zabezpieczoną zielonym korkiem luer-lock z uchwytem motylkowym wykonany z tritanu, ułatwiającym odkręcanie koreczka i podłączanie strzykawki. Klips zatrzaskowy umiejscowiony poniżej portu do dostrzyknięć. Koniec portu zabezpieczony filtrem hydrofobowym (0,8µm) zapobiegającym wydostaniu się płynu oraz umożliwiający usunięcie powietrza z drenu. Wyposażony w system sygnalizacji akustycznej po podłączeniu z drenem głównym. System drenów musi redukować możliwość kontaminacji leku i bezpośredni kontakt leku z personelem przygotowującym zestaw. Wymaga się aby zaoferowany asortyment posiadał test potwierdzający, że linie do przygotowania i podaży cytostatyków stanowią zamknięty system w myśl definicji NIOSH i zapobiegają uwalnianiu się niebezpiecznych zanieczyszczeń do otoczenia. |  | 5000 | [9 empty] | 1
3 | Dren skalibrowany z pompą objętościową Infusomat Space oraz Spaceplus. Krótki element silikonowy na drenie skalibrowany z mechanizmem pompy. Graficzne oznaczenie wykluczające możliwość skręcenia wzdłużnego.na odcinku silikonowym. Komora kroplowa oznaczona nazwą producenta. Dren wyposażony w filtr z membraną 15µm w komorze kroplowej, automatycznie zatrzymujący infuzję po opróżnieniu komory kroplowej, przeciwdziałając zapowietrzeniu układu. Zawór hydrofobowy zabezpieczający koniec drenu przed wyciekiem płynu. Dren wyposażony w dodatkową zastawką bezigłową powyżej komory kroplowej – umożliwiającą podłączenie linii wtórnej, oraz zastawkę bezigłową w dolnym segmencie drenu. Dren nie zawiera PCV. |  | 6000 | [9 empty] | 5
4 | Zestaw infuzyjny, przeźroczysty, 5 drożny do podaży cytostatyków, bezigłowy bez zawartości PCV, DEHP, UV, kompatybilny z pomp Space Infusomat |  | 13000 | [9 empty] | 5
| Zestaw infuzyjny, światłoczuły, bursztynowy, 5 drozny do podaży cytostatyków, bezigłowy bez zawartości PCV, DEHP, UV, kompatybilny z pomp Space Infusomat | [11 empty] | 5
RAZEM
DZIERŻAWA POMPY INFUZYJNEJ
1 | Dzierżawa pomp infuzyjnych objętościowych | Okres dzierżawy | Dzierżawiony sprzęt - nazwa i typ urządzenia | Ilość | Czynsz dzierżawny za 1 miesIąc za 1 sztukę |  | Czynsz dzierżawny za 1 miesIąc |  | Okres dzierżawy | Czynsz dzierżawny za 24 miesięce za 15 sztuk
|  | 24 miesiece |  | 15 | netto | brutto | netto | brutto | 24 | netto | brutto
RAZEM
Przedmiot dzierżawy:
Lp. | POMPA INFUZYJNA OBJĘTOŚCIOWA – 15 SZTUK
1 | Nazwa urządzenia (podać dostępne dane):
2 | model, nr katalogowy, klasa wyrobu medycznego
3 | Niepowtarzalny kod identyfikacyjny wyrobu (UDI):
4 | Producent:
5 | Pełna nazwa, adres, strona www
6 | Kraj produkcji:
7 | Rok produkcji: ≥2024 – parametr wymagany
8 | Wartość dzierżawionego sprzętu za 1 szt. w zł brutto
9 | Łączna wartość dzierżawionego sprzętu (za 15 szt) w zł brutto
Lp | Parametr [jednostka] | Parametr wymagany | Parametr oferowany
I. INFORMACJE OGÓLNE
1. | Urządzenie fabryczne nowe, niepowystawowe w najnowszej wersji sprzętowej na dzień składania oferty | Tak
2. | Deklaracja zgodności producenta z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych. | Tak, załączyć
W przypadku korzystania z przepisów przejściowych (na podstawie art. 120 ust. 2 i ust. 3 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/745 z dnia 5 kwietnia 2017 r. w sprawie wyrobów medycznych): deklaracja zgodności producenta na zgodność z dyrektywą o wyrobach medycznych MDD 93/42/EEC.
Urządzenie oznaczone znakiem CE
II. MINIMALNE PARAMETRY TECHNICZNO – EKSPLOATACYJNE
3. | Objętościowa pompa infuzyjna przeznaczona do użytku u dorosłych, dzieci i noworodków do tymczasowego lub ciągłego podawania roztworów pozajelitowych i dojelitowych za pośrednictwem drogi dożylnej, dotętniczej, podskórnej, zewnątrzoponowej i dojelitowej | Tak
4. | Waga max. 2 kg | Tak, podać
5. | Czas pracy na wbudowanym akumulatorze przy infuzji 100 ml/godz/ i aktywnym Wi-Fi: min. 6 godz. | Tak, podać
6. | Zasilanie 230V, 50Hz – zasilacz wbudowany w pompę, nie dopuszcza się zewnętrznych zasilaczy | Tak
7. | Możliwość zatrzaskowego mocowania i współpracy ze stacją dokującą (pompa umieszczona w stacji dokującej jest z niej bezpośrednio zasilana) | Tak
8. | Sterowanie za pomocą dotykowego, kolorowego wyświetlacza o przekątnej min. 5” | Tak, podać
9. | Regulacja intensywności podświetlenia wyświetlacza na min. 5 poziomach | Tak, podać
10. | Menu w języku polskim | Tak
11. | Zakres prędkości infuzji: min. 0,1-999,9 ml/godz. | Tak, podać
12. | Zmiana szybkości infuzji bez konieczności przerywania wlewu | Tak
13. | Funkcja programowania objętości do podania (VTBD) w zakresie min. 0,1- 9999 ml | Tak, podać
14. | Dokładność podaży nie gorsza niż ±3% | Tak, podać
15. | Funkcja programowania czasu infuzji przynajmniej od 1min – 96 godzin | Tak, podać
16. | Możliwość programowania parametrów infuzji w mg, mcg, ng, IE, mmol, lub mEq ,z uwzględnieniem lub nie masy ciała w odniesieniu do czasu ( np. mg/kg/min; mg/kg/h; mg/kg/24h) | Tak, podać
17. | Bolus podawany na żądanie bez konieczności wstrzymywania trwającej infuzji | Tak
18. | Minimum dwa rodzaje bolusa: | Tak
- ręczny
- programowany – ustawienie objętości do podania lub objętości do podania i czasu
19. | Zakres prędkości bolusa: min. 1-1200 ml/h | Tak, podać
20. | Biblioteka leków na min. 10 000 leków. Nazwa leku stale widoczna na wyświetlaczu pompy, również po wystąpieniu dowolnego alarmu; Możliwość wprowadzenia do pompy biblioteki leków bezpośrednio z komputera | Tak, podać
21. | Ustawianie ciśnienia okluzji na min. 9 poziomach. Na wyświetlaczu pompy stale widoczny wskaźnik ciśnienia okluzji | Tak, podać
22. | Funkcja KVO (Keep Vein Open) | Tak
23. | Alarmy optyczne, dźwiękowe wraz z opisem na wyświetlaczu | Tak, podać
24. | Wbudowany uchwyt do przenoszenia pompy. Dodatkowo odłączalny uchwyt do mocowania pompy na rurach pionowych i poziomych | Tak
25. | Wyświetlana na ekranie instrukcja „krok po kroku” zakładania linii jednorazowej | Tak
26. | Linia infuzyjna mocowana od przodu, chroniona przez drzwiczki pompy; Mechanizm zabezpieczający przed swobodnym niekontrolowanym przepływem | Tak
III. OGÓLNE WARUNKI SERWISU I GWARANCJI
27. | Gwarancyjna obsługa serwisowa urządzenia w okresie | Tak, podać
≥ 24 miesięcy w cenie dostawy.
28. | W okresie gwarancji wykonywanie przez Wykonawcę przeglądów technicznych w ilości i zakresie zgodnie z zaleceniami wytwórcy i wymianą materiałów zużywalnych przewidzianych do wymiany przez wytwórcę wliczone w cenę. | Tak
Każdy przegląd potwierdzony wpisem do paszportu technicznego urządzenia.
29. | Czas reakcji serwisu po zawiadomieniu (przyjęcie zgłoszenie-podjęcie naprawy) maksymalnie do 48 godzin, z wyłączeniem dni wolnych od pracy. | Tak, podać
30. | Gwarantowany maksymalny czas naprawy – max.5 [dni roboczych] | Tak, podać
31. | Minimalny 10-letni okres zagwarantowania dostępności części zamiennych | Tak, podać
32. | Każda naprawa gwarancyjna powoduje przedłużenie okresu gwarancji o liczbę dni wyłączenia sprzętu z eksploatacji (liczbę dni wyłączenia z eksploatacji każdorazowo potwierdza inżynier serwisowy Wykonawcy dokonując odpowiedni wpis w paszport techniczny urządzenia) | Tak
33. | W przypadku przedłużania się czasu naprawy powyżej 30 dni zamawiający ma prawo żądać wymiany sprzętu na nowy na koszt wykonawcy. | Tak
34. | W przypadku wadliwego działania sprzętu po 3 naprawach gwarancyjnych tego samego elementu Wykonawca jest zobowiązany do wymiany tego elementu na fabrycznie nowy. | Tak
35. | Autoryzowany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny producenta. Podać adres, tel., fax., mail | Tak, podać
Dołączyć dokument potwierdzający przez producenta uprawnienia wskazanego serwisu do napraw, montażu i serwisowania urządzeń
36. | Dostępne linie infuzyjne: min. podstawowe bezbarwne, chroniące przed światłem, do transfuzji, do terapii przeciwbólowych pracujące w systemie NRFit, do antybiotykoterapii, wielodrożne do onkologii pracujące w systemie zamkniętym, oraz dojelitowe pracujące w systemie ENFit | Tak, podać
37. | Dołączyć wykaz wszystkich materiałów eksploatacyjnych dla oferowanych urządzeń wraz z ich kosztem jednostkowym (w szczególności przewody infuzyjne) | Tak
IV. SZKOLENIA
38. | Przeszkolenie personelu medycznego i technicznego w zakresie obsługi i konserwacji w miejscu użytkowania sprzętu. | Tak
/ Minimum 2 terminy szkoleń/
39. | Instrukcja obsługi w języku polskim dostarczona wraz z urządzeniem – 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz 1 egzemplarz w wersji elektronicznej na płycie CD lub pendrive | Tak
UWAGA:
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak” lub warunkami liczbowymi (≥ lub ≤ ) są bezwzględnie wymagane, a ich wartości muszą spełniać zakres określony w tej kolumnie.
Parametry określone przez Zamawiającego w kolumnie „Parametr wymagany” słowem „Tak, podać” są bezwzględnie wymagane i wymagają dodatkowego opisu.
Oferty, które nie spełniają tych wymagań zostaną odrzucone.
Wykonawca zobowiązany jest do podania parametrów w jednostkach wskazanych w niniejszej tabelce.
Zamawiający żąda załączenia do oferty oryginalnych kart katalogowych wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora w języku polskim lub angielskim w celu potwierdzenia wszystkich parametrów ocenianych. W przypadku braku niektórych parametrów na karcie katalogowej dopuszcza się załączenie do oferty instrukcji obsługi sprzętu, oświadczenia wytwórcy lub autoryzowanego dystrybutora o spełnianiu wymaganych parametrów.
Zamawiający prosi aby dla usprawnienia procedury sprawdzania oferowanych parametrów Wykonawca zaznaczył z odniesieniem do punktów niniejszej specyfikacji wszystkie oferowane parametry w załączonych do oferty dokumentach (folder, instrukcja itp).
W sytuacjach wątpliwości co do prawdziwości oferowanych parametrów Zamawiający przyjmuje za prawdziwe dane pochodzące z oficjalnych folderów i katalogów producenta (w postaci drukowanej, zapisie cyfrowym na CD lub pobranych ze stron internetowych producenta).